## …………………………………..

## (pieczątka Wykonawcy)

## Formularz przedmiotowy

Część I:

Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

| Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- |
| Suszarka laboratoryjna 1 szt. o parametrach nie gorszych niż: Pojemność komory nie mniejsza niż 110 litrów Naturalny obieg powietrza Regulacja obrotów wentylatora w zakresie 0...100% Układ grzewczy Drzwi jednoskrzydłowe pełne Zakres temperatury pracy: 5°C powyżej temp. otoczenia do +300°C Sterownik mikroprocesorowy z zewnętrznym wyświetlaczem Materiał komory stal nierdzewna, kwasoodporna Materiał obudowy blacha malowana proszkowo Regulacja temperatury nie gorsza niż co 0,1°C Stabilność temperatury mierzona w geometrycznym środku komory w +105°C – odpowiednio ±0,5°C Moc znamionowa nie więcej niż 2400 W Ilość półek : nie mniej niż 2 sztuki Gwarancja nie krótsza niż 12 m-cy | Należy podać: Producent……………………………… Model……………………………………… Gwarancja…………………………...miesięcy Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |

| Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- |
| Suszarka laboratoryjna 1 szt. o parametrach nie gorszych niż: Pojemność komory nie mniejsza niż 50l Wymuszony obieg powietrza Regulacja obrotów wentylatora w zakresie 0...100% Układ grzewczy Drzwi jednoskrzydłowe pełne Zakres temperatury pracy: 5°C powyżej temp. otoczenia do +300°C Sterownik mikroprocesorowy z zewnętrznym wyświetlaczem Materiał komory stal nierdzewna, kwasoodporna Materiał obudowy blacha malowana proszkowo Regulacja temperatury nie gorsza niż co 0,1°C Stabilność temperatury mierzona w geometrycznym środku komory w +105°C – odpowiednio ±0,5°C Moc znamionowa nie więcej niż 1600 W Ilość półek : nie mniej niż 2 sztuki Gwarancja nie krótsza niż 12 miesięcy | Należy podać: Producent……………………………… Model……………………………………… gwarancja ……………..…..miesięcy Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |

| Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- |
| Wyparka rotacyjna 2 szt. o parametrach nie gorszych niż: Podnośnik ręczny, mechaniczny pozwalający na bezstopniową regulację głębokości zanurzenia kolby w zakresie nie mniej niż do 155 Zakres temperatur łaźni nie mniej niż od 20 do 210°C Moc grzewcza mniej niż 1300W Cyfrowa regulacja temperatury z wyświetlaczem cyfrowym Prędkość obrotowa wyparki w zakresie nie mniej niż od 20 do 210 obr/min, Cyfrowa regulacja obrotów z wyświetlaczem cyfrowym Możliwość regulacji poziomego wysunięcia łaźni pozwalające obsługiwać pułapkę na pianę nie mniejszą niż 200 mm Pionowa chłodnica skraplająca o powierzchni skraplania nie mniej niż od 1200 cm2- Maksymalna pojemność kolby wyparnej w standardzie nie mniej niż 5 L W dostawie kolba wyparna i odbieralnikowa o objętości 1 L Płaska, ultraodporna uszczelka z PTFE z wypełnieniem grafitowym do pracy bez smarowania, bez kołnierza i pierścienia metalowego Rurka odprowadzająca opary zabezpieczona przed zapiekaniem zdejmowaną osłoną z tworzywa sztucznego Uchwyty mocujące kolbę wyparną wykonane z tworzywa sztucznego zintegrowane z nakrętką blokującą kolbę na kolumnie wyparki Panel sterowania demontowany, na kablu długości nie mniej niż 1 metr (do zdalnego sterowania urządzeniem np. możliwość kontroli procesu poza dygestorium Oddzielny wyłącznik grzania łaźni W dostawie kable sieciowe i połączeniowe Gwarancja nie krótsza niż 24 miesiące | Należy podać: Producent……………………………… Model……………………………………… gwarancja ……………..…..miesięcy Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |

| Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- |
| Cieplarka laboratoryjna 1 szt. o parametrach nie gorszych niż: Obieg powietrza wymuszony Pojemność komory nie mniejsza niż 50L Drzwi pełne Zakres temperatury pracy : 5°C powyżej temp. otoczenia do +100°C Sterownik mikroprocesorowy z graficznym wyświetlaczem Regulacja obrotów wentylatora od 0..100% Materiał komory, stal nierdzewna kwasoodporna Materiał obudowy, stal nierdzewna strukturalna Regulacja temperatury nie gorsza niż co 0,1°C Sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury Kontrola zaniku napięcia Zegar czasu rzeczywistego Alarm dźwiękowy Ilość półek nie mniej niż dwie Interfejs RS 232 oraz port USB Kominek wentylacyjny o średnicy nie mniej niż 37 mm Sygnalizacja otwartych drzwi Otwór do wprowadzenia zewnętrznego czujnika (średnica: 30 mm) Menu w języku polskim Gwarancja nie krótsza niż 12 miesięcy | Należy podać: Producent……………………………… Model……………………………………… gwarancja ……………..…..miesięcy Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |

| Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- |
| Wirówka laboratoryjna 2 szt. o parametrach nie gorszych niż: Wirówka powinna być dostarczona z 8-miejscowym rotorem kątowym. Sterowanie mikroprocesorowe, przycisk do krótkiego wirowania, wygodne zamknięcie pokrywy na zatrzask, funkcja wstrzymania. Łatwe wprowadzanie parametrów (czasu i prędkości) dzięki klawiaturze membranowej. --- Wyświetlanie wartości rzeczywistych podczas wirowania. Możliwość wirowania różnych probówek (w tym szklanych 4, 5 i 15 mL), probówek do pobierania krwi, plastikowych 15 mL. Maksymalna pojemność wirówki nie mniej niż 8 x 15 mL Prędkość obrotowa maksymalna przynajmniej 8000 obr/min (RPM) Względne przyśpieszenie odśrodkowe maksymalne przynajmniej 6150 g (RCF) Ustawianie czasu wirowania w zakresie przynajmniej od 1 minuty do 99 minut, praca ciągła, -przycisk szybkiego wirowania Wyposażenie: - 8 adapterów do próbówek 13x100 mm (pojemność 4-7 mL) Gwarancja nie krótsza niż 12 miesięcy | Należy podać: Producent……………………………… Model……………………………………… gwarancja ……………..…..miesięcy Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |

| Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- |
| Czytnik mikropłytek 2 szt. o parametrach nie gorszych niż: Odczyt absorbancji w zakresie 0-4 OD Liniowość ±1% do 2,5 OD przy długości fali 405 nm Praca z min. 8 kanałami pomiarowymi i 1 referencyjnym Odczyt poniżej 10 sek./96-dołków Możliwość pomiarów w zakresie spektrum 400-750 nm Oprogramowanie do zbierania i przesyłania danych do zewnętrznego komputera Gwarancja nie krótsza niż 12 miesięcy | Należy podać: Producent……………………………… Model……………………………………… gwarancja ……………..…..miesięcy Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |

| Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- |
| Pehametr laboratoryjny 7 szt. o parametrach nie gorszych niż: Zestaw powinien zawierać: pehametr, elektroda do pomiarów rutynowych, plastikową, ramię elektrody, 2 saszetki z buforem pH 4.01 i 2 saszetki z buforem pH 7.00, dodatkowo: mikroelektrodę średnica 3 mm, bez czujnika temperatury oraz kabel do tej elektrody Pehametr powinien umożliwiać przeprowadzanie kalibracji trzypunktowej, posiadający możliwość zapisania nie mniej niż 90 wyników pomiarów w pamięci podręcznej wejście dla oddzielnej elektrody referencyjnej, tryb pomiaru mV/redoks i autotest oraz automatyczne rozpoznawanie punktu końcowego i kalibracja z automatycznym rozpoznawaniem buforu. Nie mniej niż trzy czytelne przyciski pozwalające w prosty sposób rozpocząć i zakończyć pomiar. Duży, dobrze zorganizowany wyświetlacz Parametry urządzenia: Zakres pomiarowy 0 …14 pH, -1999…1999 mV, 0 OC..100oC Rozdzielczość 0,01 pH/1 mV/0,1oC Granica błędu ±0,01pH/±1 mV/ ±0,5 oC Kompensacja temperatury ATC i MTC Wyświetlacz ciekłokrystaliczny Gwarancja nie krótsza niż 12 miesięcy | Należy podać: Producent……………………………… Model……………………………………… gwarancja ……………..…..miesięcy Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |

| Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- |
| Konduktometr laboratoryjny 5 szt. o parametrach nie gorszych niż: Konduktometr przenośny Wodoodporny konduktometr z mikroprocesorem Przewodnictwo (lub dane TDS) i temperatura są wyświetlane równocześnie Automatyczna kompensacja temperatury przynajmniej od 0 do 60°C Współczynnik kompensacji temperatury regulowany w zakresie minimum od 0 do 2,4%/°C Automatyczna kalibracja jednopunktowa z roztworem przewodności 1413 µS Dostarczany z próbnikiem przewodności z kablem o dł. 1 m, 4 x 1,5V AAA (baterie alkaliczne) i opakowaniem transportowym. Zakres pomiarowy / Rozdzielczość EC 0 do 3999 µS/1 µS Zakres pomiarowy /Rozdzielczość TDS 0 do 2000 ppm (mg/L)/1 ppm (mg/L) Dokładność: ±2% pełnej skali Zakres pomiarowy / Rozdzielczość T: 0.0 do 60°C/± 0.5°C Bateria: 4 x 1.5 V Gwarancja nie krótsza niż 12 miesięcy | Należy podać: Producent……………………………… Model……………………………………… gwarancja ……………..…..miesięcy Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |

| Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- |
| Łaźnia wodna 1 szt. o parametrach nie gorszych niż: Mikroprocesorowa kontrola temp. Krótkie czasy nagrzewania Cyfrowa regulacja i wyświetlacz LED temp. (rozdzielczość min. 0.1°C) Stałość temp. na poziomie ±0.1°C, czasowa. Zakres temp. przynajmniej : +5 powyżej temp. otoczenia do 99.9°C, po instalacji regulatora poziomu (opcja) od 3°C powyżej temp. wody chłodzącej do 99.9°C. Elektroniczna kontrola regulatora temp., w przypadku wystąpienia awarii wyświetlany jest odpowiedni kod błędu. Elektroniczne zabezpieczenie przed zbyt wysoką temp. wyłącza grzanie przy przekroczeniu temp. nastawionej o 4°C (ochrona próbek). Dodatkowe mechaniczne zabezpieczenie odłącza elementy grzejne gdy temp. przekroczy 130°C. – Miękkie klawisze dotykowe z czytelnymi symbolami Pokrywa skonstruowana tak, aby skropliny wracały z powrotem do łaźni Wszystkie części mające kontakt z wodą wykonane powinny być ze stali nierdzewnej W standardzie z pokrywą oraz perforowaną tacą Obudowa zewn. wykonana ze stali malowanej proszkowo odpornej na korozję, elektro-galwanizowanej z wbudowaną cyrkulacją cieczy Wbudowany silnik z magnesem do poruszania dipola magnetycznego w łaźni System zapewnia jednorodny rozkład temp. wewn. Łaźni Kompletny z przewodem zasilającym z uziemieniem poj. minimum 7 L moc 1000 W Gwarancja nie krótsza niż 12 miesięcy | Należy podać: Producent……………………………… Model……………………………………… gwarancja ……………..…..miesięcy Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |

| Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- |
| Wytrząsarka o ruchy drgającym 2 szt. o parametrach nie gorszych niż Wytrząsarka o ruchu drgającym Do wytrząsania i mieszania małych objętości Obudowa z nóżkami redukującymi wibracje Odpowiednie do pracy ciągłej Przełącznik wytrząsania ciągłego i uruchamianego dociśnięciem nasadki W wyposażeniu nakładki do wytrząsania ręcznego probówek o poj. 25ml oraz dysk do zlewek o średnicy 75mm i kolby stożkowe płaskodenne. Zakres prędkości minimum 600 do 2700 obr./min Dopuszczalne warunki otoczenia pracy min od 0-38 °C, 95% wilgotności Gwarancja nie krótsza niż 12 miesięcy | Należy podać: Producent……………………………… Model……………………………………… gwarancja ……………..…..miesięcy Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |

| Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- |
| Łaźnia wodna 12 szt. o parametrach nie gorszych niż: Łaźnia wodna z nastawą cyfrową , jednopozycyjna Zakres temp. minimum +5 99 OC Mikroprocesorowy kontroler z funkcją zegara Wyświetlacz cyfrowy Akustyczny i wizualny alarm przekroczenia temperatur pracy Regulowana średnica otworów Moc 450 W Dokładność kontroli temperatury 1OC Błąd wyświetlacza 2,5 OC Pojemność komory roboczej nie większa niż 2,3L Gwarancja nie krótsza niż 12 miesięcy | Należy podać: Producent……………………………… Model……………………………………… gwarancja ……………..…..miesięcy Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |

| Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- |
| Cyfrowy analizator spalin 1 szt. o parametrach nie gorszych niż: Urządzenie musi posiadać – cyfrowy procesor widma, min. 2048 kanałów Zintegrowany zasilacz wysokiego napięcia do minimum + 1300 V Zintegrowany wzmacniacz, stabilizator widma i filtr cyfrowy Komunikacja z komputerem na co najmniej 2 sposoby: przez USB i sieciowo Programowalnie przypisywane sygnały wejścia/wyjścia do współpracy z zewnętrznymi urządzeniami (Start, Stop, SCA, do funkcji timingu) Musi współpracować ze stabilizowanymi temperaturowo detektorami NaI, LaBr Wymagane tryby pracy: PHA, MCS, SCA (minimum 4 niezależne kanały), Niski pobór mocy umożliwiający wykorzystanie także w terenie przy zasilaniu z komputera przenośnego =< 2W Temp. Dryft wzmocnienia nie większy niż 75 ppm/OC po 15 min. od włączenia w zakresie -10OC do + 50OC Temp. Dryft Zera nie większy niż 3 ppm/OC po 15 min. od włączenia -10OC do + 50OC Oprogramowanie do kalibracji oraz analizy ilościowej i jakościowej widm w spektrometrii gamma Pełna on-line kontrola i dostęp użytkownika do wszystkich funkcji i parametrów elektroniki analizatora 13.Pełna automatyczna dokumentacja statusu, nastawów analizatora i elektroniki oraz procesu analizy (procedury, nastawy algorytmów) zawarta w pliku widma 14. Gwarancja nie krótsza niż 12 miesięcy Oprogramowanie do obsługi analizatora Oprogramowanie do obsługi analizatora, zbierania i analizy widm w spektrometrii gamma,kalibracji energetycznej i wydajnościowej spektrometru. Może generować raporty wynikowe w języku polskim. Wymagana praca w otoczeniu oprogramowania posiadanego przez zamawiającego (Windows 7 – 64 bity) Pełna , on-line kontrola i dostęp użytkownika do wszystkich funkcji i nastaw elektroniki analizatora Pełna automatyczna dokumentacja statusu i parametrów analizatora, elektroniki oraz procesu analizy (procedury, algorytmów) zawarta w pliku widma Analiza interaktywna i za pomocą programów strukturalnych Wbudowane edytory bibliotek i certyfikatów źródeł z funkcjami automatycznego ich użycia w procesie analizy widm Przygotowane specjalistyczne biblioteki nuklidów Automatyczne i manualne algorytmy analizy widm Zaawansowane funkcje kalibracji: energetycznej, FWHM, “low-tail”, wydajnościowej, Peak/Total Automatyczna korekcja wzmocnienia toru spektrometrycznego Identyfikacja radionuklidów w czasie rzeczywistym Korekcja wydajności (metoda 2 krzywych, liniowa, doswiadczalna) Korekcja na kaskadowe efekty sumacyjne Korekcja na stopień nierównowagi radionuklidów w szeregach Detektor scyntylacyjny Detektor 2”x2” NaI(Tl), 14-nóżkowy pasujący do analizatora montowanego jako moduł na detektorze zdolność rozdzielcza nie gorsza niż 8,5% dla Cs-137 zawartość potasu poniżej 0,5 ppm obudowa stalowa z ekranem elektromagnetycznym | Należy podać: Producent……………………………… Model……………………………………… gwarancja ……………..…..miesięcy Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |

| Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- |
| Titrator 1 szt. o parametrach nie gorszych niż: Pojemność biurety: nie mniej niż 10mL Zakres pomiarowy nie mniej niż od 10 ppm do 100 % Dokładność dozowania <0,15% Ilość metod użytkownika nie mniej niż 50 Aplikacje: miareczkowanie wolumetryczne według Karla Fischera, miareczkowanie do punktu martwego (SO2, liczba bromowa) Możliwość podłączenia drukarki: HP PCL, Seiko DPU S 445, PDF Możliwość podłączenia wagi Złącza: nie mniej niż 2 złącza USB-A, 1 złącza USB-B, 2 złącza RS 232 Kolorowy wyświetlacz Możliwość zapisywanie wyników między innymi w formacie pdf i csv Oprogramowanie do miareczkowania powinno zapewnić wykonanie takich czynności jak: wyznaczanie miana, wartości ślepej. Wymagane aplikacje które powinny być obsługiwane przez kompaktowe urządzenie do miareczkowania: pH-, pH-stat, mV-, redox-, argentometryczne- , Karl Fischer (KF) Kompletne urządzenie musi składać się z: jednostki miareczkującej z 10ml, wymienną jednostka dozującą statyw do miareczkowania ze zintegrowana pompą i mieszadłem naczynie do miareczkowania podwójna platynowa mikroelektroda zasilacz oprogramowanie 14. Gwarancja nie krótsza niż 12 miesięcy | Należy podać: Producent……………………………… Model……………………………………… gwarancja ……………..…..miesięcy Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |

| Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- |
| Piec laboratoryjny 1 szt. o parametrach nie gorszych niż: Obudowa ze stali nierdzewnej, Zespół grzejny z zainkludowanymi grzałkami,z min.trzema płytami grzejnymi, Wnętrze komory i grzałki odporne na mechaniczne uszkodzenia, Drzwiczki dwupołożeniowe dociskane sprężyną chroniącą przed samoczynnym zamknięciem podczas obsługi, lub dociskane sprężyną otwierane na bok (na prawą lub lewa stronę) Wyłącznik drzwiowy rozłączający zasilanie grzałek, Termopara płaszczowa, zamknięta, Zabezpieczenie przed przegrzaniem przy awarii czujnika temperatury, Izolacja termiczna z włóknistych materiałów ogniotrwałych, Kominek umożliwiający podłączenie wyciągu, 10. Termoregulator umieszczony z boku pieca 11. Komora pieca o wymiarach nie mniejszych niż szer. 140mm/wys. 125mm/głęb. 200mm 12. Wymagana temperatura max. Co najmniej 1000°C 13. Gwarancja nie krótsza niż 12 miesięcy | Należy podać: Producent……………………………… Model……………………………………… gwarancja ……………..…..miesięcy Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |

| Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- |
| Spektrofotometr 2 szt. o parametrach nie gorszych niż Spektrofotometr powinien posiadać graficzne menu ułatwiające obsługę, funkcję pomiaru absorbancji, % transmitancji, pomiaru stężenia, skanowania, pomiaru kinetyki reakcji i pomiaru ilościowego. Spektrofotometr powinien posiadać możliwość ustawienia automatycznych pomiarów tej samej próbki w równych odstępach czasu, możliwość zapisu metod i wyników na nośnikach przenośnej pamięci USB, oprogramowanie PC w zestawie Dostarczany w zestawie z: zasilaczem, 100 jednorazowymi kuwetami, uchwytem na kuwety 10 x 10 mm, nośnikiem pamięci 2GB USB, przewodem do interfejsu, płytą CD z oprogramowaniem PC, aplikacjami i instrukcją obsługi. Długość fali, zakres: nie mniej niż od 198 do 1000 nm Rozdzielczość: nie gorsza niż 1 nm Dokładność: nie gorsza niż ±2 nm Szerokość wiązki: nie większa niż 5 nm Transmitancja, Zakres: nie mniej niż od 0 do 199.9% Rozdzielczość: nie gorsza niż 0,1% Rozproszenie światła: nie gorsze niż <0.5%T Dokładność: nie gorsza niż ±1% Absorbancja; Zakres: nie mniej niż od -0.3 do 2.500 Stężenie: Zakres: nie mniej niż od -300 do 9999 Rozdzielczość: Do wyboru 1, 0.1, 0.01 lub 0.001 Kalibracja: Próba ślepa z jednym standardem lub współczynnik Funkcja liczenia:Zakres: nie mniej niż od -300 do 9999 Rozdzielczość: Do wyboru 1, 0.1, 0.01 lub 0.001 Kalibracja: Próba ślepa z możliwością ustawienia do 6 standardów Wyświetlanie kinetyki: Przedstawienie graficzne, początkowa i końcowa wartość absorbancji/%T oraz obliczona wartość stężenia w stosunku do standardu i współczynnik Skanowanie próbki: Zakres: nie mniej niż od 198 do 1000 nm Skanowanie próbki co: 1, 2 lub 5 nm do wyboru Analizy: Absorbancja, długość fali pików oraz przemiatania Wyjścia: USB, analogowe, szeregowy port RS 232 Źródło światła: Lampa ksenonowa Wymagane zasilanie: 24 V Gwarancja nie krótsza niż 12 miesięcy. | Należy podać: Producent……………………………… Model……………………………………… gwarancja ……………..…..miesięcy Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |

| Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- |
| Termostat blokowy 2 szt. o parametrach nie gorszych niż: Regulacja temp.: Mikroprocesorowy kontroler PID z funkcją rampy temp. i ustawieniem czasu 0-99,59 min Stabilność temp. (w czasie): +/-0,1°C Wskazanie temp.: Wyświetlacz LED, rozdzielczość 0.1°C Dokładność wyświetlania temperatury przynajmniej 0,1°C, stabilność temperatury w czasie nie większa niż +/-0,1°C Zabezpieczenie przed przegrzaniem: od 20°C do maks. temp. pracy Moc grzewcza: 300 W, Wymagane zasilanie: 230 V 50/60Hz Obudowa termostatu ze stali nierdzewnej z uszczelką silikonową zabezpieczającą ostre krawędzie urządzenia Komora grzewcza: Aluminiowa podstawa i ściany Zakres temperatur: do 130 st C Akcesoria: aluminiowy blok grzewczy, 48-miejscowy, średnica otworu 11,8 mm (na wialki chromatograficzne 2 mL), 1 pręt do przenoszenia oraz aluminiowy blok grzewczy, 24-miejscowy , średnica otworu 15,2 mm (na wialki chromatograficzne 4 mL), 1 pręt do przenoszenia Gwarancja nie krótsza niż 12 miesięcy | Należy podać: Producent……………………………… Model……………………………………… gwarancja ……………..…..miesięcy Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |

| Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- |
| Aparat do elektroforezy 1 szt. o parametrach nie gorszych niż: Kompletny system do elektroforezy Kompaktowy z zaawansowanym źródłem zasilania Możliwość regulacji napięcia lub natężenia Wyświetlacz LCD Minutnik z alarmem dźwiękowym Magnetyczny czujnik bezpieczeństwa Zabezpieczenie odcinające prąd przy zdjęciu pokrywy Prąd wyjściowy 10 do 150 V / 10 do 400 mA Minutnik 0 do 99 godzin lub praca ciągła Miejsce na żel 1 duży (12,5 cmx12 cm), 2 małe (12,5x6cm) lub 4 mikro (6x6 cm) W zestawie: 1 główny statyw do przygotowywania, 4 mikro-tacki do odlewania żeli, 6 x 6 cm, 1 dzielnik tacki, 2 dwustronne grzebienie (5/8 dołków) Gwarancja nie krótsza niż 12 miesiecy | Należy podać: Producent……………………………… Model……………………………………… gwarancja ……………..…..miesięcy Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |

| Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- |
| Aparat do elektroforezy 1 szt. o parametrach nie gorszych niż: - elektrody ze 100% platyny - zużycie buforu elektroforetycznego nie większe niż 180ml - grubość żelu (0.75 mm) - elektroforeza na jednym żelu lub dwóch równocześnie - szyby grubości nie mniejszej niż 3 mm Skład zestawu - aparat do elektroforezy pionowej z kablami i złączami (2 części) - podstawka do wylewania dwóch żeli jednocześnie - 2 teflonowe grzebienie (0.75 mm) z 10 zębami (na 10 próbek każdy) - 2 szybki z umocowanymi przekładkami o grubości 0.75 mm - 2 szybki z wycięciem na wprowadzanie próbek - 2 silikonowe uszczelki - 4 klipsy zaciskowe - skrypt zawierający instrukcje wylewania żeli oraz protokoły laboratoryjne do podstawowych metod elektroforetycznych wraz z metodami detekcji DNA i białek - wymiary zbiornika górnego (szer. x głęb. x wys.): 124 x 46 x 104 mm - wymiary zbiornika dolnego (szer. x głęb. x wys.): 137 x 84 x 59 mm - objętość buforu elektroforetycznego: ok. 170 ml (góra: 90 ml, dół: 80 ml) 2. Szybki i żele - wymiary szybek (szer. x wys. x grub.): 113 x 100 x 3 mm - wymiary żelu (szer. x wys. x grub.): 87 x 85 x 0.75 mm - objętość żelu: ok. 5 ml - droga rozdziału: 85 mm 3. Grzebienie i studzienki - wymiary grzebienia (szer. x wys. x grub.): 78 x 33 x 0.75 mm - ilość zębów w grzebieniu (studzienek): 10 - wymiary studzienki (szer. x wys. x grub.): 6.0 x 1.3 x 0.75 mm - maksymalna objętość próbki: 40 µl - maksymalna ilość próbek: 20 (dwa grzebienie) - gwarancja nie krótsza niż 12 miesięcy | Należy podać: Producent……………………………… Model……………………………………… gwarancja ……………..…..miesięcy Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |

| Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- |
| Przenośny analizator spalin 1 szt. o parametrach nie gorszych niż: ciągły pomiar O2, CO, NO(Nox), SO2, CxHy (IR) lub CO2 (IR) CO2 wyliczane Lambda, Eta, qA, Tgaz , Tzew prezentacja wyników pomiarowych w ppm, mg/Nm3, mg/O2 tor poboru próby długości 3500 mm pomiar ciśnienia /-60 do +60 hPa czas autokalibracji nie dłuższy niż 240 sek. zegar czasu rzeczywistego prezentujący aktualną datę, godzinę i kontrolujący czas pracy analizatora wbudowany monitor umożliwiający prezentacje wszystkich parametrów o przekątnej nie mniejszej niż 5” wbudowana drukarka termiczna zasilanie - akumulator wewnętrzny zapewniający nie mniej niż 5 godz. ciągłej pracy analizatora lub zasilanie z sieci 230 V temperatura pracy – od +10 do + 45°C sonda pomiarowa 270 mm oprogramowanie do prezentowania danych na PC gwarancja nie krótsza niż 12 miesięcy | Należy podać: Producent……………………………… Model……………………………………… gwarancja ……………..…..miesięcy Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |

| Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- |
| Próżniowa pompa membranowa 40 szt. o parametrach nie gorszych niż: Napięcie/częstotliwość: 230V/50 Hz Klasa ochrony: IP 44 Moc: 90 W Natężenie pracy: 0,6 A Przepływ (l/min.): 10 Próżnia końcowa: 8 mbar Głowica wykonana z PTFE (politetrafluoroetylen), membrana pokryta PTFE, zawory z FFPM perfluoroetylopropylen). Gwarancja nie krótsza 24 miesięcy | Należy podać: Producent……………………………… Model……………………………………… gwarancja ……………..…..miesięcy Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |

| Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- |
| Generator wodoru 1 szt. o parametrach nie gorszych niż: Wydajność nie gorsza niż 200ml/min Czystość wytwarzanego wodoru nie gorsza niż 99,9995 Ciśnienie regulowane w zakresie co najmniej 0-6,89 bar (0-100 psi) Produkcja wodoru przy zastosowaniu membrany jonowymiennej, nie wymagająca stosowania żrących odczynników, w tym KOH i H2SO4 Generator powinien posiadać automatyczny system uzupełniania wody w zbiorniku oraz posiadać czujnik poziomu wody, wyłączający generator przy zbyt niskim poziomie wody Produkcja wodoru powinna odbywać się „na żądanie”, tzn. wodór nie jest gromadzony w generatorze Generator musi posiadać: czujnik nadciśnienia, wyłączający generator w momencie przekroczenia ustawionej wartości o ok. 10 - 15%; czujnik wycieku wodoru posiadający sygnalizację dźwiękową Generator powinien wykonywać autodiagnostykę po włączeniu urządzenia Maksymalna moc urządzenia 2500 Gwarancja nie krótsza niż 12 miesięcy | Należy podać: Producent……………………………… Model……………………………………… gwarancja ……………..…..miesięcy Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |

| Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- |
| Generator wodoru 3 szt. o parametrach nie gorszych niż: Wydajność nie gorsza niż 100 ml/min Czystość wytwarzanego wodoru nie gorsza niż 99,9995 Ciśnienie regulowane w zakresie co najmniej 0-6,89 bar (0-100 psi) Produkcja wodoru przy zastosowaniu membrany jonowymiennej, nie wymagająca stosowania żrących odczynników, w tym KOH i H2SO4 Generator powinien posiadać automatyczny system uzupełniania wody w zbiorniku oraz posiadać czujnik poziomu wody, wyłączający generator przy zbyt niskim poziomie wody Produkcja wodoru powinna odbywać się „na żądanie”, tzn. wodór nie jest gromadzony w generatorze Generator musi posiadać: czujnik nadciśnienia, wyłączający generator w momencie przekroczenia ustawionej wartości o ok. 10-15%; czujnik wycieku wodoru posiadający sygnalizację dźwiękową Generator powinien wykonywać autodiagnostykę po włączeniu urządzenia Maksymalna moc urządzenia 2500 W Gwarancja nie krótsza niż 12 miesięcy | Należy podać: Producent……………………………… Model……………………………………… gwarancja ……………..…..miesięcy Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |

Część II:

Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.

| Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- |
| Zestaw wysoceprocesowej chromatografii cieczowej HPLC z detektorem UV-VIS 1 szt. o parametrach nie gorszych niż: 1. Chromatograf cieczowy: kompletny, fabrycznie nowy, gotowy do pracy o modułowej budowie sterowanie poprzez komputer i oprogramowanie sterowanie przyrządu poprzez sieć LAN 2. Pompa dwutłokowa: zakres przepływu co najmniej w zakresie co najmniej 0,0001 do 10,0000 ml/min system tłoków równoległych o niskich pulsacjach co najwyżej 0,1 MPa precyzja przepływu co najwyżej 0,06% RSD dokładność przepływu co najwyżej +/- 1% objętość skoku tłoka pompy co najwyżej 10 µl wbudowany system do przemywania tłoków dokładność ustawienia gradientu co najwyżej +/- 0,5% wbudowane funkcje walidacyjne wbudowany czujnik wycieku w pompie, z sygnalizacją wycieku zarówno dźwiękową jak i wizualną 3. Mieszalnik gradientu: pojemności mieszania co najmniej 0,5; 1,7 i 2,6 ml 4. Zawór do tworzenia gradientu z formowaniem po stronie niskiego ciśnienia: mieszanie co najmniej 4 różnych eluentów zawór montowany we wnętrzu pompy 5. Degazer co najmniej 5 kanałowy przepływ do co najmniej 10 ml/min na każdy kanał objętość na każdym kanale co najwyżej 400 µl 6. Taca na rozpuszczalniki zintegrowana rozmiarami z innymi modułami systemu + 4 butelki 1l 7. Detektor diodowy: źródło światła: lampa deuterowa i wolframowa co najmniej 512 elementów światłoczułych zakres co najmniej 190-800 nm szerokość szczeliny regulowana co najmniej w krokach 1,2 i 8 nm dokładność długości fali co najmniej 1 nm szum co najwyżej 3x10-6 AU dryft co najwyżej 5x10-4 AU/h liniowość co najmniej 2,0 AU celka detektora termostatowana co najmniej w zakresie 5°C powyżej temperatury pokojowej do 50°C, 10 mm droga optyczna, pojemność celi co najwyżej 10 µl, zakres pracy do ciśnienia co najmniej 12 MPa wbudowane funkcje walidacyjne 8. Automatyczny podajnik próbek zakres pracy pH 1-14 ilość próbek 1,5-2 ml – co najmniej 100 objętość nastrzyku 0,1 ul do 100 ul szybkość nastrzyku co najwyżej10 s powtarzalność nastrzyku: 0,3% RSD pomiar nastrzykiwanej objętości na tłoku pompy współczynnik przeniesienia: maks. 0,005% wbudowane funkcje walidacyjne możliwość zainstalowania dodatkowego przemywania igły co najmniej dwoma dodatkowymi rozpuszczalnikami 9. Termostat do kolumn z chłodzeniem zakres pracy -15°C poniżej temp. otocz do 80°C pojemność do 2 kolumn 30 cm system grzania blokowy (Peltier) 10. Oprogramowanie sterowanie całym zestawem HPLC zbieranie i opracowywanie danych z zainstalowanych detektora, tworzenie raportów, tworzenie bazy widm 11. Gwarancja nie krótsza niż 12 miesięcy | Należy podać: Producent……………………………… Model……………………………………… gwarancja ……………..…..miesięcy Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |

| Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- |
| Chromatograf cieczowy 2 szt. o parametrach nie gorszych niż: Pompa gradientowa, dwuskładnikowa z formowaniem gradientu po stronie niskiego ciśnienia wyposażona w panel kontrolny/sterujący, pozwalający na wykorzystanie pompy w dowolnym układzie chromatograficznym, przepływ: 0,01 - 10 mL/min, wbudowany mieszalnik do gradientu; wymagana jest możliwość ustalenia dolnego i górnego ograniczenia ciśnienia Degazer próżniowy - zakres przepływu cieczy co najmniej 0.1 – 10.0 mL/min, do jednoczesnego odgazowania na trzech kanałach, objętość martwa nie większa niż 0.4 mL. Zawór do ręcznego dozowania ze stali nierdzewnej (przeznaczony dla pętli od 5 μL do 5 mL), wraz z czujnikiem startu i uchwytem mocującym do boku pompy. Detektor UV-Vis, 190-700 nm, Szerokość wiązki: 8-9 nm, Dokładność ustawienia: ±2 nm, precyzja ustawienia: ±0,2 nm, poziom szumów maks. 0,5x10-5 AU, dryft maks. 1,0x10-3 AU/h, częstotliwość zbierania danych co najmniej 100 Hz, liniowość: 1% dla całego zakresu ( 190 - 700 nm). Interface (przetwornik) umożliwiający połączenie chromatografu z komputerem klasy PC poprzez złącze LAN lub USB 2.0 Oprogramowanie umożliwiające zbieranie danych, podgląd w czasie rzeczywistym oraz przetwarzanie danych (w tym: określanie czasu retencji, powierzchni i wysokości sygnału chromatograficznego, generowanie raportu z analizy, drukowanie i/lub eksport chromatogramów do plików .pdf, .jpeg lub .tiff); wymagane jest dostarczenie licencji, umożliwiającej lokalną, niezależną pracę na czterech stanowiskach komputerowych jednocześnie, bez konieczności posiadania aktywnego połączenia internetowego Wraz z urządzeniem muszą być dostarczone materiały pozwalające na zainstalowanie i rozpoczęcie eksploatacji chromatografów. Gwarancja nie krótsza niż 12 miesięcy | Należy podać: Producent……………………………… Model……………………………………… gwarancja ……………..…..miesięcy Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |

| Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- |
| Zestaw chromatografii cieczowej 1 szt. o parametrach nie gorszych niż: Chromatograf cieczowy wraz z oprogramowaniem sterującym kompletny, fabrycznie nowy, gotowy do pracy o modułowej budowie sterowanie poprzez komputer i oprogramowanie sterowanie przyrządu poprzez sieć LAN z wykorzystaniem programu Internet Explorer Pompa dwutłokowa zakres przepływu 0,0001 do 10,0000 ml/min system tłoków równoległych maksymalne ciśnienie pracy do 130 MPa do co najmniej 3,0000 ml/min dokładność przepływu +/- 1% precyzja przepływu maks. 0,06% RSD maksymalna objętość skoku tłoka 10 µl automatyczny wbudowany system do przemywania tłoków wbudowany czujnik wycieku w pompie z sygnalizacją wycieku zarówno dźwiękową i wizualną Zawór do tworzenia 4-skałdnikowego gradientu z formowaniem po stronie niskiego ciśnienia montowany w pompie Mieszalniki do gradientu: pojemność mieszania 180 µl, maksymalne ciśnienie pracy do 130 MPa Degazer co najmniej 5 kanałowy: objętość martwa na każdy kanał co najwyżej 400 µl przepływ do co najmniej 10 ml/min na każdy kanał Taca na rozpuszczalniki zintegrowana rozmiarami z innymi modułami systemu + 4 butelki 1l Detektor diodowy źródło światła: lampa deuterowa i wolframowa co najmniej 512 elementów światłoczułych zakres co najmniej 190-800 nm szerokość szczeliny co najmniej 1,2 i 8 nm dokładność długości fali co najwyżej 1 nm szum co najwyżej 6x10-6 AU dryft co najwyżej 5x10-4 AU/h liniowość co najmniej 2,0 AU celka detektora termostatowana co najmniej w zakresie 50C powyżej temperatury pokojowej do 500C, 10 mm droga optyczna, pojemność celi maksymalnie 10 µl, zakres pracy do ciśnienia co najmniej 12 MPa wbudowane funkcje walidacyjne częstotliwość zbierania danych co najmniej 100 Hz Autosampler - zakres pracy pH co najmniej 1-9 - pojemność na co najmniej 105 po 1,5 ml z termostatowaniem objętość nastrzyku co najmniej 0,1 µl do 50 µl szybkość nastrzyku wraz z przemyciem igły co najwyżej 10 s (dla nastrzyku10 µl) powtarzalność nastrzyku co najwyżej 0,25% RS ciśnienie pracy do co najmniej 130 MPa pomiar nastrzykiwanej objętości na tłoku pompy współczynnik przeniesienia co najwyżej 0,0015% wbudowane funkcje walidacyjne standardowo zainstalowane przemywanie igły trzema rozpuszczalnikami co najmniej 100 fiolek 1,5 ml z septami i nakrętkami możliwość preparatyki w autosamplerze np. automatycznego rozcieńczania próbek Termostat do kolumn zakres temp. co najmniej od -10 poniżej temperatury otoczenia do 850C pojemność na co najmniej 6 kolumn system grzania z wymuszonym obiegiem powietrza Oprogramowanie sterowanie całym zestawem, zbieranie i opracowywanie danych z zainstalowanych detektorów 11. Gwarancja nie krótsza niż 12 miesięcy | Należy podać: Producent……………………………… Model……………………………………… gwarancja ……………..…..miesięcy Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |

* UWAGA:

W kolumnie „Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)” w miejscach wykropkowanych należy wpisać (skonkretyzować) parametry oferowanego sprzętu, natomiast w pozycjach spełnia/nie spełnia należy zaznaczyć jedną z podanych odpowiedzi (zaznaczyć właściwe).

Wszystkie pozycje w kolumnie „Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia)” określają parametry wymagane przez Zamawiającego, więc zaznaczenie odpowiedzi „nie spełnia” lub nieuzupełnienie wykropkowanych miejsc będzie skutkowało uznaniem, że oferta nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego i treści SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp).

……………………………, dnia ……………. 2014r. 				           	……………….....................................................

(podpis i pieczątka Wykonawcy)