OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
(o parametrach nie gorszych niż podane poniżej)

| Przedmiot zamówienia | dostawa (nie dłuższa niż…) | gwarancja (nie krótsza niż…) | reakcja serwisu nie dłuższa niż… (dni robocze | maksymalny czas naprawy (dni robocze) | instalacja/ szkolenie (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spektofotometr | 4 tyg. | 24 m-cy | 1 | 14 | T/T |
| Termocykler z gradientem temperatur | 4 tyg. | 24 m-cy | 1 | 14 | T/T |
| Wirówka z wirnikami i akcesoriami | 4 tyg. | 36 m-cy | 1 | 14 | T/T |

| Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- |
| Spektrofotometr Absorpcyjny fotometr jednokanałowy UV/VIS z wiązka odniesienia Zasilanie 240 V ± 10 % Maksymalne zużycie energii podczas pracy nie większe niż 15W Waga nie większa niż 5,5 kg Wymiary nie większe niż (szer. x dł. wys.) 30 x 40 x 15 cm Źródło światła ksenonowa lampa błyskowa Analiza spektralna UV/VIS w zakresie 200 – 830 nm Możliwość wyboru fali co 1 nm Wyświetlacz TFT VGA lub równoważny o przekątnej nie mniejszej niż 5,7 cala Wbudowana pamięć umożliwiająca zapisywanie co najmniej 100 metod lub wyników Wysokość promienia przechodzenia wiązki 8,5 mm Spektralna szerokość pasma nie większa niż 4nm Fotometryczny zakres pomiaru przy 260nm nie mniejszy niż 0 – 3,0A Błąd przypadkowy fotometru przy A=0 nie większy niż 0,002 (0,2%) Możliwość przesyłania danych za pomocą interfejsu USB Możliwość podłączenia drukarki za pomocą interfejsu RS-232 Możliwość stosowania standartowych kuwet oraz kuwet mikrolitrowych Możliwość rejestrowania skanów absorbcji z analizą i wyznaczaniem pików Możliwość pomiaru absorbcji przy jednej lub wielu długościach fal Oprogramowanie obowiązkowo w j. angielskim Możliwość podłączenia PC Możliwość wyznaczania stężenia z na podstawie wprowadzonej krzywej standartowej Odczyt poprzez matrycę diodową CMOS Certyfikat CE Gwarancja co najmniej 24 miesiące |  |
| Termocykler z gradientem temperatur Posiada funkcję gradientu. Posiada srebrny blok grzewczy. Możliwość korzystania z pasków, pojedynczych probówek lub płytek Pojemność bloku minimum 96 probówek o pojemności 0,2 ml. Zakres termostatowania (bloku) min. od 4 do 99 °C. Gradient rozłożony na 12 kolumn bloku. Graficzna wizualizacja rozkładu temperatur gradientu Rozpiętość gradientu: min. 1–20 °C. Zakres termostatowania gradientu min: 30–99 °C. Pokrywa dociskająca probówki z tą samą siłą niezależnie od ich pojemności (0,1ml, 0,2ml) bez potrzeby dodatkowej regulacji. Temperatura pokrywy w zakresie: min. 37–110 °C. Dokładność temperatury nie gorsza niż ±0.2 °C. Prędkość podgrzewania min. 5 °C/s. Prędkość schładzania min. 3,5 °C/s. Możliwość przesyłania statusów w formie email. Możliwość podłączenia szeregowego min. trzech urządzeń z możliwością kontroli ich pracy przez jednostkę sterującą. wyposażony w funkcję zapewniającą identyczne parametry grzania i chłodzenia (optymalne przebiegi zmian temperatury) w obu trybach: gradientowym i standardowym Funkcja Stand-by, zmniejszająca zużycie energii. Posiada następujące tryby pracy: Fast, Standard, Safe; dostępne również w pracy gradientowej. - Dostępna technologia grzewcza bloku: elementy Peltier wraz z dodatkową strefą ogrzewania i chłodzenia, gwarantującą precyzyjną kontrolę temperatury dla wszystkich profili Homogeniczność rozkładu temperatur bloku nie gorszą niż: 20–72 °C: ±0.3 °C, 90 °C: ±0.4 °C. Możliwość podłączenia instrumentu do lokalnej sieci internetowej. Urządzenie wyposażone w co najmniej 2 porty USB. transfer programów z instrumentu na PC. Możliwość zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem poprzez kod PIN, tworzenie nowych użytkowników z ograniczonymi prawami. Maksymalna głośność nie większa niż 40 dB(A). Zużycie energii nie większe niż 550W. Wymiary urządzenia: max. 25 x 45 x 35 cm (S x G x W); Waga całkowita: max. 12 kg. Gwarancja nie mniej niż 24 miesiące. |  |
| Wirówka z wirnikami i akcesoriami Siła wirowania rcf nie mniejsza niż 20800 x g (14000 rpm) Możliwość regulacji prędkości rpm w zakresie nie mniejszym niż 200-14000, ze skokiem nie większym niż 10rpm w zakresie 200-5000 rpm, i nie większym niż 100rpm w zakresie 5000-14000rpm Wysokość dostępu wynosząca nie więcej niż 30 cm Funkcja automatycznego rozpoznawania zainstalowanego rotora, oraz ograniczania prędkości wirowania dla zachowania maksymalnego bezpieczeństwa Pobór mocy maksymalnie 1650W Automatyczne powiadamianie w przypadku źle wyważonego rotora Możliwość wprowadzenia co najmniej 10 prędkości rozpędzania i hamowania rotora, by chronić bardziej wrażliwe próby Funkcja uruchamiania zegara po osiągnięciu ustawionej prędkości Możliwość instalacji co najmniej 18 rotorów Możliwość jednoczesnego wirowana co najmniej 4 butelek po 750 ml każda Awaryjne otwieranie pokrywy w przypadku braku zasilania Możliwość ustawienia czasu w zakresie nie mniejszym niż 1min - 99min w 1minutowych skokach Waga urządzenia bez rotora nie większa niż 99kg Możliwość regulacji temperatury co najmniej od -9 oC do +40 oC Wysokość wirówki z otwartą pokrywą nie większa niż 80cm Wymiary zewnętrzne (szer x głęb x wys) nie większe niż 70 x 65 x 35 cm Oddzielny przycisk funkcji szybkiego wirowania z możliwością ustawienia szybkości wirowania Możliwość wprowadzenia i zapamiętania co najmniej 35 programów wirowania Wirówka wyposażona w przycisk szybkiego schładzania komory Możliwość ustawiania zarówno wartości rpm jak i rcf Możliwość wirowania bez ograniczenia czasowego Utrzymywanie temperatury komory w trybie „standby” Funkcja automatycznego wyłączenia po co najmniej 8 godzinach bezczynności Dren odprowadzający wilgoć oraz skropliny z komory Wirówka musi posiadać certyfikaty CE Gwarancja co najmniej 36 miesięcy Nie wymaga podłączenia do innych mediów oprócz zasilania 230V/50-60Hz Wirnik wychylny S-4-104 z czterema pojemnikami prostokątnymi, w których mieszczą się butelki o objętości 750ml. Posiadający możliwość zastosowania adapterów na probówki o pojemności od 0,2ml do 750ml. Maksymalna prędkość wirowania nie mniejsza niż 3214 x g (3900 rpm). Rotor wraz z adapterami oraz pokrywami można sterylizować w autoklawie (121°C, 20 min). Zawiera w zestawie adaptery do wirowania probówek stożkowych o pojemnościach 15 i 50 ml. Wirnik stałokątowy FA-45-30-11 z pokrywą aluminiową nie przepuszczającą aerozoli, mieszczący 30 probówek o pojemności 1,5/2ml. Maksymalna prędkość wirowania nie mniejsza niż 20800 x g (14000 rpm). Rotor wraz z adapterami oraz pokrywą można sterylizować w autoklawie (140°C, 2h). Adapter na probówki 15 ml typu falcon pasujący do wirnika stałokątowego FA-45-6-30, w zestawie 6 sztuk. Wirnik stałokątowy FA-45-6-30 z pokrywą aluminiową aerozoloszczelną, mieszczącą 6 probówek o pojemności 50ml typu Falcon. Maksymalna prędkość wirowania nie mniejsza niż 20 130 x g (12 100 rpm). Rotor wraz z adapterami oraz pokrywą można sterylizować w autoklawie (121°C, 20 min). |  |

……………………

Miejscowość i data

…………………………..

Podpis Wykonawcy