## …………………………………..

## (pieczątka Wykonawcy)

## Formularz przedmiotowy

Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Katedry Biochemii Uniwersytetu Gdańskiego według części:

- Dostawa i instalacja homogenizatora ultradźwiękowego z mikrosondą – 1 sztuka wraz ze szkoleniem.

| Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- |
| Dostawa i instalacja homogenizatora ultradźwiękowego z mikrosondą wraz ze szkoleniem o parametrach nie gorszych niż: możliwość efektywnej homogenizacji próbek o objętości w zakresie nie węższym niż: od 0,25 mL do 1000 mL (w zależności od zastosowanej końcówki). możliwość zastosowania wymiennych końcówek tytanowych o różnej średnicy (co najmniej 5) w zakresie średnic nie węższym niż 3,8 mm do 25 mm. Jednostka podstawowa (motor) homogenizatora o następujących parametrach: moc minimum: 400 W; timer regulowany w zakresie nie węższym niż: 0 - 15 minut; specjalny tryb pulsacyjny dla próbek delikatnych; automatyczne dostrajanie mocy w trakcie procesu homogenizacji; wskaźnik mocy wyemitowany na panelu kontrolnym; zasilanie: 220 V, 50 Hz. sterowanie bezpośrednio z panelu sterującego zintegrowanego z jednostką podstawową (motorem). ustawienie: mocy, pulsacji i timera za pomocą oddzielnych pokręteł/gałek/przycisków ruchomy statyw do głowicy homogenizatora umożliwiający podnoszenie głowicy oraz jej obrót o 360◦ wymiary modułu sterującego: max 32 x 32 ( sz x gł) miernik mocy obrazujący procentową moc ultradźwięków przekazywanych na końcówkę homogenizator musi posiadać możliwość rozbudowy o komorę dźwiękoszczelną (płaszcz dźwiękoszczelny), wytłumiającą hałas urządzenia zestaw kluczy do montażu i demontażu końcówek kompaktowy moduł szybkiego chłodzenia próbki przed procesem, pozwalający na schłodzenie próbki oraz utrzymanie temperatury 0°C przez okres 4 godzin. Dwustronna platforma pozwalająca na załadowania min 36 probówek 1,5/2ml lub min 10 probówek 1,5/2ml i jednocześnie jednej płytki PCR 96 dołkowej lub 96 probówek 0,2ml plastikowe podkładki do umieszczenia pomiędzy głowicą a końcówką (min 5 szt) w zestawie z homogenizatorem końcówka tytanowa: - końcówka o średnicy 3,8 mm 19) autoryzacja serwisu na terenie Polski. 20) gwarancja nie krótsza niż 24 miesiące | Należy podać: Producent……………………………… Model……………………………………… Gwarancja…………………………...miesięcy Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |

Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Katedry Biochemii Uniwersytetu Gdańskiego według części:

- Dostawa i instalacja inkubatora CO2 – 1 sztuka wraz ze szkoleniem.

| Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- |
| Dostawa i instalacja inkubatora CO2 wraz ze szkoleniem o parametrach nie gorszych niż: Pojemność komory inkubatora 200 litrów +/-5% Izolacja termiczna komory inkubatora - płaszcz powietrzny Sterylizacja termiczna komory inkubatora w trybie suchym min. +145°C Sterylizacja termiczna komory inkubatora w trybie wilgotnym min. +95°C Komora inkubatora wykonana ze stali nierdzewnej polerowanej z zaokrąglonymi rogami i krawędziami Minimum 4 szt. półek perforowanych ze stali nierdzewnej Drzwi zewnętrzne z proporcjonalnym dopasowaniem temperatury grzania System aktywnej ochrony materiału – ciągła filtracja HEPA w systemie zamkniętym z recyrkulacją atmosfery w komorze. Czas od zamknięcia drzwi wewnętrznych do uzyskania w komorze powietrza o czystości klasy 100 wg. ISO 5 (równoważne US Federal Standard 209e) do 5 min. Wskaźnik czystości powietrza klasy 100 wg. ISO 5 (równoważne US Federal Standard 209e) na panelu kontrolnym Niezależny filtr HEPA na doprowadzeniu CO2 Port dostępowy na ściance bocznej lub tylnej do wprowadzania przewodów elektrycznych do rollera lub kołyski laboratoryjnej Czujnik CO2 – cyfrowy na podczerwień Regulacja CO2 w zakresie 0 – 20% z dokładnością +/- 0,1% Czas od zamknięcia drzwiczek wewnętrznych do powrotu do zaprogramowanych 5% CO2 w czasie maksymalnie 4 min. Zakres temperatur pracy: +5°C ponad temp. otoczenia do +55°C Rozdzielczość wyświetlania temperatury 0,1°C Nowoczesny dotykowy kolorowy panel sterujący z następującymi funkcjami: - zmiana parametrów urządzenia zabezpieczona hasłem - wbudowane procedury kalibracji czasu wstrzykiwania CO2 - podtrzymaniem wartości nastaw w przypadku braku zasilania i automatycznym wznowieniem pracy urządzenia po powrocie zasilania System alarmów nieprawidłowej pracy z uwzględnieniem stanów alarmowych - nieprawidłowa temperatura w komorze - nieprawidłowy poziom CO2 w komorze - uszkodzenie czujników - zanik napięcia zasilania Wskaźnik otwarcia drzwiczek wewnętrznych inkubatora Wilgotność > 95% - tacka z wodą Butla CO2 – 40l Możliwość postawienia inkubatora jeden na drugim z zabezpieczeniem przed zsunięciem się górnego inkubatora Reduktor dwustopniowy do CO2 – 2 szt. Certyfikat ISO 9001 Certyfikat CE lub deklaracja zgodności z normami EU Gwarancja nie krótsza niż 36 miesięcy | Należy podać: Producent……………………………… Model……………………………………… Gwarancja…………………………...miesięcy Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |

* UWAGA:

W kolumnie „Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)” w miejscach wykropkowanych należy wpisać (skonkretyzować) parametry oferowanego sprzętu, natomiast w pozycjach spełnia/nie spełnia należy zaznaczyć jedną z podanych odpowiedzi (zaznaczyć właściwe).

Wszystkie pozycje w kolumnie „Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia)” określają parametry wymagane przez Zamawiającego, więc zaznaczenie odpowiedzi „nie spełnia” lub nieuzupełnienie wykropkowanych miejsc będzie skutkowało uznaniem, że oferta nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego i treści SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp).

……………………………, dnia ……………. 2014r. 				           	……………….....................................................

(podpis i pieczątka Wykonawcy)