## …………………………………..

## (pieczątka Wykonawcy)

## FORMULARZ CENOWO-PRZEDMIOTOWY

TABELA 1

| Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- |
| Funkcja/ parametry Czytnik mikropłytek wyposażony w moduł pomiaru intensywności fluorescencji FI włączając FRET Pomiar płytek od 6 dołkowych do 1536 dołkowych oraz płytek Terasaki, PCR, Petri Źródło światła – wysokoenergetyczna lampa ksenonowa Wbudowana optyka do pomiarów od góry płytki Automatyczna zmiana optyki do wybranej metody pomiarowej dokonywana z poziomu oprogramowania Automatyczny fokus w osi „Z” z dokładnością do min. 0,1mm Minimalne zakresy spektralne: dla fluorescencji (emisja i wzbudzenie) 230–900 nm dla fluorescencji TR (emisja i wzbudzenie) 230-900 nm dla luminescencji 230 – 900 nm dla absorbancji 220 – 1000 nm Rodzaje odczytu: endpoint, kinetyczne, szybkie kinetyczne skanowanie dna dołka Moduł optyczny absorbancji – do późniejszego wbudowanania Wyposażony w matrycę diodową do pomiaru absorbancji w pełnym zakresie spektralnym Wybór długości fali z użyciem Spektrometru UV/Vis Pomiar w zakresie 0 – 4,000 Abs z dokładnością ±1% Maksymalny czas wykonania pełnego skanu spektralnego w zakresie 220-1000nm < 1,5 sekundy Czas odczytu płytki 96-dołkowej w pomiarach kinetycznych nie gorszy niż 8 s Możliwość badań kinetycznych z wielokrotnym pomiarem pełnego skanu spektralnego w zakresie 220 – 1000nm Możliwość pomiaru jednocześnie min. 16 próbek o objętościach rzędu 2l bez potrzeby stosowania materiałów zużywalnych Możliwość korekcji wyniku z mikropłytki do wyniku na drodze optycznej = 1 cm Moduł optyczny fluorescencji wbudowany Detektor – fotopowielacz z automatycznym ustawianiem wzmocnienia Wybór długości fali z użyciem monochromatorów LVF oraz filtrów interferencyjnych Pomiar intensywność fluorescencji włączając FRET Pomiar widma wzbudzenia i emisji w przedziale minimum 320-850nm Rozdzielczość skanowania widma minimum 0,1nm Automatyczne dopasowanie lustra dichroicznego Zakres spektralny lustra dichroicznego minimum 320-740 nm Regulowana szerokość szczeliny optycznej w zakresie 8-100nm Zakres dynamiki nie gorszy niż 7 dekad Czułość pomiaru nie gorsza niż 0,5 pM fluoresceiny na dołek płytki 384-dołkowej Możliwość rozbudowy o TRF/TR-FRET Możliwość rozbudowy urządzenia o metodę pomiaru polaryzacji fluorescencji Czułość pomiaru polaryzacji fluorescencji nie gorsza niż 0,7mP / 1nM fluoresceiny Moduł optyczny luminescencji – do późniejszego wbudowania Odczyt luminescencji typu flash i glow Możliwość pomiaru aplikacji typu BRET Wybór długości fali z użyciem monochromatorów LVF oraz filtrów interferencyjnych Pomiar widma luminescencji w zakresie minimum 320-850nm Zakres dynamiki nie gorszy niż 7 dekad Czułość pomiaru w szybkim teście ATP nie gorsza niż 8 amol/dołek płytki 384-dołkowej Moduł optyczny AlphaScreen/AlphaLISA – do późniejszego wbudowania Laser dedykowany do modułu AlphaScreen/AlphaLISA Czułość nie gorsza niż 100 amol/dołek P-Tyr100 Dodatkowe wyposażenie Wyposażony we wbudowany inkubator o zakresie temperatur +3oC powyżej temperatury otoczenia do +45oC z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury po włączeniu urządzenia. Możliwość późniejszego wyposażenia w dwa (2) wbudowane niezależne dozowniki odczynników o zakresie dozowania 3ul do 350ul i dokładności 1ul z regulacją szybkości dozowania oraz z funkcją back flush. Wyposażony w funkcję okien kinetycznych pozwalających na ustawienie różnych częstości pomiarów w różnych oknach czasowych – minimum 4 okna czasowe Wyposażony we wbudowane wytrząsanie w trzech trybach: liniowym, orbitalnym oraz podwójnym orbitalnym z regulacją czasu i szybkości wytrząsania. Wyposażony w oprogramowanie sterujące pracą czytnika, oprogramowanie bazodanowe do przechowywania wyników, oprogramowanie obliczeniowe do analizy danych – minimum 6 licencji. Funkcje oprogramowania sterującego każdy z użytkowników musi posiadać osobne konto zabezpieczone hasłem z własnymi ustawieniami oraz pomiarami definiowanie protokołów pomiarowych, typów płytek, opisu płytki definiowanie tabel dozowania odczynników przez wbudowane dozowniki automatyczne obliczanie czasu pomiaru dla pojedynczego cyklu oraz całego protokołu funkcja pomiarów jednoczasowych (equidistant kinetics) funkcja definiowania okien kinetycznych funkcja definiowania kierunku odczytu płytki (rzędy lub kolumny) funkcja odczytu dołka lub płytki funkcja automatycznego ustawiania wzmocnienia według pojedynczego dołka lub całej płytki funkcja podglądu danych w czasie rzeczywistym ze zobrazowaniem w postaci: ilości zliczeń, krzywej, wykresu barwnego, wykresu z wartościami progowymi funkcja pomiaru skanującego funkcja zaprogramowanego zastopowania pomiaru wbudowana biblioteka fluoroforów z automatycznym wyborem filtrów i luster Funkcje oprogramowania bazodanowego dane zabezpieczone hasłem dane w formacie dBase oraz ASCI z możliwością analizy za pomocą dowolnego oprogramowania (nie tylko dostarczonego z urządzeniem) funkcje kopiowania i usuwania danych z bazy wyników. Funkcje oprogramowania do analizy wyświetlanie danych pomiarowych nieobrobionych wraz z informacjami o typach danych (kontrola, blank próba), temperaturą podczas pomiaru, wartościami dozowanych odczynników definiowanie zakresów obliczeniowych (min. 2 zakresy) wyświetlanie krzywych pomiarowych oraz krzywych standardowych wbudowane algorytmy dopasowania krzywej wyświetlanie wyników w formie tabelarycznej wyświetlanie wyników w formie graficznej wyświetlanie wyników w formie skumulowanej (wiele danych w jednej tabeli) wbudowane kreatory obliczeń wbudowane kreatory dopasowania krzywej możliwość definiowania dowolnych formuł obliczeniowych łatwy eksport danych graficznych i cyfrowych do innych pakietów programowych MS Windows (MS Windows 7 posiadany przez Zamawiającego) tworzenie skumulowanych arkuszy kalkulacyjnych w MS Excel za pomocą jednego kliknięcia wbudowany kreator wydruku możliwość wydruku bezpośrednio do formatu pdf | Należy podać: Producent……………………………… Model……………………………………… Gwarancja…………………………...miesięcy Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |

*UWAGA:

W kolumnie „Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)” w miejscach wykropkowanych należy wpisać (skonkretyzować) parametry oferowanego sprzętu, natomiast w pozycjach spełnia/nie spełnia należy zaznaczyć jedną z podanych odpowiedzi (niepotrzebne  skreślić).

Wszystkie pozycje w kolumnie „Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia)” określają parametry wymagane przez Zamawiającego, więc zaznaczenie odpowiedzi „nie spełnia” lub nieuzupełnienie wykropkowanych miejsc będzie skutkowało uznaniem, że oferta nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego i treści SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp).

TABELA 2

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość brutto/netto** w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprzęt opisany w tabeli 1 Producent …………….. Model ……………………… | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Wartość brutto, netto  i VAT należy przenieść odpowiednio do formularza ofertowego – załącznika  nr 1 
do SIWZ.

** dotyczy: Wykonawcy, który nie podlega opodatkowaniu na  terenie  Polski (zgodnie z zapisami  w rozdziale XI SIWZ)

miejscowość, dnia                                                                  		  podpis Wykonawcy i pieczątka imienna

lub czytelny podpis z imieniem i nazwiskiem

...............................................	                                                  ……………………………………………………………………………………………………..