## …………………………………..

## (pieczątka Wykonawcy)

## Formularz przedmiotowy

Dostawa systemu do anestezji wziewnej izofluranowej wraz z instalacją i szkoleniem dla Katedry Fizjologii Zwierząt i Człowieka Uniwersytetu Gdańskiego.

| Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- |
| 1. System anestezji wziewnej gryzoni - mały regałowy system do znieczulania myszy i szczurów z użyciem izofluranu, waga systemu 11 kg +- 10 % Wymiary systemu 260 mm x H 260 mm x D 180 +-1 % mm - fabrycznie nowy waporyzator na izofluran z systemem łatwego i bezpiecznego napełniana również w trakcie zabiegu, z zakresem regulacji stężenia min. 0,5-5 vol% i zabezpieczeniem parownika przed wyciekiem, - przepływomierz gazu, od 0,3 l/min do nie mniej niż 15 l/min z dokładnością 0,1 l/min, - system anestezji wyposażony w aktywny system ewakuacji gazów anestetycznych zaprojektowany do działania przy 230V,50 Hz sieci elektrycznej, wyposażony w pompę odsysającą gazy anestetyczne i wymienny filtr pochłaniacza, który powinien mieć możliwość pochłonięcia minimum 200 g izofluranu, - do pochłaniacza dołączone co najmniej 6 zapasowych filtrów, każdy pochłaniających minimum 200g izofluranu, - zestaw giętkich przewodów umożliwiających połączenie regałowego systemu do anestezji i maski anestetycznej zamocowanej w aparacie stereotaktycznym oraz umożliwiających połączenie aktywnego systemu ewakuacji gazów anestetycznych 2. Koncentrator tlenu Waga - poniżej 20 kg Zużycie energii - poniżej 400 W Poziom koncentracji tlenu min. 75 % +- 3% Regulacja przepływu tlenu przynajmniej w zakresie od 0 do 5 l/min z dokładnością 0,1 l/min, Wbudowany wyświetlacz parametrów Wymiary 530 x 200 x 520 +- 2% mm Ostrzeganie przed przekroczeniem temperatury pracy, awarią zasilania i szybkością przepływu gazu Urządzenie wyposażone w 4 obrotowe kółka 3. Maska anestetyczna dla szczurów Wyposażona w dwie śruby - montażową do stolika stereotaktycznego dla gryzoni oraz regulacyjną do przytrzymywania zwierzęcia od strony grzbietowej oraz gumową wkładkę Średnica wlotu i wylotu gazu usypiającego 8 mm +- 1% 4.Gwarancja na cały system nie mniej niż 24 miesiące. | Należy podać: Producent……………………………… Model……………………………………… Gwarancja…………………………...miesięcy Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* Koncentrator tlenu: Producent……………………………… Model……………………………………… Gwarancja…………………………...miesięcy Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* Maska anestetyczna dla szczurów Producent……………………………… Model……………………………………… Gwarancja…………………………...miesięcy Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |

* UWAGA:

W kolumnie „Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)” w miejscach wykropkowanych należy wpisać (skonkretyzować) parametry oferowanego sprzętu, natomiast w pozycjach spełnia/nie spełnia należy zaznaczyć jedną z podanych odpowiedzi (zaznaczyć właściwe).

Wszystkie pozycje w kolumnie „Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia)” określają parametry wymagane przez Zamawiającego, więc zaznaczenie odpowiedzi „nie spełnia” lub nieuzupełnienie wykropkowanych miejsc będzie skutkowało uznaniem, że oferta nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego i treści SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp).

……………………………, dnia ……………. 2014r. 		          	             ……………….....................................................

(podpis i pieczątka Wykonawcy)