Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

SIWZ postępowanie A120-211-104/14/JC - załącznik nr 2  - opis przedmiotu zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
(o parametrach nie gorszych niż podane poniżej)

| część | przedmiot zamówienia | dostawa (nie dłuższa niż…) | gwarancja (nie krótsza niż…) | reakcja serwisu nie dłuższa niż… (dni robocze | maksymalny czas naprawy (dni robocze) | instalacja/ szkolenie (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | System do wizualizacji i archiwizacji żeli agarozowych nr 1 | 8 tyg. | 24 miesiące | 7 | 14 | T/T |
| II | System do wizualizacji i archiwizacji żeli agarozowych nr 2 | 8 tyg. | 12 miesiące | 7 | 14 | T/T |

Spis treści

I.	System do wizualizacji i archiwizacji żeli agarozowych nr 1 – 1 szt.	2

II.	System do wizualizacji i archiwizacji żeli agarozowych nr 2 – 1 szt.	4

# System do wizualizacji i archiwizacji żeli agarozowych nr 1 – 1 szt.

| Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- |
| Musi umożliwiać wizualizację, zapis i analizę próbek znakowanych fluorescencyjnie i kolorymetrycznie Musi posiadać zintegrowaną mini-ciemnię optyczną z transiluminatorem UV i oświetleniem światłem białym Transiluminator musi być wysuwany z urządzenia do załadowania żelu Detekcja musi być dokonywana za pomocą kamery z przetwornikiem CCD Rozdzielczość kamery musi wynosić minimum 1392x1040 pikseli Rozmiary piksela w kamerze CCD powinny wynosić nie więcej niż 4.65x4.65 urn Zakres dynamiczny sygnału kamery musi być min. 12 bit (4 096 poziomów szarości) Kalibracja ostrości zapewniająca ostry obraz przy każdym ustawieniu powiększenia (zoomie) Dostępne tryby automatycznej akwizycji obrazów z optymalizacją na intensywne lub na słabe prążki Urządzenie musi pozwalać na umieszczenie próbki o wymiarach min. 21x26 cm Sterowanie kamerą pod kątem jej wszystkich parametrów musi być dostępne całkowicie z poziomu oprogramowania Urządzenie musi posiadać minimum trzypozycyjny zmieniacz filtrów Urządzenie musi być wyposażone w filtr do pracy z próbkami znaczonymi bromkiem etydyny, SybrGreen, Sypro Ruby, Sypro Orange, Cy3, rodaminą, SybrSafe, Midori Green Urządzenie musi posiadać transiluminator o wymiarach obszaru podświetlania min. 26x21 cm i długości fali światła 302 nm Opcjonalnie transiluminator musi mieć w ofercie możliwość zainstalowania lamp UV o długości 254 nm UV-C oraz 365 nm UV-A Transiluminator musi posiadać co najmniej dwustopniową regulację intensywności światła Urządzenie musi być wyposażone w osłonę, montowaną na transiluminator, pozwalającą na preparatywne wycinanie prążków z żeli oraz ekran konwersji światła UV do światła białego Urządzenie musi mieć możliwość zainstalowania, opcjonalnej i dostępnej w ofercie producenta płytki konwertora światła UV umożliwiającą pracę z podświetlaniem światłem niebieskim. Ma ona również zabezpieczać analizowane próby przed szkodliwym działaniem światła UV Płytka konwertora światła UV do światła niebieskiego musi być zoptymalizowana do pracy z kwasami nukleinowymi i białkami znakowanymi m.in.: SYBR Safe, SYBR Gold, SYBR Green I i II, SYPRO Ruby, SYPRO Orange, czy Coomassie Fluor, Orange, Midori Green Sterowanie urządzeniem z komputera PC poprzez port USB 2.0 Akwizycja obrazu do komputera PC poprzez port USB 2.0 Do sterowania urządzeniami, akwizycji i obróbki danych musi być jeden program Oprogramowanie musi być zgodne z GLP Oprogramowanie musi pracować w systemie Windows 7 Oprogramowanie musi umożliwiać zapis zaprogramowanych ustawień kamery oraz ustawień obróbki obrazu w metody pomiarowe Metody pomiarowe muszą umożliwiać automatyczne wykonywanie zdjęć, ich obróbkę oraz raportowanie wyników Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie krzywych kalibracyjnych i analizę ilościową Oprogramowanie musi umożliwiać obróbkę obrazu (obracanie o dowolny kąt, negatyw, regulacja jasności i kontrastu) Oprogramowania musi umożliwiać automatyczne rozpoznawanie ścieżek i prążków Automatyczne wyznaczanie mas cząsteczkowych Urządzenie musi być wyposażone w komputer stacjonarny z monitorem Urządzenie musi być wyposażone w drukarkę termiczną z zapasem papieru na ok. 1000 wydruków |  |

……………………

Miejscowość i data

…………………………..

Podpis Wykonawcy

# System do wizualizacji i archiwizacji żeli agarozowych nr 2 – 1 szt.

| Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- |
| Musi umożliwiać wizualizację, zapis i analizę próbek znakowanych fluorescencyjnie i kolorymetrycznie Musi posiadać zintegrowaną mini-ciemnię optyczna z wbudowanym transiiuminatorem UV i oświetleniem światłem białym Transiluminator musi być wysuwany z urządzenia do załadowania żelu Detekcja musi być dokonywana za pomocą kamery z przetwornikiem CCD Rozdzielczość kamery musi wynosić minimum 1392x1040 pikseli Rozmiary piksela w kamerze CCD powinny wynosić 4 65x4 65 ¦im Zakres dynamiczny sygnału kamery musi być min 12 bit (4 096 poziomów szarości) Możliwość opcjonalnej rozbudowy systemu o kamerę z chłodzeniem układu CCD do minimum -30 °C Kalibracja ostrości zapewniająca ostry obraz przy każdym ustawieniu powiększenia (zoomie) Programowalne przez użytkownika tryby automatycznej akwizycji obrazów z optymalizacją na intensywne lub na słabe prążki Urządzenie musi pozwalać na umieszczenie próbki o wymiarach min 28x36 cm Sterowanie kamerą pod kątem jej wszystkich parametrów musi być dostępne całkowicie z poziomu oprogramowania Sterowanie ustawieniami dla parametrów ostrości, ustawienia przesłony oraz parametru zoom musi być również dostępne z panelu sterującego zintegrowanego z ciemnią Urządzenie musi posiadać trzypozycyjny zmieniacz filtrów Urządzenie musi być wyposażone w filtr do pracy z próbkami znaczonymi bromkiem etydyny Opcjonalnie, w ofercie producenta, muszą być dostępne filtry do pracy z próbkami znaczonymi SybrGreen, Sypro Ruby, Sypro Orange, Cy3, rodaminą, SybrSafe Urządzenie musi być wyposażone w system korekcji niedoskonałości układu optycznego i nierównomiernego oświetlenia Urządzenie musi posiadać transiluminator o wymiarach obszaru podświetlania min. 26x25 cm i długości fali światła 302 nm Opcjonalnie transiluminator musi mieć w ofercie możliwość zainstalowania lamp UV o długości 254 nm UV-C oraz 365 nm UV-A Transiluminator musi posiadać dwustopniową regulację intensywności światła Transiluminator UV musi być niezależnie wysuwany z urządzenia w celu załadowania żelu bez konieczności otwierania drzwi komory Urządzenie musi być wyposażone w osłonę, montowaną na szufladę transiluminatora, pozwalającą na preparatywne wycinanie prążków z żeli oraz ekran konwersji światła UV do światła białego Urządzenie musi posiadać opcjonalnie, w ofercie producenta, szablony umożliwiające szybkie i wygodne pozycjonowanie blotów i żeli Urządzenie musi mieć możliwość zainstalowania, opcjonalnej i dostępnej w ofercie producenta płytki konwertora światła UV o min powierzchni 29 x 33 cm, umożliwiającą pracę z podświetlaniem światłem niebieskim. Ma ona również zabezpieczać analizowane próby przed szkodliwym działaniem światła UV Płytka konwertora światła UV do światła niebieskiego musi być zoptymalizowana do pracy z kwasami nukleinowymi i białkami znakowanymi m in : SYBR Safe, SYBR Gold, SYBR Green I i II, SYPRO Ruby, SYPRO Orange, czy Coomassie Fluor, Orange Płytka konwertora światła UV do światła niebieskiego musi być wyposażona w przywierające krawędzie zabezpieczające przed jej przesuwaniem podczas pracy i zamykanie szuflady transiluminatora Urządzenie musi posiadać opcjonalnie, w ofercie producenta, matryce pozwalające na szybkie umieszczenie w centralnym punkcie transiluminatora żeli o wymiarach: 7 x 7, 15 x 7, 7 x 10 oraz 15 x 10 cm Sterowanie urządzeniem z komputera PC poprzez port USB 2 0 Akwizycja obrazu do komputera PC poprzez port USB 2.0 Do sterowania urządzeniami, akwizycji i obróbki danych musi być jeden program Oprogramowanie musi być zgodne z GLP Oprogramowanie musi pracować w systemie Windows 7 Oprogramowanie musi umożliwiać zapis zaprogramowanych ustawień kamery oraz ustawień obróbki obrazu w metody pomiarowe Metody pomiarowe muszą umożliwiać automatyczne wykonywanie zdjęć, ich obróbkę oraz raportowanie wyników Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie krzywych kalibracyjnych i analizę ilościową Musi być dostępna nielimitowana ilość licencji programu do obróbki i wydruku obrazów Oprogramowanie musi umożliwiać obróbkę obrazu (obracanie o dowolny kąt, negatyw, regulacja jasności i kontrastu pod kątem wybranego fragmentu lub całego żelu) Oprogramowania musi umożliwiać automatyczne rozpoznawanie ścieżek i prążków Oprogramowanie musi umożliwiać zapisanie wszystkich etapów, w tym: zbierania obrazu, wyników oraz raportu w formie jednego wspólnego pliku Automatyczne wyznaczanie mas cząsteczkowych Samouczek on-line dostępny z menu programu Urządzenie musi być wyposażone w komputer stacjonarny z monitorem |  |

……………………

Miejscowość i data

…………………………..

Podpis Wykonawcy