Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

SIWZ postępowanie A120-211-132/14/JC - załącznik nr 2  - opis przedmiotu zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
(o parametrach nie gorszych niż podane poniżej)

| pozycja | przedmiot zamówienia |
| --- | --- |
| A | Mikroskop biologiczny o budowie modułowej z możliwością rozbudowy – 50 sztuk: 25 szt. z obiektywami 4x, 10x, 20x, 40x 2 szt. z obiektywami 4x, 10x, 40x, 63 x 23 szt. z obiektywami 4x, 10x, 40x, 100x Kolorowa kamera cyfrowa (wymienna do dowolnego mikroskopu z poz. A) - 5 szt. |
| B | Mikroskop stereoskopowy na zintegrowanym statywie – 50 szt |
| C | Mikroskop stereoskopowy na zintegrowanym statywie z wbudowaną kamerą cyfrową– 1szt |
| D | Mikroskop odwrócony w konfiguracji do obserwacji w jasnym polu – 1szt. |

| dostawa (nie dłuższa niż…) | gwarancja (nie krótsza niż…) | reakcja serwisu nie dłuższa niż… (dni robocze | maksymalny czas naprawy (dni robocze) | instalacja/ szkolenie (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 tyg. | 24 miesiące | 7 | 14 | T/T |

| Parametry wymagane | Producent/model Parametry oferowane |
| --- | --- |
| A Mikroskop biologiczny o budowie modułowej z możliwością rozbudowy – 50 sztuk Mikroskop przeznaczony do zajęć edukacyjnych z studentami pierwszych roczników studiów Konstrukcja maksymalnie prosta w obsłudze, z fabrycznie ustawionym i zablokowanym kondensorem, fabrycznym zabezpieczeniem przed wyjmowaniem okularów Budowa modułowa z możliwością rozbudowy, w tym dołożenia kamery zintegrowanej ze statywem (nie tworzącej dodatkowych wystających elementów) Metalowa konstrukcja obudowy (dopuszcza się jedynie obudowę samego tubusu i uchwyt transportowy z tworzywa), wszystkie mechaniczne elementy przesuwu wyłącznie metalowe (dopuszcza się jedynie same pokrętła wykonane z tworzywa sztucznego) Oświetlenie ledowe, fabrycznie wbudowane w podstawę/statyw z włącznikiem i pokrętłem regulującym intensywność światła Dobrej jakości optyka korygowana na nieskończoność, obiektywy planachromatyczne o następujących parametrach: pow.4x / NA min. 0,10; 10x / NA min. 0,22; 20x / NA min. 0.40; 40x / NA min. 0,65; 63x / NA min. 0.75; 100x do olejku imersyjnego/ NA min. 1,25. okulary o pow. 10x/FN min. 18 Co najmniej 4 gniazda do zainstalowanie obiektywów. skompletowanie obiektywów w poszczególnych mikroskopach: 25 sztuk – 4x,10x, 20x, 40x; 2 sztuki – 4x, 10x, 40x, 63x; 23 sztuki – 4x,10x, 40x, 100x Tubus binokularny o kącie pochylenia 45° (+/- 2%), okulary fabrycznie zablokowane w tubusie, zaopatrzone w gumowe, podwijane osłony na oczy 9Kolorowa kamera cyfrowa - 5 sztuk, - możliwa do zamontowania w dowolnym dostarczanym mikroskopie biologicznym o rozdzielczości min. 3mln pikseli z interfejsem umożliwiającym podłączenie do komputera (USB) lub monitora zewnętrznego (HDMI), z wejściem na kartę pamięci, do wykonywania dokumentacji bez pomocy komputera (w wyposażeniu karta pamięci SD, łatwy w obsłudze program do opisu i obróbki wykonywanych zdjęć, kabel HDMI) Współosiowy, zgrubny i precyzyjny układ ogniskowania, z gałkami po obu stronach mikroskopu; skalowany, o dokładności odczytu przesuwu stolika – 3 mikrometry na jedną podziałkę skali Kondensor Abbe'go z przysłoną aperturową i szczeliną umożliwiającą zastosowanie przysłon do kontrastu fazowego i ciemnego pola Stolik mechaniczny o powierzchni min. 185mm x 140mm, z układem posuwu x-y o konstrukcji pozbawionej wystającej szyny zębatkowej, W statyw, od strony tylnej, wbudowany fabrycznie uchwyt transportowy umożliwiający bezpieczne przenoszenie urządzenia Kabel zasilający (min. 60 cm długi) z fabrycznie zainstalowanym miejscem od tyłu statywu na zwijanie nadmiaru przewodu Pokrowiec wielokrotnego użytku, odporny na rozerwanie, dostosowany wymiarami do wielkości mikroskopu B Mikroskop stereoskopowy na zintegrowanym statywie – 50 szt Mikroskop przeznaczony do zajęć edukacyjnych z studentami pierwszych roczników studiów Konstrukcja maksymalnie prosta w obsłudze, z płynną regulacja wielkości powiększenia (zoom 4.4:1), fabrycznym zabezpieczeniem przed wyjmowaniem okularów (okulary zintegrowane z tubusem) Metalowa konstrukcja obudowy (dopuszcza się jedynie obudowę samego tubusu i uchwyt transportowy z tworzywa); wszystkie mechaniczne elementy przesuwu wyłącznie metalowe (dopuszcza się jedynie same pokrętła wykonane z tworzywa sztucznego) Oświetlenie ledowe ze światłem padającym i przechodzącym, fabrycznie wbudowane w podstawę/statyw, z włącznikiem i regulującą intensywności światła i automatycznym wyłączenie oświetlenia po ok. 60min. Oświetlenie padające oraz przechodzące: zintegrowane, z możliwością włączania i regulacji niezależnie lub razem Możliwość osobnego lub łącznego włączania światła padającego w wersji płaskiej - punktowej oraz ukośnej Głowica: binokularowa, kąt patrzenia 600 (+/- 2%) System optyczny: parafokalny, 10° Greenough, zakres powiększeń min.:8x – 35x Okulary zaopatrzone w gumowe, podwijane osłony na oczy Odległość robocza min.: 100 mm; rozdzielczość maksymalna nie gorsza od wartości: 0,057 NA, Ustawianie ostrości obrazu: regulowana siła przesuwu Z tyłu głowicy optycznej wbudowany ergonomiczny uchwyt transportowy Kabel zasilający wychodzący z podstawy o długości min. 60 cm. Pokrowiec wielokrotnego użytku, odporny na rozerwanie, dostosowany wymiarami do wielkości mikroskopu C Mikroskop stereoskopowy na zintegrowanym statywie z wbudowaną kamerą cyfrową– 1szt Parametry jak wyżej w poz. B, ponadto wbudowana kamera cyfrowa min. 3 mln pikseli z portami USB oraz HD, z wejściem na kartę pamięci, do wykonywania dokumentacji bez pomocy komputera (w wyposażeniu karta pamięci SD, kabel HDMI), trwały podział światła dla kamery 50/50%, oprogramowanie sterujące pracą kamery. D Mikroskop odwrócony w konfiguracji do obserwacji w jasnym polu – 1szt. Mikroskop przeznaczony do zajęć edukacyjnych z studentami różnych roczników studiów Mikroskop oparty na statywie odwróconym z optyką korygowaną na nieskończoność Metalowa konstrukcja obudowy (dopuszcza się jedynie obudowę samego tubusu z tworzywa), wszystkie mechaniczne elementy przesuwu wyłącznie metalowe (dopuszcza się jedynie same pokrętła wykonane z tworzywa sztucznego) Stolik stały z precyzyjną prowadnicą mechaniczną w osi x-y oraz uniwersalnym uchwytem szkiełek mikroskopowych oraz szalek Petriego. Tubus binokularny, zaopatrzony w okulary o powiększeniu 10x/FN min.20, z możliwością ich rozstawu w min. zakresie 55-75mm, jeden z okularów zaopatrzony w pierścień korekcji dioptryjnej. Kondensor o odległości roboczej min. 40mm i NA min. 0,45; wbudowana przysłona aperturowa. Minimum czteropozycyjny, rewolwerowy uchwyt obiektywów; obiektywy o długości parfokalnej 45mm, do obserwacji w jasnym polu, planachromatyczne o powiększeniach: 4x (NA min.0,10), 10x (NA min.0,22), 20x (NA min. 0,35) i 40x (NA min. 0,55), Oświetlenie ledowe, fabrycznie wbudowane w podstawę/statyw z włącznikiem i pokrętłem regulującym intensywność światła, moc diody min. 5W, z funkcją automatycznego wyłączenia oświetlacza po ok. 2 godzinach (z możliwością jej deaktywacji) Kabel zasilający wychodzący z podstawy o długości min.60 cm. Pokrowiec wielokrotnego użytku, odporny na rozerwanie, dostosowany wymiarami do wielkości mikroskopu |  |

Wszystkie opisane mikroskopy:

Objęte są autoryzowanym przez producenta serwisem gwarancyjnym (24 miesiące).

……………………….

Miejscowość i data

…………………………..

Podpis Wykonawcy