Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

SIWZ postępowanie A120-211-103/14/JC - załącznik nr 2  - opis przedmiotu zamówienia

Z dnia 07.08.2014

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
(o parametrach nie gorszych niż podane poniżej)

| część | przedmiot zamówienia | dostawa (nie dłuższa niż…) | gwarancja (nie krótsza niż…) | reakcja serwisu nie dłuższa niż… (dni robocze | maksymalny czas naprawy (dni robocze) | instalacja/ szkolenie (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | autoklaw – 1 sztuka | 6 tygodni | 24 miesiące | 7 | 14 | T/T |
| II | inkubator CO2 – 1 sztuka | 6 tygodni | 24 miesiące | 7 | 14 | T/T |
| III | termocykler – 1 sztuka | 6 tygodni | 24 miesiące | 7 | 14 | T/T |
| IV | termocykler – 1 sztuka | 6 tygodni | 24 miesiące | 7 | 14 | T/T |

Spis treści

I.	autoklaw – 1 sztuka	2

II.	inkubator CO2 – 1 sztuka	3

III.	termocykler – 1 sztuka	5

IV.	termocykler – 1 sztuka	6

# autoklaw – 1 sztuka

| Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- |
| Autoklaw parowy z pełną automatyzacją procesu sterylizacji. Pojemność (litry): min. 12. Średnica komory: min. 210 mm. Maksymalna ładowność: nie mniej niż 4 kg. Temperatura sterylizacji [°C]: 121. Czas efektywnej sterylizacji [min]: 22. Ciśnienie [bar]: nie mniej niż 1,05. Zasilanie [V]: 220-230. Moc [W]: nie mniej niż 1500. Wyposażenie standardowe: koszyk do załadunku 12l, blokada zabezpieczająca pokrywę przed otwarciem przy temperaturze przekraczającej 80°, uszczelka silikonowa. Wyposażenie dodatkowe: uszczelka silikonowa - 1 sztuka. Wymagania pozostałe: gwarancja: min. 24 miesiące, certyfikaty: znak zgodności CE dla urządzeń laboratoryjnych. |  |

……………………

Miejscowość i data

…………………………..

Podpis Wykonawcy

# inkubator CO2 – 1 sztuka

| Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- |
| Pojemność komory inkubatora 200 litrów +/-5%. Izolacja termiczna komory inkubatora - płaszcz powietrzny. Sterylizacja termiczna komory inkubatora w trybie suchym min. +145°C. Sterylizacja termiczna komory inkubatora w trybie wilgotnym min. +95°C. Komora inkubatora wykonana ze stali nierdzewnej polerowanej z zaokrąglonymi rogami i krawędziami. Minimum 4 szt. półek perforowanych ze stali nierdzewnej. Drzwi zewnętrzne z proporcjonalnym dopasowaniem temperatury grzania. System aktywnej ochrony materiału – ciągła filtracja HEPA w systemie zamkniętym z recyrkulacją atmosfery w komorze. Czas od zamknięcia drzwi wewnętrznych do uzyskania w komorze powietrza o czystości klasy 100 wg normy ISO 5 (lub równoważnej*) do 5 min. Wskaźnik czystości powietrza klasy 100 wg. normy ISO 5 (lub równoważnej*) na panelu kontrolnym Niezależny filtr HEPA na doprowadzeniu CO2. Port dostępowy na ściance bocznej lub tylnej do wprowadzania przewodów elektrycznych do rollera lub kołyski laboratoryjnej. Czujnik CO2 – cyfrowy na podczerwień. Regulacja CO2 w zakresie 0 – 20% z dokładnością +/- 0,1% Czas od zamknięcia drzwiczek wewnętrznych do powrotu do zaprogramowanych 5% CO2 w czasie maksymalnie 4 min. Zakres temperatur pracy: +5°C ponad temp. otoczenia do +55°C. Rozdzielczość wyświetlania temperatury 0,1°C. Nowoczesny dotykowy kolorowy panel sterujący z następującymi funkcjami: - zmiana parametrów urządzenia zabezpieczona hasłem, - wbudowane procedury kalibracji czasu wstrzykiwania CO2, - podtrzymaniem wartości nastaw w przypadku braku zasilania i automatycznym wznowieniem pracy urządzenia po powrocie zasilania. System alarmów nieprawidłowej pracy z uwzględnieniem stanów alarmowych: - nieprawidłowa temperatura w komorze, - nieprawidłowy poziom CO2 w komorze, - uszkodzenie czujników, - zanik napięcia zasilania. Wskaźnik otwarcia drzwiczek wewnętrznych inkubatora. Wilgotność > 95% - tacka z wodą. Zewnętrzny zmieniacz butli CO2. Butla CO2 – 40l. Możliwość postawienia inkubatora jeden na drugim z zabezpieczeniem przed zsunięciem się górnego inkubatora. Reduktor dwustopniowy do CO2 – 2 szt. Czas dostawy 28 dni Gwarancja 36 miesięcy Certyfikat ISO 9001 (lub równoważny)* Urządzenie fabrycznie nowe. |  |

……………………

Miejscowość i data

…………………………..

Podpis Wykonawcy

* Za równoważne dla normy Zamawiający uzna normy utworzone przez niezależny ośrodek normalizacyjny o zasięgu europejskim obdarzony zaufaniem publicznym, które u podstaw oparte są na przejrzystości, dobrowolności, bezstronności, efektywności, wiarygodności, spójności 
i uzgadnianiu na poziomie krajowym i europejskim. Zastosowanie musi odpowiadać  swoim rodzajem 
i zakresem, celom założonym w  przywoływanej powyżej normie.

# termocykler – 1 sztuka

| Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- |
| Termocykler wyposażony w: Blok uniwersalny pozwalający na pracę z minimum 96 probówkami 0,2 ml, 77 probówkami 0,5 ml i płytkami PCR 8x12 bez potrzeby jego wymiany, Dokładność temperatury w bloku ± 0,2 °C. Gradient nastawny w zakresie 1-20°C w 12 kolumnach. Kolorowy wyświetlacz graficzny parametrów i programów z klawiaturą membranową. Wyjście USB do archiwizacji danych oraz dodatkowe wyjścia dla podłączenia kolejnych modułów termocyklerów. Szybkość pracy nastawna do minimum: grzanie: 3°C/s, chłodzenie: 2°C/s. Temperatura nastawna w zakresie minimum 4 do 99 °C. Pokrywa zapewniająca szczelne zamknięcie probówek niezależnie od ich wysokości. Możliwość rozbudowy o przystawkę do pracy na szkiełkach. |  |

……………………

Miejscowość i data

…………………………..

Podpis Wykonawcy

# termocykler – 1 sztuka

| Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- |
| Materiały eksploatacyjne do PCR (probówki, płytki etc.):możliwość zastosowania wszystkich dostępnych na rynku. Rodzaj bloku: blok uniwersalny, srebrny, pozwalający na pracę z minimum 96 probówkami 0,1/0,2 ml /płytka 96. Funkcja gradientu: gradient nastawny w zakresie od 1°C do nie mniej niż 20°C. Szczególnie istotne parametry oprogramowania pokazujące rozkład temperatury w bloku podczas funkcji gradientu: - oprogramowanie umożliwiające niezależne sterowanie podłączonymi modułami, - oprogramowanie posiadające funkcje „Hold” dla zadanej temperatury, które w następnych krokach pozwala na kontynuacje zapisanego programu. Kolorowy wyświetlacz graficzny parametrów i programów z klawiaturą membranową. Zakres temperatury nastawnej: 4 do 99 °C Szybkość pracy: nastawna do minimum: grzanie nie mniej niż 5°C/s, chłodzenie nie mniej niż 3,5°/s. Prędkość nagrzewania termobloku: nastawna w zakresie od minimum 0,1 °C/s do minimum 3 °C/s. Wyjście USB do archiwizacji danych. Możliwość podłączenia do sieci internetowej. Dodatkowe wyjścia dla podłączenia kolejnych modułów termocyklerów dla zwiększenia przepustowości systemu. Automatyczny mechanizm dopasowania pokrywy zapewniająca szczelne zamknięcie probówek niezależnie od ich wysokości. Funkcja grzania pokrywy: min. 105 °C. Podłączenie do sieci: 230 V / 50 Hz. Wymagania pozostałe: gwarancja 24 miesiące. |  |

……………………

Miejscowość i data

…………………………..

Podpis Wykonawcy