## …………………………………..

## (pieczątka Wykonawcy)

## Formularz przedmiotowy

Dostawa  aparatury jako wyposażenie budowanego dla Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego specjalistycznego statku mającego charakter statku badawczego rybołówstwa morskiego (PKWiU 30.11.33.0) według części:

Część I

Dostawa sondy CTD z zestawem (rozetą) próbników wody wraz ze szkoleniem.

Sprzęt znajdzie zastosowanie w kilku dziedzinach badawczych Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, między innymi:

  - W/w sprzęt badawczy jest podstawowym narzędziem badań w oceanografii. Umożliwia automatyczne pobieranie próbek wody z dowolnej głębokości badanego akwenu z jednoczesnym pomiarem parametrów ciśnienia, przewodnictwa i temperatury oraz tlenu, pH, mętności, CDOM i fluorescencji. Jest to podstawowy warunek pozwalający na prowadzenie interdyscyplinarnych badań i zrozumienia procesów zachodzących w środowisku morskim.

  - Wysokiej rozdzielczości sonda CTD pozwoli na śledzenie mikrostruktur i gradientów parametrów hydrofizycznych. Wraz z dodatkowymi pomiarami chemicznymi i optycznymi umożliwi interpretację procesów biologicznych, chemicznych i geologicznych w Morzu Bałtyckim. Szczególnie ważna jest możliwość prowadzenia za pomocą tego urządzenia badań w rejonach o wysokiej zarówno w czasie jak 
i przestrzeni dynamice zmian wielu parametrów środowiskowych. Do takich należą obszary: przyujściowe rzek, występowania upwellingów i dowwellingów, przemieszczania się wód między basenami głębokowodnymi itp.

  - Sprzęt będzie wykorzystywany przede wszystkim w badaniach Morza Bałtyckiego Możliwe będzie jednak również jego zastosowanie w innych obszarach przybrzeżnych (np.: rejon arktyczny, tropikalny).

  - Sprzęt  będzie również wykorzystywany w procesie dydaktycznym podczas zajęć m.in.: z Ćwiczeń specjalistycznych w morzu i strefie brzegowej, Fizyki morza, Chemii morza, Biologii morza.

  - Zamawiający posiada zestaw próbników i sondę CTD Firmy Sea Bird, starszą (zakup w 2000 roku)
   zestaw sondy CTD oraz 12 próbników wody o pojemności 5l ; istnieje możliwość wykorzystania
   większości próbników

| Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- |
| Sonda CTD z zestawem (rozetą) próbników wody wraz ze szkoleniem o parametrach nie gorszych niż: Zestaw mierników podwodnych: zasolenia, temperatury i ciśnienia wody morskiej (sonda CTD), stężenia tlenu rozpuszczonego, wartości pH, fluorescencji chlorofilu a, rozpuszczonych substancji organicznych (CDOM), mętności i przezroczystości w wodzie morskiej oraz zintegrowany z miernikami zestaw (rozeta) próbników wody. zestaw mierników podwodnych sonda CTD – zintegrowany miernik podwodny do pomiaru przewodności (C), temperatury (T) i ciśnienia (D) w wodzie morskiej, który spełnia następujące wymagania techniczne: jednostka główna składa się z analogowo - cyfrowego przetwornika (Duct) z czujnikiem temperatury i przewodności oraz czujnikiem ciśnienia (tabela 1), czujniki do pomiarów przewodności, temperatury i ciśnienia wody morskiej muszą zawierać się w jednej zintegrowanej obudowie, posiada system wymuszający przepływ między czujnikami (pompa przepływowa), częstotliwość próbkowania nie mniej niż 16 Hz, ma 8 kanałów wejściowych A/D (o napięciu wejściowym 0-5 V) do podłączenia dodatkowych czujników, urządzenie powinno mieć łatwy dostęp do złączy przelotowych, upraszczających dodawanie i usuwanie czujników z zestawu, ma 2 kanały wejścia danych typu RS-232, możliwość pracy sondy CTD w czasie rzeczywistym (dwukierunkowa komunikacja, zasilanie zewnętrzne) i autonomicznie (zasilanie wewnętrzne), zasilanie z baterii wewnętrznej (min. 50 godzin ciągłej pracy) i zapis zebranych danych w pamięci (nie mniej niż 2 GB) urządzenia, pobranie danych z sondy CTD za pośrednictwem portu komunikacyjnego, bez otwierania urządzenia, zasilanie zewnętrzne - podłączenia do jednostki pokładowej (Deck Unit) kablem morskim (kabloliną ROCHESTER A301301 posiadaną przez zamawiającego) i odczyt danych w czasie rzeczywistym oraz ich zapisywanie na dysku komputera, odpowiednia budowa sondy oraz czujników pozwalająca na pracę do głębokości nie mniej niż 600 m, klatka osłaniająca czujniki pozwalająca na autonomiczną pracę dodatkowych czujników, komputer wraz z oprogramowaniem pozwalającym na obsługę sondy CTD i czujników oraz zestawu (rozety) próbników wody, śledzenie (wizualizację) i zapisywanie uzyskiwanych w czasie rzeczywistym danych, sonda CTD musi współpracować ze statkową siecią komputerową oraz innymi urządzeniami (np. GPS) wg protokołu (interfejsu) NMEA 0183; Czujniki przewodnictwa, temperatury i ciśnienia muszą spełniać wymagania nie mniejsze co do zakresu, dokładności i rozdzielczości niż podane w tabeli 1. Tabela 1 Specyfikacja czujników przewodnictwa, temperatury i ciśnienia parametr przewodnictwo temperatura ciśnienie zakres 0-70 mS/cm nie niższe ˗5.. - +35°C 0-1000 dokładność ±0,003 mS/cm ±0,001 °C ±0,1% w całym zakresie pomiaru rozdzielczość 0,0004 mS/cm 0,0003 °C 0,002% w całym zakresie pomiaru 1.2. Dodatkowe mierniki połączone z sondą CTD, które spełniają następujące wymagania techniczne: mierniki podwodne stężenia rozpuszczonego tlenu i wartości pH, zintegrowany miernik (triplet) fluorescencji chlorofilu a i światła chromoforowych rozpuszczonych w wodzie morskiej związków organicznych (CDOM) i mętności oraz miernik przezroczystości w wodzie morskiej muszą być podłączone do sondy CTD w taki sposób aby możliwy był równoczesny pomiar wszystkich mierzonych parametrów, praca wszystkich mierników możliwa do głębokości nie mniejszej niż 600 m, miernik stężenia rozpuszczonego tlenu w wodzie morskiej musi spełniać następujące parametry: zakres pomiarowy: nie mniejszy niż 0–120 % (względem poziomu nasycenia tlenem rozpuszczonym w wodzie morskiej na powierzchni morza), dokładność: nie mniejsza niż 0.1 mg/l, rozdzielczość: nie mniejsza niż: 0.01 mg/l. miernik pH w wodzie morskiej musi spełniać następujące parametry: zakres pomiarowy: nie mniejszy niż 0–14 pH dokładność: nie mniejsza niż 0.1 pH, rozdzielczość: nie mniejsza niż: 0.01 pH. jeden miernik integrujący (triplet) czujniki do pomiaru fluorescencji chlorofilu a i CDOM oraz mętności, fluorymetryczny czujnik do pomiarów stężania chlorofilu a w wodzie morskiej musi być wykalibrowany w jednostkach stężenia chlorofilu i spełniać następujące parametry: zakres pomiarowy: nie mniejszy niż 0–125 µg Chla/l, czułość nie mniejsza niż 0,025 µg Chla/l. Fluorymetryczny czujnik do pomiarów stężania chlorofilu a w wodzie morskiej musi spełniać następujące cechy spektralne: długość fali wzbudzenia fluorescencji: 470 nm, długość fali emisji fluorescencji: 695 nm. fluorymetryczny czujnik do pomiarów stężania CDOM w wodzie morskiej musi spełniać następujące parametry: zakres pomiarowy: nie mniejszy niż 0–375 ppb, czułość: nie mniejsza niż 0.28ppb. Fluorymetryczny czujnik do pomiarów stężania CDOM w wodzie morskiej musi spełniać następujące cechy spektralne: długość fali wzbudzenia fluorescencji: 370 nm, długość fali emisji fluorescencji: 460 nm. miernik mętności (turbidity) mierzący współczynnik rozpraszania wstecznego w zakresie długości fali 532 nm musi spełniać następujące parametry: zakres pomiarowy: nie mniejszy niż 0–5 m-1, dokładność: nie mniejsza niż 0.003 m-1, rozdzielczość: nie mniejsza niż: 0.01 m-1. Miernik przezroczystości (transmissometer) mierzący współczynnik osłabiania światła w długości fali 530 nm musi spełniać następujące warunki: długość geometryczna wiązki promieniowania 25 cm, kąt akceptacji ~1 deg, szerokość pasma ~20 nm. Zestaw musi zawierać odpowiednie: interfejsy do obsługi dodatkowych czujników, wodoodporne złączki i kable I/O pozwalającymi na podłączenie i komunikację : sonda-mierniki-rozeta-jednostka główna - komputer. zestaw próbników wody (rozeta): aluminiowa osłona z 12 stanowiskową rozetą do podłączenia butli o objętości 8 litrów oraz z możliwością montażu w niej również butli o pojemności 5l, 12 butli wykonanych z tworzywa sztucznego o objętości 8 litrów, z rozetą batometrów zintegrowana jest sonda CTD a sterowanie zamykaniem butli odbywa się w czasie rzeczywistym (butle są zamykane komendą ze statku) i autonomicznie (butle są zamykane na zaprogramowanych głębokościach lub w czasie, nie jest konieczne prowadzenie kabla) odpowiednie uchwyty pozwalające na montaż sondy CTD wraz z dodatkowymi czujnikami w pozycji horyzontalnej, Zestaw musi zawierać: interfejs do obsługi zestawu próbników, kable testowe: do rozety, interfejsu GPS (NMEA 0183), przewody zasilające konieczne do działania urządzenia, system zasilania i komunikacji musi być przystosowany do zasilania napięciem 230 VAC, wodoodporne złączki i kable I/O pozwalającymi na podłączenie i komunikację. Sprzęt musi być fabrycznie przystosowany do pomiarów w środowisku morskim in situ w zakresie temperatur nie mniejszym niż 0 – 30 oC, Do sprzętu musi być dołączona dokumentacja z jego obsługi. Serwis oraz możliwość kalibracji na terenie Europy. Gwarancja nie mniej niż 24 miesiące. Przeszkolenie czterech osób z obsługi i eksploatacji sondy i rozety próbników w uzgodnionych z Zamawiającym terminie. | Należy podać: Producent……………………………… Model……………………………………… Gwarancja…………………...miesięcy Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |

Część II.

Dostawa multi pułapki sedymentacyjnej wraz ze szkoleniem.

Sprzęt  znajdzie zastosowanie w kilku dziedzinach badawczych Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, między innymi:

  - Określeniu ilości i jakości docierającej do dna materii, co jest niezbędne do  zrozumienia procesów biogeochemicznych zachodzących w obszarach szelfowych charakteryzujących się wysoka produktywnością i znaczącym dopływem materii z lądu.

  - Zastosowanie sprzętu w estuariach ma szczególne znaczenie w ustalenia obiegu substancji chemicznych w tym substancji niebezpiecznych. Sprzęt pozwoli na badanie rozprzestrzeniania zanieczyszczeń zaadsorbowanych na zawiesinach i wprowadzanych do mórz rzekami. Pozwoli to na zrozumienie jak przybrzeżne środowiska wodne ewoluują w trakcie transportu zawiesin.

  - Ustalenie tempa sedymentacji w zbiorniku jak również tempa akumulacji osadów należy do podstawowych charakterystyk w geologii morza i odzwierciedla zarówno procesy zachodzące 
w zbiorniku wodnym  jak i jego zlewisku. A wnioskowanie odnosić się będzie zarówno do procesów 
w krótkookresowej skali czasu jak i tych wynikających ze zmian długoterminowych, takich jak zmiany klimatu.

  - Sprzęt będzie wykorzystywany przede wszystkim w badaniach Morza Bałtyckiego i Północnego. Możliwe będzie jednak również jego zastosowanie w innych obszarach przybrzeżnych (np.: rejon arktyczny, tropikalny).

  - Multi pułapka sedymentacyjna będzie również wykorzystywana w procesie dydaktycznym podczas zajęć m.in.: z ćwiczeń specjalistycznych w morzu i strefie brzegowej, Chemii zawiesin i osadów, Geologii morza, Sedymentologii.

| Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- |
| Multi pułapka sedymentacyjna pozwalająca na automatyczne odbieranie opadającej zawiesiny, wraz z oprogramowaniem specjalistycznym pozwalającym na jej programowanie oraz dokumentacją o parametrach nie gorszych niż: Sprzęt składa się z pojedynczej pułapki sedymentacyjnej oraz napędzanego silnikiem stołu obrotowego, na którym znajdują się butelki służące do odbioru zawiesiny w zaprogramowanych odstępach czasowych. Całość umieszczona jest w trwałej konstrukcji zabezpieczającej przed uszkodzeniami mechanicznymi. Konstrukcja zestawu powinna umożliwiać stabilne posadowienie na dnie oraz łatwe umieszczanie w kolumnie wody. maksymalna głębokość pomiarowa nie mniejsza niż 2000 m, możliwość określenia odstępu pomiędzy pobieraniem kolejnych prób od godzin do miesięcy, w tym możliwość działania pułapki przez okres co najmniej roku, konstrukcję cylindryczno-stożkową oraz siatkę w otworze wlotowym, co zabezpieczy przed resuspensją i silnymi turbulencjami wewnątrz pułapki, a w konsekwencji wymywaniem z urządzenia zawiesiny. wnętrze pułapki oraz siatka w otworze wlotowym z tworzywa sztucznego (bez elementów metalowych), butelki zbierające zawiesinę, wykonane z polipropylenu lub polietylenu, które są izolowane (szczelne) od otaczającego środowiska gdy są nieaktywne. powierzchnię wlotu pułapki nie większą niż 0,05m2, odpowiednią dla środowiska o relatywnie wysokich pionowych strumieniach zawiesiny, oprogramowanie pozwalające na programowanie urządzenia z możliwością uruchamiania w środowisku Windows 7, możliwość dopięcia do konstrukcji urządzenia dodatkowych czujników. Wymagania szczegółowe dotyczące multipułapki sedymentacyjnej: Parametr Wymagania Liczba butli 24 (12 stanowisk x 2 zestawy butelek) Pojemność butli nie mniejsza niż 250 ml Średnica nie większa niż 850x850 mm Wysokość nie większa niż 1400 mm Masa w powietrzu nie większa niż 50 kg Bateria o przedłużonym czasie działania, litowe Temperatura środowiska pracy nie niższa niż -30 oC do +80oC Gwarancja nie mniej niż 12 miesięcy. | Należy podać: Producent…………………………… Model…………………………………… Gwarancja………………...miesięcy Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |

Część III.

Dostawa pobornika wysokoprzepływowego z głowicą (wlotem) PM10 do pobierania aerozoli 
      z przystawką do poboru prób mikrobiologicznych wraz z instalacją i szkoleniem.

Sprzęt znajdzie zastosowanie w chemicznych i mikrobiologicznych dziedzinach badawczych Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Duża powierzchnia sączka oraz ponad dziesięciokrotnie wyższa, 
w stosunku do nisko przepływowych próbników, objętość filtrowanego przez sączek powietrza pozwoli na zebranie proporcjonalnie większej masy aerozoli. Umożliwi to, po podzieleniu filtra na części, analizę stężeń wielu związków chemicznych obecnych w aerozolach. Kaskadowy impaktor wysokoprzepływowy posłuży między innymi do jakościowej i ilościowej oraz dobowej i sezonowej identyfikacji substancji odżywczych 
w aerozolach. Badaniami zostaną objęte także niebezpieczne dla zdrowia inhalabilne i respirabilne aerotoksyny, których stężenia w atmosferze są rzędu nanogramów lub pikogramów (np. metale śladowe, związki chloro- i bromoorganiczne oraz organiczne pochodne fenolu). Zakup próbnika pozwoli na oszacowanie udziału morza w kształtowaniu składu chemicznego aerozoli (w szerokim spektrum wielkości cząstek) i ich wzbogacaniu w związki węgla, azotu i siarki. Umożliwi także oszacowanie strumieni suchej depozycji wspomnianych substancji wnoszonych z atmosfery do Bałtyku. Zastosowanie impaktora biologicznego jest istotne do określenia stężenia i rozmiaru wielkości  atmosferycznych próbek mikrobiologicznych. Impaktor wielokaskadowy uzupełniony o pobór próbek mikrobiologicznych będzie wykorzystywany w procesie dydaktycznym między innymi podczas zajęć z Chemii Atmosfery, Aerozoli 
i gazów, warsztatach oceanograficznych itp.

| Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- |
| Pobornik wysokoprzepływowy z wlotem PM-10 do pobierania aerozoli w zestawie z impaktorem do poboru prób mikrobiologicznych oraz z odpowiednimi elementami montażowymi i połączeniowymi i dokumentacją (do montowania urządzenia na statku wraz z instalacją i szkoleniem o parametrach nie gorszych niż: obudowa z anodyzowanego aluminium aby zabezpieczyć możliwość prowadzenia pomiarów w warunkach atmosfery nadmorskiej. zaopatrzony w sterujący zegar cyfrowy i zasilanie 230 VAC zaopatrzony w impaktor kaskadowy z głowicą PM10, w którym powierzchnia impakcji jest nie mniejsza niż 8"x10", a na ostatniej kaskadzie zbierane cząstki nie powinny przekraczać 0,5 mikrometra średnicy przepływ powietrza przez urządzenie nie mniejszy niż 20 cfm (>30 m3/h) silnik sprzętu ma być bezszczotkowy ze względu na długi czas pracy pompy kontrola przepływu regulowana przepływomierzem masowym sprzęt musi być uzupełniony o zestaw do kalibracji przepływu z manometrem elektronicznym wymagane są dodatkowe stopnie impaktora w ilości minimum 5 sztuk oraz dodatkowy przepływomierz masowy zawiera filtry kwarcowe 8"x10" do minimum 100 krotnego próbkowania przy zastosowaniu pięciostopniowego impaktora wysokoprzepływowego filtry końcowe (beckup filter) do wielokaskadowego impaktora dla 100 krotnego próbkowania uzupełniony o impaktor z pompą, do pomiaru stężenia i rozmiaru wielkości atmosferycznych próbek mikrobiologicznych, w zakresie od <0,65 do >20 mikrometrów uzupełniony w zestaw płytek Petriego z przykrywkami pozwalający na pobór 100 próbek na impaktorze mikrobiologicznym serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju w przypadku próbnika kalibracja kryzy przez okres minimum 5 lat. gwarancja nie krótsza niż 24 miesiące. manual w języku polskim kontener do przenoszenia próbnika z impaktorami przeszkolenie czterech osób z obsługi sprzętu w uzgodnionych z Zamawiającym terminie | Należy podać: Producent…………………………… Model…………………………………… Gwarancja………………...miesięcy Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |

Część IV.

Dostawa cytometru przepływowego wraz z instalacją i szkoleniem.

Cytometr przepływowy z przystawką do sortowania cząstek jest specjalistycznym sprzętem pozwalającym na wieloparametrową ocenę jakościową i ilościową pojedynczych cząstek tworzących zawiesinę, włączając w to żywe komórki i materię nieożywioną. Cytometr przepływowy będzie intensywnie wykorzystywany do badań naukowych w trakcie rejsów nowobudowanym statkiem badawczym.

Sprzęt pozwala na dokładną analizę ilościową cząstek zawiesiny, zliczając bardzo dużą ilość cząstek – nawet do kilkadziesięciu tysięcy cząstek/s, minimalizuje błędy statystyczne i daje tym samym bardziej wiarygodne wyniki. Urządzenie pozwala także na jednoczesną analizę objętości cząstek. W przypadku zawiesiny żywych komórek poza podstawową analizą ilościową możliwa jest również analiza jakościowa, w tym: rozróżnienie między martwymi i żywymi komórkami, rozróżnienie między komórkami bakterii oraz pikoplanktonowych sinic, rozdział komórek glonów pod względem taksonomicznym (bazując na różnicach w składzie barwników fotosyntetycznych), a po odpowiednim wybarwieniu analiza ilości DNA, charakterystyka obecności wirusów, rozdzielenie komórek glonów od komórek heterotroficznych mikroorganizmów itp.

Ponadto, cytometr przepływowy będzie wyposażony w przystawkę do sortowania cząstek zawiesiny, 
co pozwoli na wysortowanie wybranej frakcji (wielkościowej lub posiadającej określone właściwości) celem pozyskania materiału do dalszych badań, w tym hodowla mikroorganizmów.

| Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- |
| Cytometr przepływowy wraz z instalacją i szkoleniem o parametrach nie gorszych niż: 1) Automatyczny cytometr przepływowy z opcją sortowania cząstek (minimum 2 populacje cząstek jednocześnie) z wyposażeniem dodatkowym. Cytometr wyposażony będzie w stację roboczą z monitorem LCD i z zainstalowanym programem do obróbki danych cytometrycznych i drukarkę. Zestaw pomiarowy będzie wykorzystywany do analizy zawiesiny (mineralnej i organicznej) wody morskiej w czasie rejsów nowobudowanym statkiem badawczym. 2) Cytometr powinien być dostosowany do pracy na statku (1) małogabarytowy (o rozmiarach nie większych niż: długość 70 cm, szerokość 65 cm, wysokość 70 cm) (2) o kompaktowej, zwartej konstrukcji, (3) dający się łatwo przymocować do powierzchni blatów i ścian w celu jego unieruchomienia lub zainstalowany na stole mocowanym do ściany w laboratorium statkowym. 3) Cytometr musi być wyposażony w minimum 3 lasery półprzewodnikowe w tym: (1) 488 nm (niebieski), minimum 75 mW, (2) 561 nm (zielono-żółty) minimum 70 mW oraz (3) 640 nm (czerwony) minimum 50 mW 4) Każda wiązka laserowa musi być ustawiana niezależnie i posiadać własną końcową soczewkę ogniskującą. Światło z laserów musi być ogniskowane na oddzielnych szczelinach. Aby zachować czystość sortowania, układ sortowania musi być wyposażony w system detekcji pęcherzyków powietrza w linii próbki. 5) Cytometr powinien mierzyć: (1) FSC za pomocą fotopowielacza (2) SSC za pomocą fotopowielacza (3) oraz co najmniej 6 fluorescencji z podziałem liczby detektorów fluorescencji z poszczególnych laserów w układzie 2/2/2 (niebieski/zielono-żółty/czerwony) 6) Czułość cytometru powinna być nie gorsza niż 125 MESF dla FITC (izocyjanian fluoresceiny) i PE (fikoerytryna) 7) Cytometr musi być wyposażony w zestaw filtrów dostosowanych do zainstalowanych laserów. 8) Urządzenie musi zapewnić automatyczne tworzenie kropli bez konieczności regulacji ciśnienia dla dyszy minimum 100 µm. 9) Szybkość akwizycji cząstek: 100.000 zdarzeń na sekundę lub lepiej. 10) Szybkość sortowania cząstek: 10.000 zdarzeń na sekundę lub lepiej. 11) Czystość sortowania nie gorsza niż 98%. 12) Wydajność sortowania nie gorsza niż 80%. 13) Żywotność komórek po sortowaniu powinna być na poziomie 90% lub wyższa. 14) Możliwość sortowania cząstek do: (1) probówek 5 ml (2) probówek 1,5 ml (3) płytek wielodołkowych. 15) Minimalna objętość próbki do sortowania nie powinna być większa niż 200 µl, a objętość martwa próbki nie większa niż 25 ul. 16) Parametr opóźnienia kropli musi być ustawiany na żywo za pomocą systemu kulek kalibracyjnych i lasera, z podglądem poprawności sortowania. 17) Sprzęt ma mieć możliwość napełnianie zbiornika płynów osłonowych bez przerywania pracy lub pojemniki na płyny powinny mieć odpowiednią pojemność zapewniając całodzienną nieprzerwaną pracę sprzętu. 18) Oprogramowanie do analizy danych cytometrycznych: (1) musi zapewnić pełną kontrolę sortowania komórek od konfiguracji cytometru i kompensacji kolorów, poprzez zbieranie, sortowanie i analizę danych, (2) możliwość zapisywania i przywoływania konfiguracji, ustawień aparatu i parametrów, (3) musi być wielozadaniowy pozwalając sortować komórki, zapisywać dane do pliku i jednocześnie analizować inny plik w tym samym czasie, (4) umożliwiać wielokolorową analizę danych na różnych wykresach i w różnych skalach (lin, log, bi-exp), bramkować populację komórek i wyliczać statystyki, (5) program musi klasyfikować komórki, wykonywać kompensację, monitorować sortowanie i analizować wyniki, (6) program musi posiadać liczniki sortowania, możliwość zawieszania, uruchamiania, resetowania i zatrzymywania strumienia, (7) program musi umożliwiać sortowanie indeksowe. 19) Stacja robocza z monitorem LCD musi mieć takie parametry, aby spełniać wymagania sprzętowe oprogramowania cytometrycznego i będzie zawierać: (1) Procesor o wydajności Passmark Performance Test co najmniej 8000 punktów Passmark CPU Mark (2) System operacyjny (3) Pamięć 8 GB RAM (4) 2 dyski twarde x 500 GB, RAID 1 (5) 8x DVD+/-RW (6) 7 USB 2.0 (7) Sieć (10/100/1000) GB Ethernet (8) Monitor 27-cali LCD, 2560x1440 rozdzielczość Drukarka laserowa kolorowa 20) Wyposażenie dodatkowe, w tym: (1) myjka ultradźwiękowa do czyszczenia dysz sortujących, (2) zapasowa dysza 100 µm, (3) zestaw serwisowy zawierający części zużywalne podczas pracy m.in. wężyki, przewody, uszczelki itp. (4) moduł cytometryczny do analizy danych posiadajcy 2 lasery: niebieski i czerwony z niezależną stacją komputerową (5) stół pod sorter z możliwością mocowania w laboratorium na statku 21) Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny musi znajdować się na terenie kraju. 22) Gwarancja nie krótsza niż 12 miesięcy. 23) przeszkolenie jednej osoby z obsługi i eksploatacji cytometru, kalibracji, czyszczenia, podstawowego serwisu oraz analizy zebranych danych posługiwania się sorterem, oprogramowaniem cytometrycznym a także posługiwania się sorterem, oprogramowaniem cytometrycznym w uzgodnionych z Zamawiającym terminie, | Należy podać: Producent…………………………… Model…………………………………… Gwarancja………………...miesięcy Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |

Część V.

Dostawa hiperspektralnego miernika współczynników absorpcji i osłabiania światła 
 w wodzie.

Sprzęt ma służyć do pomiaru widm współczynnika absorpcji i osłabiania światła jest związany 
z rozszerzeniem zakresu badań prowadzonych w czasie rejsów badawczych oraz walidacją pomiarów podsatelitarnych.

| Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- |
| Dostawa hiperspektralnego miernika współczynników absorpcji i osłabiania światła w wodzie o parametrach nie gorszych niż: Sprzęt ma służyć do wykonywania pomiarów wielkości współczynnika absorpcji i osłabiania światła w toni wodnej; Sprzęt ma być opuszczany do głębokości 200 m (konieczne jest wyposażenie zestawu w kable wystarczającej długości); zestaw wyposażony ma zostać w ramę, na której możliwe będzie zamontowanie czujników oraz sondy CTD; waga całego zestawu wraz z sondą CTD (w powietrzu) nie powinna przekraczać 15 kg; zakres temperatury pracy sprzętu nie mniejszy niż 0 - 30 ºC; długość drogi optycznej do pomiaru współczynnika osłabiania - 25 cm; pomiary obu współczynników wykonywane w zakresie spektralnym co najmniej od 400 do 700 nm z rozdzielczością nie gorszą niż 4 nm; dokładność pomiaru obu współczynników powinna być nie gorsza niż 0.01 m-1; precyzja pomiaru obu współczynników w całym zakresie spektralnym powinna być nie gorsza niż 0.005 m-1; zakres wartości mierzonych przez sprzęt musi być nie mniejszy niż 0.01 - 10 m-1; oprogramowanie działające w systemie Windows w zestawie zestaw musi być wyposażony we wszystkie konieczne dodatkowe urządzenia potrzebne do działania systemu - tzn. układ zasilający, sondę CTD oraz układ umożliwiający jednoczesną pracę miernika absorpcji i osłabiania światła i sondy CTD oraz do zapisywania danych; konieczne jest, aby sonda CTD umożliwiała wykonywanie pomiarów do głębokości 200 m; sonda CTD musiumożliwiać wykonywanie pomiarów temperatury, przewodnictwa i ciśnienia z dokładnością nie gorszą niż: -0,002 º C dla temperatury -0,0003 S/m dla przewodnictwa -0,1% całego zakresu ciśnień gwarancja nie krótsza niż 12 miesięcy | Należy podać: Producent…………………………… Model…………………………………… Gwarancja………………...miesięcy Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |

Część VI.

Dostawa laserowego optycznego licznika planktonu (Laser Optical Plankton Counter) do       badań morskich z osprzętem wraz z instalacją i szkoleniem.

Ze względu na szczególnie istotne znaczenie zooplanktonu w środowisku morskim (m.in. główny składnik diety ryb ważnych ekonomicznie), badania tej formacji ekologicznej mają znaczenie nie tylko naukowe, ale również utylitarne. Instytut Oceanografii od 30 lat prowadzi badania zooplanktonu bałtyckiego i posiada bogatą kolekcję prób planktonowych. Prowadzenie badań zooplanktonu tradycyjnymi metodami (sieci planktonowe) jest wyjątkowo koszto- i czasochłonne. Uzyskanie sprzętu o zaawansowanej technologii, jakim jest urządzenie typu LOPC, umożliwi praktycznie natychmiastową analizę liczebności głównych składników zooplanktonu oraz zakresu ich rozmieszczenia. Badania tego rodzaju wpisane są w program działalności statutowej Instytutu Oceanografii, a także badań prowadzonych w ramach grantów krajowych 
i zagranicznych Laser Optical Plankton Counter umożliwia dokonywania pomiarów liczebności zooplanktonu in situ, co ma w badaniach środowiskowych istotne znaczenie. Jest to szczytowe osiągnięcie techniki oceanograficznej i wszystkie przodujące światowe jednostki badawcze zajmujące się planktonem posiadają takie urządzenie na wyposażeniu swoich statków badawczych. Wyniki uzyskane za pomocą LOPC  stanowią bazę najnowszych prac naukowych z zakresu badań planktonu morza

| Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- |
| Dostawa laserowego optycznego licznika planktonu (Laser Optical Plankton Counter) z osprzętem wraz z instalacją i szkoleniem o parametrach nie gorszych niż: Laserowy optyczny licznik planktonu (LOPC Laser Optical Plankton Counter) samodzielny zestaw elektroniczny obudowa wytrzymująca do 660m kontener do przechowywania i transportu interfejs pokładowy/ jednostka zasilająca oprogramowanie zakres wielkości skanowanych cząstek od 100µm do 35 mm jednoczesna ilość zliczanych cząstek na metr sześcienny do 106 rozpoznawanie kształtu skanowanych cząstek większych niż 1,5 mm możliwość instalacji urządzenia na sieciach planktonowych i sondach badawczych typu „BOT-wing” Standardowy serwis sprzetu kontrola obudowy LOPC kontrola szyb i pryzmatów wymiana o-ringów, zewnętrznych elementów stalowych i anod wykonanie wszystkich testów fabrycznych i przeprowadzenie kalibracji doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego i oprogramowania upgrade oprogramowania firmware Komputerowe urządzenie do zapisu danych z LOPC( LOPC Data Logger ) Obudowa wytrzymująca do 660m Baterie wytrzymujące co najmniej 10 godzin Kabel zasilający i łączący z LOPC Kabel do transferu danych Kontener do przechowywania i transportu Płyta montażowa 4. Tunel wlotowy LOPC(2.5 x Tunnel) 5.Rama typu T (T – Frame) 6.Pokładowy multiplexer (Deck Unit Multiplexer ). Montaż i przeszkolenie w zakresie współpracy z LOPC 7 Gwarancja nie krótsza niż 12 miesięcy 8. Przeszkolenie trzech osób z użytkowania i montowania sprzętu w uzgodnionym z zamawiającym terminie | Należy podać: Producent…………………………… Model…………………………………… Gwarancja………………...miesięcy Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |

* UWAGA:

W kolumnie „Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)” w miejscach wykropkowanych należy wpisać (skonkretyzować) parametry oferowanego sprzętu, natomiast w pozycjach spełnia/nie spełnia należy zaznaczyć jedną z podanych odpowiedzi (zaznaczyć właściwe).

Wszystkie pozycje w kolumnie „Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia)” określają parametry wymagane przez Zamawiającego, więc zaznaczenie odpowiedzi „nie spełnia” lub nieuzupełnienie wykropkowanych miejsc będzie skutkowało uznaniem, 
że oferta nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego i treści SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp).

……………………………, dnia ……………. 2014r. 		          	             ……………….....................................................

(podpis i pieczątka Wykonawcy)