Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

SIWZ postępowanie A120-211-157/14/JC - załącznik nr 2  - opis przedmiotu zamówienia

Z dnia 05.08.2014

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
(o parametrach nie gorszych niż podane poniżej)

| część | przedmiot zamówienia | dostawa (nie dłuższa niż…) | gwarancja (nie krótsza niż…) | reakcja serwisu nie dłuższa niż… (dni robocze | maksymalny czas naprawy (dni robocze) | instalacja/ szkolenie (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | autoklaw – 1 sztuka | 6 tygodni | 24 miesiące | 7 | 14 | T/T |

# autoklaw – 1 sztuka

| Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- |
| Pojemność użytkowa komory: nie mniej niż 75 litrów. Zasilanie 230v, prąd jednofazowy. Wykonanie mobilne, kółka transportowe wbudowane w podstawę autoklawu. Nie mniej niż 4 rodzaje programów: sterylizacja płynów, pożywek sterylizacja z utrzymaniem podwyższonej temperatury w zakresie od 60°C do 114°C, utrzymywanie wsadu w określonej temperaturze w zakresie od 45°C do 60°C, sterylizacja narzędzi. Zakres temperatur pracy: 45°C do 136°C. Temperatura sterylizacji: od 115°C do 135°C. Możliwość nastawienia zakresu zegara czasu sterylizacji. Możliwość nastawienia zakresu zegara sterylizacji z utrzymaniem podwyższonej temperatury. Możliwość nastawienia zakresu zegara utrzymywanie wsadu w określonej temperaturze. Wyświetlacze: temperatury, czasu, ciśnienia (manometr), sterownik mikroprocesorowy z sygnalizacją etapu procesu. Urządzenie nie wymagające stałych przyłączy źródła i odpływu wody (woda wlewana bezpośrednio do komory sterylizacyjnej przez użytkownika). Wymiary zewnętrzne : minimum - szerokość 450 mm, głębokość 630 mm, wysokość 960 mm. Komora sterylizacyjna cylindryczna, pionowa o wymiarach : średnica minimum 370 mm, głębokość minimum 600 mm. Zabezpieczenia: ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa, zabezpieczenie przed przegrzaniem i przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia, zabezpieczenie uniemożliwiające otwarcie pokrywy w trakcie działania urządzenia. zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch urządzenia ze zbyt niskim poziomem wody. Powiadamianie głosowe o rozpoczęciu procesu sterylizacji, zakończeniu procesu sterylizacji i sytuacjach alarmowych Wnętrze komory sterylizacyjnej wykonane ze stali nierdzewnej. Urządzenie z oznakowaniem CE. Okres gwarancyjny: minimum 24 miesiące. Dołączone akcesoria - minimum 1 kosz pełny (typu wiadro stalowe pełne) i 2 kosze druciane. |  |

……………………

Miejscowość i data

…………………………..

Podpis Wykonawcy