## …………………………………..

## (pieczątka Wykonawcy)

## Formularz przedmiotowy

Dostawa liofilizatora – 1 sztuka wraz z instalacją i szkoleniem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.

| Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- |
| Liofilizator – 1 sztuka o parametrach nie gorszych niż: Pojemność kondensatora lodu nie większa niż 2,5 kg. Wydajność kondensatora lodu minimum 2 kg/24 h. Minimalna temperatura kondensatora lodu: - 60(C. Sterowanie mikroprocesorowe z klawiaturą membranową i wyświetlaczem graficznym. Równoczesne cyfrowe wyświetlanie aktualnych i zadanych parametrów procesu: próżni całkowitego czasu trwania procesu czasu przebiegu poszczególnych faz procesu temperatury parowania w funkcji próżni temperatury kondensatora lodu Tryb programowania i automatycznej zmiany faz procesu. Automatyczna regulacja próżni podczas procesu liofilizacji. Programowanie za pomocą sterownika liofilizatora: czasu rozgrzewania pompy próżniowej od 5 do 60 min czasu i temperatury rozmrażania kondensatora lodu Język obsługi i programowania: polski. Wyświetlanie komunikatów o stanach alarmowych –opis słowny z sygnalizacją dźwiękową. Wyposażenie: cylinder akrylowy o średnicy min. 240 mm z 8 wyjściami do zaworów gumowych liczba zaworów gumowych do podłączenia naczyń do liofilizacji i kolb kulistych - 16 szt. naczynia do liofilizacji: 75 ml – 1 szt., 150 ml – 1 szt., 300 ml – 1 szt., 600 ml – 1 szt. filtry do w/w naczyń 2 x 100 szt. dystrybutor instalowany na zaworze gumowym z min. 15 końcówkami do podłączania ampułek do zatapiania olej do pompy próżniowej- do pierwszej wymiany – min. 1 litr Pompa próżniowa olejowa, dwustopniowa wyposażona w: zawór przedmuchowy (gaz balast) filtr wylotowy z przezroczystym zbiornikiem oleju przewód próżniowy Wydajność pompy próżniowej min. 2,3 m3/h. Próżnia końcowa nie gorsza niż 2x10-3 mbara. Włączanie pompy próżniowej ze sterownika liofilizatora. Wymiary sprzętu nie większe niż 400 x 400 x 500 mm (szer. x wys. x głęb.). Zasilanie liofilizatora 230V/50Hz. Okres gwarancji nie krótszy 24 miesiące. Instrukcja obsługi w języku polskim. | Należy podać: Producent……………………………… Model……………………………………… Gwarancja…………………………...miesięcy Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |

* UWAGA:

W kolumnie „Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)” w miejscach wykropkowanych należy wpisać (skonkretyzować) parametry oferowanego sprzętu, natomiast w pozycjach spełnia/nie spełnia należy zaznaczyć jedną z podanych odpowiedzi (zaznaczyć właściwe).

Wszystkie pozycje w kolumnie „Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia)” określają parametry wymagane przez Zamawiającego, więc zaznaczenie odpowiedzi „nie spełnia” lub nieuzupełnienie wykropkowanych miejsc będzie skutkowało uznaniem, że oferta nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego i treści SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp).

……………………………, dnia ……………. 2014r. 		          	             ……………….....................................................

(podpis i pieczątka Wykonawcy)