Załącznik nr 2 część I Opis przedmiotu zamówienia Ilość Wartość netto* Podatek VAT** Wartość brutto** 1 2 3 4 5

Inkubator CO2 - musi składać się z następujących elementów i spełniać co najmniej poniższe wymagania: Opis parametrów inkubatora CO2 : Pojemność komory inkubatora minimum 170 litrów, Regulator ciśnienia CO2 , Sześciościenny system grzania , rozprowadzanie temperatury na zasadzie konwekcji, bez użycia wentylatora, Szklane drzwi wewnętrzne z uszczelkami, umożliwiające podgląd kultur minimalizując wpływ na atmosferę panującą w komorze, Komora inkubatora wykonana ze stali nierdzewnej polerowanej z zaokrąglonymi rogami i krawędziami, możliwość wyjęcia półek oraz stelaży, Minimum 4 półki perforowane, ze stali nierdzewnej, oraz możliwość zainstalowania do 8 półek, Półprzewodnikowy czujnik CO2 na podczerwień działający niezależnie od poziomu wilgotności, Niezależny filtr HEPA na doprowadzeniu CO2 , Regulacja CO2 w zakresie 0,2-20% z dokładnością ± 0,1%, Stabilność CO2 ±0,2% Prędkość przywracania ustawionych parametrów CO2 < 0.7% na minutę (do 90% ustawionej wartości) Automatyczne zerowanie czujnika CO2 względem poziomu CO2 w atmosferze, Zakres temperatur pracy: +4°C ponad temperaturę otoczenia do +50°C, Stabilność temperatury ± 0,1 °C, Rozdzielczość wyświetlania temperatury 0,1 °C, Wyjmowana taca nawilżająca ze stali nierdzewnej, Kontrola wilgotności: 95% w 37°C, System alarmów nieprawidłowej pracy z uwzględnieniem stanów alarmowych: - nieprawidłowa temperatura w komorze, - nieprawidłowy poziom CO2 w komorze, - otwartych drzwi. Port 25 mm umożliwiający doprowadzenie urządzeń zewnętrznych, Wyświetlacz parametrów w komorze, Wyposażony w port RS -232, Maksymalna waga 90 kg, Wyposażony w opcję sterylizacji w wysokiej temperaturze, Podzielne 4-częsciowe drzwi wewnętrzne Parametry techniczne oferowanego urządzenia są: zgodne / niezgodne* z wymaganymi przez Zamawiającego w SIWZ *Odpowiednio skreśkić 1 kpl.

*wpisują Wykonawcy zagraniczni i krajowi

**wpisują  tylko Wykonawcy krajowi

……………………………………………………….                                                                                                                …………………………………………………………

Miejscowość i data		               Podpis  i pieczątka Wykonawcy