**Załącznik nr 2 – formularz przedmiotowy**

**Wytrząsarka z inkubatorem i chłodzeniem sztuk 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry wymagane** | **Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę** |
| **1.** | Inkubator z wytrząsaniem i chłodzeniem | Należy podać:  **Producent** …………………………………..  **Model** ………………………………… |
| **2.** | Średnica orbity wytrząsania - 2,5 cm lub 5 cm | **………………………** |
| **3.** | Obroty min. - 25-400 RPM | **………………………** |
| **4.** | Zakres temperatury - -10˚C względem temperatury otoczenia do 60˚C | **…………………......** |
| **5.** | Jednorodność temperatury w 37 ˚C - +/- 0.25 ˚C | **spełnia/nie spełnia\*** |
| **6.** | Alarm wizualny i dźwiękowy, gdy prędkość odbiega zmieni się od zadanej o min. 5rpm lub gdy temperatura odbiega od zadanej zmieni się o min. 1st.C z możliwością wyciszenia alarmu dźwiękowego | **spełnia/nie spełnia\*** |
| **7.** | Wymiary platformy - Min. 45 x 70 cm | **……………………..** |
| **8.** | Możliwość zamontowania minimum 5 kolb 2 litrowych | **spełnia/nie spełnia\*** |
| **9.** | Możliwość zamontowania minimum 4 kolb 5 litrowych | **spełnia/nie spełnia\*** |
| **10.** | Możliwość ustawienia czasu w zakresie nie mniejszym niż 0.1 do 99.9 godzin oraz pracy ciągłej | **spełnia/nie spełnia\*** |
| **11.** | Zatrzymywanie wytrząsania podczas otwierania drzwi | **spełnia/nie spełnia\*** |
| **12.** | Podwójna szyba termiczna w drzwiach przednich - Zamknięcie umożliwiające podgląd wytrząsanych próbek | **spełnia/nie spełnia\*** |
| **13.** | Automatyczny restart po braku zasilania | **spełnia/nie spełnia\*** |
| **14.** | Dostępne tryby pracy: stała prędkość i temperatura; wytrząsanie w zaprogramowanym czasie i temperaturze | **spełnia/nie spełnia\*** |
| **15.** | Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.) nie więcej niż 125 x 85 x 105 cm | **……………………………** |
| **16.** | Wyświetlacz pokazujący parametry pracy urządzenia | **spełnia/nie spełnia\*** |
| **17.** | Min. 12 miesięcy gwarancji | **spełnia/nie spełnia\*** |
| **18.** | Nie wymaga podłączenia do innych mediów oprócz zasilania 230V/50Hz | **spełnia/nie spełnia\*** |
| **19.** | Sprzęt jest: | **fabrycznie nowy/używany\*** |

\* niepotrzebne skreślić

W kolumnie „Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę” w miejscach wykropkowanych należy wpisać (skonkretyzować) parametry oferowanego sprzętu, natomiast w pozycjach spełnia/nie spełnia należy zaznaczyć jedną z podanych odpowiedzi (skreślić niepotrzebne).

Wszystkie pozycje w kolumnie „Parametry wymagane” określają parametry wymagane przez Zamawiającego, więc zaznaczenie odpowiedzi „nie spełnia” lub nieuzupełnienie wykropkowanych miejsc będzie skutkowało uznaniem, że oferta nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego i treści SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp).

……………………………, dnia ……………. 2014 rok ……….……………………..……

(podpis i pieczątka Wykonawcy)