## …………………………………..

## (pieczątka Wykonawcy)

## FORMULARZ CENOWO-PRZEDMIOTOWY

Spektrofotometr będzie stosowany w laboratorium Zakładu Chemii Morza i Ochrony Środowiska Morskiego do analiz chemicznych wymagających zastosowania technologii spektrofotometrii absorpcyjnej: analiz kolorymetrycznych, analiz widm spektralnych wód. Urządzenie to będzie wykorzystywane w badaniach naukowych, do realizacji projektów BW, NCN, NCBR.

Sprzęt znajdzie zastosowanie w bardzo wielu dziedzinach badawczych, np.:

- do określenia stężeń substancji biogenicznych oraz obecności materii organicznej w toni wodnej, co jest niezbędne
   w celu zrozumienia procesów transformacji materii, jego tempa i kierunku oraz dostępności substancji odżywczych 
   do procesów produkcji pierwotnej;

- analizy stężeń substancji odżywczych w osadach i strefie kontaktu woda-osad, co umożliwi wskazanie kierunków 
   wymiany poszczególnych składników pomiędzy tonią wodną i osadem;

- badanie zależności pomiędzy właściwościami fizycznymi i chemicznymi osadów dennych, a formą występowania 
   siarki w osadach - określenie jakościowej i ilościowej zmienności substancji odżywczych i rozpuszczonych 
   związków siarki w zależności od warunków środowiskowych;

- badanie składu zawiesin (azotu, fosforu, barwników fotosyntetycznych, krzemionki biogenicznej) umożliwiające 
   kontrolę procesów sorpcji, desorpcji i transportu poszczególnych składników na materii zawieszonej;

- analiza substancji odpowiedzialnych za eutrofizację akwenów – kontrola przebiegu eutofizacji – szczególnie istotna 
   w obszarach na nią podatnych np. w strefie przybrzeżnej w akwenach o ograniczonej wymianie wód;

- badanie jakości wód poddanych dopływowi zanieczyszczeń, np. w strefie ujść rzecznych, spływu lądowego, 
    dopływów z oczyszczalni ścieków;

- analiza substancji stanowiących tło dla procesów biologicznych.

TABELA 1

| Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- |
| 1 Zakres długości fal 190-1100 nm 2 Dokładność długości fali +1 nm (200–900 nm) 3 Powtarzalność długości fal < 0,1 nm 4 Spektralna szerokość pasma 2 nm (1,5–2,9 nm przy 656 nm, 1_nm przy linii D2) 5 Liniowość fotometryczna <0,5 % do 2 Abs, ≤1 % przy >2 Abs ze szkłem neutralnym przy 546 nm 6 Dokładność fotometryczna 5 mAbs przy 0,0–0,5 Abs, <1 % przy 0,5–2,0 Abs przy 546 nm 7 Światło rozproszone przy 220 nm <0,05 % T 8 Dryf fotometryczny +0,0034 Abs 9 Rozdzielczość długości fal 0,1 nm 10 Szybkość skanowania 900 nm/min (w przyrostach 1-nm) 11 Długotrwała stabilność dla linii podstawowej przy 546 nm w czasie 10 godzin ≤0,0034 Abs 12 Długość drogi optycznej (kuwet pomiarowych) 1, 2, 5 i 10 cm (kuwety prostokątne) 13 Karuzela kuwet 1 cm wraz z adapterem co najmniej 6 kuwet 14 Przechowywanie danych nie mniej niż 1000 wartości pomiarowych, 20 skanów, 20 przebiegów czasu 15 Programy użytkownika możliwość wprowadzenia co najmniej 200 16 Interfejsy 2 USB typu A i 1 USB typu B Sprzęt musi posiadać wyświetlacz z możliwością pomiaru w trybie transmisja (%), absorbancja, stężenie. Sprzęt musi być wyposażoney w cały osprzęt (przystawki mocowania, adaptery) umożliwiające pomiar w kuwetach prostokątnych (1, 2, 5, 10 cm) oraz automatyczny moduł przepływowy do kuwet przepływowych. W spektrofotometrze powinno być możliwe zastosowania testów kuwetowych. System odczytu kodów kreskowych zapewniający automatyczną identyfikację testów kuwetowych oznaczonych kodem, automatyczny wielopunktowy pomiar obrotowy z eliminacją błędów. W spektrofotometrze zastosowana musi być technologia pomiarowa wiązki odniesienia korygująca wpływ starzenia się lampy oraz wahań napięcia. Do wyposażenia musi zostać dołączony zestaw filtrów testowych pozwalających na weryfikację poprawności odczytów ze spektrofotometru. Ze względu na konieczność stosunkowo częstego przemieszczania parametry spektrofotometru nie mogą przekraczać przekraczać 250 × 500 × 500 mm (wys.× szer. × dł.) a masa nie może być większa niż 12 kg. Sprzęt musi posiadać system optyczny zainstalowany w sposób odporny na drgania ze względu na możliwość przemieszczania spektrofotometru i jego pracy na statku. Wnętrze spektrofotometru oraz wyświetlacz wraz z panelem sterowania powinny być odporne na zalanie. | Należy podać: Producent……………………………… Model…………………………..………… Gwarancja………………...miesięcy Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |

*UWAGA:

W kolumnie „Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)” w miejscach wykropkowanych należy wpisać (skonkretyzować) parametry oferowanego sprzętu, natomiast w pozycjach spełnia/nie spełnia należy zaznaczyć jedną z podanych odpowiedzi (niepotrzebne  skreślić).

Wszystkie pozycje w kolumnie „Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia)” określają parametry wymagane przez Zamawiającego, więc zaznaczenie odpowiedzi „nie spełnia”, brak zaznaczenia lub nieuzupełnienie wykropkowanych miejsc będzie skutkowało uznaniem, że oferta nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego i treści SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp).

TABELA 2

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość brutto/bez VAT* w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprzęt opisany w tabeli 1 Producent …………….. Model ……………………… | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Wartość brutto lub bez VAT* (kolumna 7, wiersz „RAZEM”) należy przenieść odpowiednio do formularza ofertowego – załącznika  nr 1do SIWZ.

* dotyczy: Wykonawcy, który nie podlega opodatkowaniu na  terenie  Polski (zgodnie z zapisami  w rozdziale XI SIWZ)

miejscowość, dnia                                                                  		  podpis Wykonawcy i pieczątka imienna

lub czytelny podpis z imieniem i nazwiskiem

...............................................	                                                  ……………………………………………………………………………………………………..