OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ II

Waga analityczna z instalacją i  szkoleniem

| Waga dwuzakresowa zakres 1: co najmniej 40 mg zakres drugi : co najmniej 120 mg |  |
| --- | --- |
| Szalka ze stali nierdzewnej o średnicy co najmniej 80 mm |  |
| Parametry w zakresie do 40 mg |  |
| Dokładność | co najmniej 0,01 mg |
| Obciążenie minimalne | nie mniej niż 1 mg |
| Powtarzalność | co najmniej 0,02 mg |
| Liniowość | co najmniej +/- 0,03 mg |
| Parametry w zakresie powyżej 40 mg |  |
| Dokładność | co najmniej 0,1 mg |
| Obciążenie minimalne | nie mniej niż 1 mg |
| Powtarzalność | co najmniej 0,1 mg |
| Liniowość | co najmniej +/- 0,2 mg |
| Dostęp do komory ważenia | z góry i boków |
| Automatyczna kalibracja wewnętrzna sterowana czasowo i przy zmianie temperatury |  |
| Wyświetlacz LCD, cyfry o wysokości co najmniej 14 mm |  |
| Funkcje tarowania, zliczania elementów, pamięć receptur, ważenie procentowe, podwieszanie pod wagą, przeliczanie jednostek |  |
| Wymiary zewnętrzne nie większe niż (szer. x głęb. x wysokość) [mm] | 220 x 360 x 340 |
| Wymiary komory ważenia nie mniejsze niż (szer. x głęb. x wysokość) [mm] | 165 x 170 x 220 |
| Interfejs RS232 |  |
| Gwarancja | min. 3 lata |
| Zasilanie sieciowe |  |
| Dopuszczalna temperatura pomieszczenia pracy z wagą | co najmniej w zakresie od +10°C do +30°C |

Oświadczam, że oferowany przeze mnie sprzęt spełnia wszystkie powyższe wymagania.

………………… dnia…………..2014 r.

...……………………………………………………..

podpis Wykonawcy