## …………………………………..

## (pieczątka Wykonawcy)

## FORMULARZ CENOWO-PRZEDMIOTOWY

Dostawa wysokorozdzielczego tandemowego spektrometru mas – 1 sztuka  z analizatorem hybrydowym kwadrupol- czas przelotu (QqTOF) i współpracującego z nim chromatografu cieczowego micro UHPLC oraz systemu wysokosprawnej chromatografii cieczowej z opcją FLASH wraz z instalacją, uruchomieniem 
i szkoleniem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.

Dostarczony sprzęt: spektrometr  mas  QqTOF, sprzężony z nim mikroUHPLC oraz preparatywny HPLC z opcją FLASH  muszą  być  urządzeniami fabrycznie  nowymi,  kompletnymi,  gotowymi  do  użytkowania  bez  dodatkowych  zakupów  i  inwestycji.  Wysokorozdzielczy spektrometr mas typu QqTOF musi być dostarczony wraz z niezbędnym do pracy osprzętem i oprogramowaniem umożliwiającym analizę jakościową i ilościową widm masowych.

TABELA 1

| Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- |
| Sprzęt o parametrach nie gorszych niż: 1. Wymagane parametry minimalne dla systemu microUHPLC: Chromatograf cieczowy mikroUHPLC składający się z układu dwóch pomp umożliwiających tworzenie dwuskładnikowego gradientu z mieszaniem po stronie wysokiego ciśnienia Zestaw dwóch pomp o następujących parametrach Kontrolowany zakres szybkości przepływu eluentu: od 5 do 50 ul/min Zakres ciśnień roboczych: do 10 000 psi w całym zakresie przepływów Dokładność przepływu: równa lub lepsza niż ±2 % Precyzja przepływu < 0,5 %RSD Objętość mieszania mniejsza niż 10 µl zapewnienie odgazowania próżniowego rozpuszczalników, Pompa strzykawkowa (wraz ze strzykawką) na co najmniej 1 strzykawkę z regulowaną szybkością przepływu oraz średnicą strzykawki sterowana przez oprogramowanie kontrolujące system microUHPLC. Detektor: spektrofotometryczny UV-VIS, pracujący w zakresie przynajmniej 190-600 nm, przynajmniej przy dwóch długościach fali równocześnie. Detektor UV/VIS musi być kontrolowany przez oprogramowanie sterujące systemem microUHPLC System QqTOF/microUHPLC musi umożliwiać równoczesne zbieranie danych z detektora UV/Vis, jak również z QqTOF. Automatyczny podajnik próbek: zakres objętości nastrzykiwanej próbki od 0,1 µl do przynajmniej 1 µl pojemność – przynajmniej 300 fiolek o obj. 1.5 ml, lub 6 płytek wielodołkowych odpowiednich dla autosamplera systemu microUHPLC Termostatowana komora próbek w zakresie min. +4 do +40oC Efekt przeniesienia substancji (carryover) <0.05% Bocznikujący zawór typu Rheodyne do odprowadzenia zanieczyszczeń próbki wymywanych z objętością martwą, którego praca kontrolowana jest przez oprogramowanie sterujące systemem microUHPLC Termostat na kolumnę: termostat mieszczący kolumnę o długości przynajmniej do 10 cm możliwość zainstalowania termostatu bezpośrednio przy źródle jonów spektrometru termostatowanie kolumn w zakresie od 10o C powyżej temperatury otoczenia do +60 oC, Kolumny microHPLC i wyposażenie dodatkowe: Kolumny microHPLC HALO Fused-Core C18, 100 x 0.5 mm, 2.7 μm, C18EP, 120Å, 100 x 0.5 mm, 5 μm, C8EP, 120Å, 100 x 0.5 mm, 3 μm, C8CL, 120Å, 100 x 0.5 mm, 3 μm, lub odpowiedniki o takich samych parametrach i sprawności Zestaw startowy dla systemu microUHPLC zawierający m.in. podstawowe drobne akcesoria, części zużywalne, uszczelki, nakrętki, łączniki, narzędzia do wymiany kolumn microHPLC i niezbędnych do użytkowania i konserwacji systemu microUHPLC 2 zapasowe komplety uszczelek (ferruli), elementów łączących typu „dead volume” i nakrętek do łączenia kolumn z kapilarą i kapilary ze źródłem jonów QqTOF 3 m kapilary typu PEEK w odcinkach o długościach używanych w systemie microUHPLC Zestaw po 1000: fiolek szklanych, kapsli i insertów szklanych i plastikowych (w równych ilościach) odpowiednich dla autosamplera systemu microUHPLC Mata do umieszczenia mikropłytki w autosamplerze systemu microUHPLC (4 sztuki) oraz 44 mikropłytki 96-dołkowe Rozpuszczalniki dla systemu microUHPLC klasy LC-MS grade: Acetonitryl (12x2,5 L), metanol (4x2,5 L) i izopropanol (12x2,5 L) 2. Wymagane parametry minimalne dla systemu QqTOF: W ofercie musi być zapewnione zainstalowanie i bezawaryjne uruchomienie systemu microUHPLC/QqTOF oraz preparatywnego HPLC z opcją FLASH, przygotowanie pomieszczeń, w których ma być zainstalowana powyższa aparatura wraz z odpowiednim systemem chłodzenia pomieszczenia (klimatyzacją) oraz przeszkolenie użytkowników w jego obsłudze. Instalacji aparatury musi dokonać autoryzowany serwis lub każdy inny nie powodujący utraty gwarancji. Zainstalowany system chłodzący (klimatyzacyjny) wraz z systemem wentylacyjnym doprowadzającym powietrze musi zapewnić całoroczne optymalne warunki pracy systemu microUHPLC/QqTOF wymagane przez producenta w pomieszczeniu, w którym bez systemu klimatyzacji panują temperatury +15 do +350C. Protokół odbioru zostanie podpisany po instalacji dostarczonego sprzętu, jego uruchomieniu i przeprowadzeniu wszystkich testów pokazujących, że dostarczone aparaty charakteryzują się parametrami deklarowanymi przez producenta. System microUHPLC/QqTOF musi posiadać wszystkie konieczne elementy oraz moduły niezbędne do jego instalacji i obsługi, w tym kompresor i generator azotu oraz elementy niezbędne do podłączenia gazów niezbędnych do funkcjonowania systemu. Po zainstalowaniu system QqTOF/microUHPLC oraz preparatywny system HPLC musi być gotowy do pracy bez dodatkowych zakupów. 2.1. Geometria optyki jonowej Dwa analizatory mas, pierwszy kwadrupolowy, drugi czasu przelotu, rozdzielone kwadrupolową komorą zderzeń spektrometr wyposażony w średniociśnieniowy łącznik pomiędzy źródłem jonów i częścią spektrometru, w której panuje wysoka próżnia, umożliwiający dodatkowe ogniskowanie jonów wnętrze spektrometru musi być chronione przed zabrudzeniem gazem osłonowym musi istnieć możliwość analizy próbki zarówno poprzez podanie z aparatu microUHPLC, jak również bezpośrednio ze strzykawki. musi być możliwa bezpośrednia analiza próbek o objętościach rzędu 1-2 mikrolitrów i stężeniu submikromolowym poprzez bezpośredni nastrzyk do analizatora spektrometru mas z pominięciem kolumny chromatograficznej Spektrometr mas musi być wyposażony w moduł do kalibracji wewnętrznej zaopatrzony w zestaw substancji wzorcowych/kalibrantów w ilości pozwalającej na dwuletnią prace aparatu (licząc średni czas pracy 10 miesięcy w ciągu roku, 22 dni w miesiącu, 10 godzin dziennie) 2.2. Źródło jonów: ortogonalne, pracujące pod ciśnieniem atmosferycznym, w pełni wentylowane, z możliwością optymalizacji położenia dyszy, w co najmniej dwóch wymiarach Pracujące w trakcie jednej analizy zarówno w trybie ESI, jak i APCI Moduł źródła z możliwością wprowadzania związku referencyjnego podczas analizy wykorzystujące dodatkowy gaz przyspieszający odparowywanie rozpuszczalnika umożliwiające pracę zarówno w fazie składającej się w 100% z wody jak i z fazy organicznej maksymalna temperatura gazu suszącego większa niż 700oC procedura czyszczenia w/w źródła jonów niewymagająca wyłączania spektrometru -zastosowanie zaworu odcinającego umożliwiającego czyszczenie elementów źródła jonów bez wyłączania systemu próżniowego. 2.3. Parametry oznaczania mas analizy jonów oraz osprzęt spektrometru Rozdzielczość: ≥ 35 000 FWHM dla jonu o m/z około 950 i ≥ 18 000 dla jonu o m/z poniżej 100 m/z Szybkość zbierania danych: >20 Hz w trybie MS i > 90 Hz w trybie MS/MS Czułość w trybie MS/MS: stosunek S/N > 60 dla nastrzyku 200 fg rezerpiny Dokładność pomiaru masy: lepsza niż 1 ppm z kalibracją wewnętrzną i lepsza niż 2 ppm z kalibracją zewnętrzną Zakres pracy analizatora TOF: > 30 000 Da zakres pracy kwadrupola przynajmniej od 10 do 1200 m/z możliwość rejestrowania i analizy przejść typu MRM możliwość rejestracji i analizy jonów fragmentacyjnych wszystkich jonów macierzystych składników mieszaniny zarejestrowanych w jednym eksperymencie stabilność dokładności pomiaru masy przynajmniej przez 50 godzin przy ciągłej analizie LC/MS bez wewnętrznej kalibracji systemu zapas 10 elektrod do QqTOF System QqTOF musi być sterowany przez odpowiednią stację roboczą zaopatrzoną w w czarno-białą laserową drukarkę sieciową Zestaw startowy dla systemu QqTOF zawierający podstawowe drobne akcesoria, części zużywalne, uszczelki, nakrętki, łączniki, narzędzia niezbędnych do użytkowania i konserwacji systemu Możliwość pomiaru jonów dodatnich i ujemnych w jednym eksperymencie Bezolejowa sprężarka powietrza przeznaczona do współpracy z zaproponowanymi generatorami azotu odpowiednie pompy (pompy turbomolekularne z rotacyjną pompą próżni wstępnej) do wytwarzania próżni wraz z obudowami wyciszającymi. Proces wytwarzania próżni oraz napowietrzenia układu powinien być kontrolowany i sterowany komputerowo. Zapas oleju o parametrach odpowiednich dla pomp wytwarzających próżnię dla systemu QqTOF wystarczający na 2 lata pracy przy częstości wymiany zalecanej przez producenta pomp, przy ciągłej pracy systemu QqTOF przez 12 miesięcy i 24 g/dobę Kompresor, generator lub generatory gazu (w obudowach wyciszających), które dostarczą wszystkie niezbędne do pracy zaoferowanego spektrometru gazy pod odpowiednim ciśnieniem, bez potrzeby stosowania dodatkowych butli z gazem Dostępność części zamiennych przez minimum 10 lat od momentu instalacji Cały system QqTOF/microUHPLC wraz z pompami, kompresorem, sprężarką i generatorem/generatorami azotu, muszą być podpięte pod system podtrzymywania napięcia (UPS) o odpowiedniej mocy, umożliwiający pracę całego systemu w momencie chwilowego zaniku napięcia w sieci elektrycznej lub bezpieczne wyłączenie w momencie nagłego wyłączenia prądu System QqTOF musi umożliwiać podłączenie prace z systemami elektroforezy kapilarnej (CE) będącymi w posiadaniu Zamawiającego: PACE PA800 i MDQ firmy Beckman-Coulter. Podłączone systemy CE muszą współpracować z systemem QqTOF, być kontrolowane przez oprogramowanie sterujące systemem QqTOF. Oprogramowanie takie musi umożliwiać rozpoczęcie analizy poprzez wysłanie komendy START do systemu CE, jak również jej zakończenie poprzez wysłanie do systemu CE komendy STOP. Musi być możliwa sekwencyjna analiza serii przynajmniej kilkudziesięciu próbek wstępnie analizowanych elektroforetycznie przez system CE, a następnie wprowadzanych do systemu QqTOF w trybie automatycznym, bez ingerencji użytkownika, z wykorzystaniem oprogramowania sterującego systemem QqTOF. Dostawca systemu QqTOF musi dostarczyć odpowiedni łącznik/interface i niezbędne elementy do podłączenia systemu CE posiadanego przez użytkownika. Wymagane jest testowe podłączenie i przeprowadzenie analiz według powyższego opisu systemu QqTOF do systemów CE posiadanych przez zamawiającego Dodatkowa elektroda (igła) umożliwiająca wprowadzenie kapilary systemu CE do źródła jonów systemu QqTOF Dostarczona aparatura musi posiadać wszystkie certyfikaty bezpieczeństwa (w tym CE) wymagane na ternie EU 2.4. Oprogramowanie wymagane do pracy spektrometru Oprogramowanie musi być dedykowane dostarczonemu modelowi spektrometru QqTOF. Całe dostarczone oprogramowanie musi mieć przynajmniej 2 licencje, a także musi być dostarczone w najnowszej wersji oferowanej przez jego producenta. Wymagane przez Zamawiajacego oprogramowanie: zintegrowane oprogramowanie sterujące całym systemem microUHPLC/QqTOF, zapewniające akwizycję i obróbkę danych, zarówno jakościową, jak i ilościową. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość zdalnej diagnostyki serwisowej systemu przez zabezpieczone połączenie internetowe Wśród formatów transmisji danych obsługiwanych przez oprogramowanie sterujące systemem QqTOF musi być zapewnione przesyłanie danych z systemu microUHPLC/QqTOF (w tym TWC, XWC, TIC, XIC, widm masowych) w kodzie ASCII celem zapewnienia współpracy z aplikacjami umożliwiającymi analizę widm MS. oprogramowanie musi umożliwiać jakościową i ilościową analizę danych uzyskanych ze spektrometru zarówno dla pojedynczych analitów, jak i składników mieszanin oraz wielu próbek jednocześnie. Oprogramowanie musi umożliwiać analizę ilościową peptydów i białek wykorzystując przejścia typu MRM. Oprogramowanie musi umożliwiać równoczesną analizę do kilku tysięcy przejść typu MRM. Musi być możliwa zarówno względna, jak i bezwzględna analiza ilościowa Oprogramowanie musi umożliwiać analizę zarówno związków małocząsteczkowych jak i wielkocząsteczkowych, w tym w szczególności peptydów, białek, DNA, RNA, polisacharydów). Zamawiający wymaga testowych analiz umożliwiających określenie struktury, dostarczonych przez siebie próbek: związku małocząsteczkowego, peptydu, białka, DNA, RNA przy użyciu dostarczonego systemu QqTOF przed podpisaniem protokołu odbioru Oprogramowanie umożliwiające znajdowanie (dopasowanie) potencjalnego wzoru sumarycznego dla nieznanej analizowanej substancji, uwzględniający logikę chemiczną, profil izotopowy do danych uzyskanych z systemu QqTOF Oprogramowanie umożliwiająca interpretację i analizę i jakościową i ilościową uzyskanych danych w oparciu o analizę jonów macierzystych, jak również jonów fragmentacyjnych, Oprogramowanie umożliwiające identyfikację, analizę zmian struktury i modyfikacje związków małocząsteczkowych, jak również biopolimerów takich jak kwasy nukleinowe, polisacharydy wraz z modułem umożliwiającym Oprogramowanie do analizy i przetwarzania danych z widm masowych, interpretację aspektów strukturalnych, analizę masową (batch analysis) wielu analiz MS jednocześnie, przetwarzania danych uzyskanych poprzez rejestrację jonów fragmentacyjnych wszystkich jonów macierzystych w trakcie analiz mieszanin związków, Oprogramowanie umożliwiające dekonwolucję widm zawierających jony wielokrotnie naładowane. Oprogramowanie musi umożliwiać dekonwolucję małocząsteczkowych biomolekuł, a także biopolimerów, w tym w szczególności: peptydów, białek, DNA, RNA i oligosacharydów Oprogramowanie do analizy ilościowej poprzez analizę danych z analiz typu MRM. Oprogramowanie musi umożliwiać identyfikację i oznaczenie ilościowe wybranego lub wybranych analitów (w tym biomarkerów czy farmaceutyków) w mieszaninach: Oprogramowanie dedykowane analizie peptydów i białek, umożliwiające m.in. analizy proteomiczne, w tym identyfikację i analizę ilościową peptydów i białek, mapowanie peptydów, automatyczne sekwencjonowanie de novo, oznaczanie modyfikacji posttranslacyjnych oraz miejsc cięcia łańcuch polipeptydowego, możliwość identyfikacji izoform białek, możliwość analizy oddziaływań niekowalencyjnych białko-białko, możliwość przeszukiwania białkowych baz danych, możliwość analizy jakościowej i ilościowej mieszanin peptydów i białek w oparciu analizę jonów fragmentacyjnych Oprogramowanie musi umożliwiać pracę z systemami elektroforezy kapilarnej (CE) będącymi w posiadaniu Zamawiającego zgodnie z opisem w punkcie 2.3. Zamawiający wymaga nieograniczonego czasowo bezpłatnego dostęp do uaktualnień dostarczonego oprogramowania lub jego modułów niezbędnych do jego pełnego funkcjonowania dostarczonego wraz z systemem QqTOF Całe dostarczone oprogramowanie wraz z wszystkimi wykorzystywanymi modułami) musi posiadać nieograniczoną czasowo licencję. Całe dostarczone oprogramowanie kontrolujące system microUHPLC/QqTOF, dodatkową stację PC przeznaczoną do analizy danych MS, muszą pracować pod kontrolą systemu operacyjnego Win 7 Pro PL 64 bit. Instrukcje obsługi w wersji drukowanej i na DVD do wszystkich elementów systemu microUHPLC/QqTOF oraz dostarczonego oprogramowania w języku polskim i angielskim. 2.5. Wyposażenie dodatkowe niezbędne do uruchomienia zestawu: Dodatkowa stacja robocza typu PC (z niezbędnym osprzętem) co najmniej ośmioprocesorowa, z dyskiem o pojemności co najmniej 5 Tb, dedykowana przetwarzaniu danych MS z wykorzystaniem dostarczonego oprogramowania, monitor co najmniej 24 calowy, czarno-biała sieciowa drukarka laserowa z dodatkowym tonerem. Stacja PC musi posiadać cały komplet dostarczonego oprogramowania, łącznie z systemem operacyjnym dedykowanym do obsługi aparatury i pakietem biurowym Zestaw do otrzymywania ultra czystej wody o oporności nie gorszej niż 18 mOhm. Jakość wody musi odpowiadać wymogom dostarczonego systemu QqTOF oraz umożliwiać analizy proteomiczne oraz analizę RNA bez konieczności jej dodatkowego oczyszczania Zestaw pipet automatycznych o pojemnościach 0.5-10, 2-20 oraz 10-100 µL (wraz z 10 pudełkami tipsów do każdej) o jakości umożliwiającej prowadzenie analiz ilościowych przy ich udziale. Dodatkowo końcówki do pipet zawierające fazę stałą: typu NuTip: C18 1 opak. 96 sztuk, C8 opak. 96 sztuk i C4 opak. 96 sztuk Miniwirówka wyposażona w rotor 24 x 1.5 mL z szybkością wirowania nie mniejszą niż 14 000 rpm Zestaw startowy akcesoriów i materiałów zużywalnych do QqTOF, mikroUHPLC i prepHPLC/FLASH Probówki o pojemności 1.5 mL oraz 0.5 mL nie mniej niż po 1000 sztuk każdego rodzaju Mikser do przygotowywania próbek roztworów dla systemu QqTOF Mieszadło magnetyczne do przygotowywania próbek i roztworów dla systemu QqTOF Waga mikroanalityczna z zamkniętą komorą ważenia, ważąca z dokładnością 0.1 mg (do piątego miejsca po przecinku) Probówki o objętościach 0.5 i 1.5 mL po 1000 sztuk każdego rodzaju Filtry krążkowe do filtrowania próbek 0.22µm o średnicach 4 i 13 mm PTFE po 100 sztuk każdego rodzaju każdego rodzaju System do preparatywnej chromatografii HPLC z opcją chromatografii FLASH Wymagane parametry systemu: System musi zawierać zintegrowaną pompę gradientową umożliwiającą tworzenie gradientu 2-składnikowego oraz 4-składnikowego z dokładnością nie gorszą niż 2% i powtarzalnością lepszą niż 0,5%. Pompa musi być zdolna do pracy z przepływem od 5 do 250 ml/min i ciśnieniem do 230 barów. Pompa musi umożliwiać pracę z wszystkimi kolumnami typu flash z uniwersalnym wyjściem typu Luer o wypełnieniu od 4 g do 800 g oraz stalowymi kolumnami prepHPLC o średnicy do 50 mm. System musi zawierać kolektor frakcji kompatybilny z wymiennymi rakami na różne odbieralniki wraz z przynajmniej 3 rakami na probówki o pojemności 32 ml (18 x 80mm) oraz przykryciem ograniczającym parowanie frakcji. Dodatkowo 1000 sztuk probówek szklanych (gładkich, bez”kołnierza” u wylotu) pasujących do raków Zestaw instalacyjny dla gradientu 4-składnikowego. System musi posiadać detektor UV-Vis pracujący przy czterech długościach fali jednocześnie, definiowanych dowolnie z zakresu 200-600 nm. Detektor musi umożliwiać punktowe skanowanie widma (Opcja matrycy DAD) w zakresie 200-600 nm w czasie rzeczywistym. Celka przepływowa z regulowaną długością drogi optycznej przynajmniej od 0,3 mm do 2,4 mm. System musi zawierać detektor ELSD dedykowany do aplikacji prepHPLC-FLASH. Zawór nastrzykowy próbek System musi umożliwiać jednoczesne zamontowanie przynajmniej dwóch kolumn (typu FLAH i preparatywnej HPLC) i przełączanie pomiędzy nimi Zawór przełączający kolumny. Odpowiednie łączniki umożliwiające podłączenie preparatywnej kolumny HPLC, jak i typu FLASH równocześnie Pętle stalowe dozujące próbkę o pojemnościach: 100, 300, 500, 1000, 2000, 5000 µL. Butla szklana 5 L na eluenty. 4 szt. Plastikowa strzykawka Luer, 3 i 10 ml, opak. 100 szt. każdego rodzaju Igła nastrzykowa typu Luer, wielokrotnego użytku, 10 szt. Zestaw startowy zawierający podstawowe narzędzia i akcesoria (uszczelki, łączniki, nakrętki itp.) do obsługi systemu System musi zawierać moduł umożliwiający podłączenie dodatkowego detektora typu spektrometru masowego typu ESI Czujnik poziomu używanych do rozdziałów i zużytych rozpuszczalników System musi zawierać oprogramowanie do kontroli i zbierania danych jak również komputerowy system sterujący System musi być wyposażony w kolumny chromatograficzne: Stalowa preparatywna kolumna HPLC z wypełnieniem C18-XBD 250 x 20mm, 10µm Kolumny z wyjściem stożkowym: SILICA HP 15 µm, 12g (20szt), SILICA HP 15 µm, 4g(20szt), SILICA HP 30 µm, 40g(20szt), C18 HQ 15µm 6g(4szt), C18 HP 15µm1,3g(25szt), 6g(4szt), 20g(2szt), 35(1szt) Oprogramowanie sterujące systemem musi umożliwiać eksport zebranych danych w zarówno w formie plików graficznych, jak i ASCII oraz TXT poprzez port USB. Instrukcja obsługi systemu preparatywnego HPLC z opcją FLASH i użytkowania sterującego nim oprogramowania w wersji drukowanej i na DVD w języku polskim i angielskim. System preparatywnego HPLC z opcją FLASH musi być gotowy do użycia bez dodatkowych zakupów i inwestycji bezpośrednio po zainstalowaniu i przeszkoleniu użytkowników. Wymagany jest testowy rozdział próbek zawierających związki małocząsteczkowe oraz peptydy dostarczonych przez Zamawiającego przed podpisaniem końcowego odbioru. Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia użytkownika w jego Siedzibie po instalacji i przed podpisaniem odbioru systemu preparatywnego HPLC. System preparatywnego HPLC z opcją FLASH musi być objęty przynajmniej 12-miesięczną gwarancją liczoną od podpisania odbioru technicznego bez zastrzeżeń Gwarancja na co najmniej 12 miesięcy i serwis pogwarancyjny przez minimum 10 lat na wszystkie elementy całej dostarczonej aparatury. W okresie gwarancyjnym wykonawca zobowiązuje się zapewnić ciągłość pracy sprzętu. Okres gwarancji liczony będzie od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Bezpłatny serwis gwarancyjny przez 48 miesięcy na system microUHPLC/QqTOF (wraz z całym osprzętem i oprogramowaniem) polegający na utrzymaniu ciągłości pracy całej dostarczonej aparatury wraz z jej osprzętem i oprogramowania, wykonaniu, uwzględniający sugerowany przez producenta przegląd, prace serwisowe i wymianę koniecznych podzespołów i części dostarczonej aparatury, zapewniający ciągłą pracę całego systemu (przynajmniej raz w roku o ile producent nie wymaga częstszych przeglądów lub serwisu). Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny musi być dostępny w Polsce. Szkolenie dla minimum 4 osób z obsługi systemu mikroUHPLC/QqTOF i użytkowania dostarczonego oprogramowania trwającego minimum 5 dni roboczych w siedzibie Zamawiającego (maksymalne 2 tygodnie po instalacji oprogramowania), po podpisaniu protokołu odbioru bez zastrzeżeń oraz szkolenie dla minimum 2 osób z obsługi systemu QqTOF/mikroUHPLC oraz z użytkowania oprogramowania do analizy związków małocząsteczkowych oraz biopolimerów : kwasów nukleinowych, peptydów i białek ze szczególnym uwzględnieniem oprogramowania do oznaczeń proteomicznych w siedzibie producenta QqTOF, | Należy podać: Producent……………………………… Model…………………………..………… Gwarancja………………...miesięcy Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |

*UWAGA:

W kolumnie „Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)” w miejscach wykropkowanych należy wpisać (skonkretyzować) parametry oferowanego sprzętu, natomiast w pozycjach spełnia/nie spełnia należy zaznaczyć jedną z podanych odpowiedzi (niepotrzebne  skreślić).

Wszystkie pozycje w kolumnie „Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia)” określają parametry wymagane przez Zamawiającego, więc zaznaczenie odpowiedzi „nie spełnia”, brak zaznaczenia lub nieuzupełnienie wykropkowanych miejsc będzie skutkowało uznaniem, że oferta nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego i treści SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp).

TABELA 2

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość brutto/bez VAT* w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprzęt opisany w tabeli 1 Producent …………….. Model ……………………… | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Wartość brutto lub bez VAT* (kolumna 7, wiersz „RAZEM”) należy przenieść odpowiednio do formularza ofertowego – załącznika  nr 1do SIWZ.

* dotyczy: Wykonawcy, który nie podlega opodatkowaniu na  terenie  Polski (zgodnie z zapisami  w rozdziale XI 
         SIWZ)

miejscowość, dnia                                                                  		  podpis Wykonawcy i pieczątka imienna

lub czytelny podpis z imieniem i nazwiskiem

...............................................	                                                  ……………………………………………………………………………………………………..