OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa 6 sztuk zmywarek laboratoryjnych bez suszenia z wyposażeniem dla Uniwersytetu Gdańskiego”

- Wymagania techniczne:

- automat do mycia i dezynfekcji szkła laboratoryjnego,

- model wolnostojący ładowany od przodu z drzwiami otwieranymi w płaszczyźnie poziomej,

- obudowa zewnętrzna ze stali szlachetnej,

- konstrukcja z izolacją cieplną i akustyczną (niska emisja ciepła i hałasu),

- komora i obieg wody z wysokogatunkowej stali szlachetnej,

- dwupoziomowa komora odporna na materiały żrące,

- komora myjąca wyposażona w system 3 ramion myjących przy myciu na dwóch poziomach oraz 2 ramion myjących przy zastosowaniu wózków iniekcyjnych,

- wysokowydajna pompa obiegowa o wydajności co najmniej 400 l/min,

- automatyczne sterowanie wyposażone w co najmniej 10 programów dostosowanych do różnego rodzaju zabrudzeń (np. organiczne, nieorganiczne, olejowe) z możliwością modyfikacji parametrów mycia (np. temperatura, czas trwania),

- system iniekcyjnego mycia i płukania szkła o wąskich szyjach,

- funkcja dezynfekująca - płukanie szkła laboratoryjnego w temperaturze co najmniej 930C,

- programy do mycia „plastików laboratoryjnych” w temp. do 55⁰C,

- płukanie końcowe szkła laboratoryjnego w wodzie demineralizowanej,

- automatyczny pobór wody demineralizowanej pod ciśnieniem,

- elektryczna blokada drzwi z możliwością awaryjnego otwierania drzwi w czasie pracy zmywarki

- wbudowany kondensator pary wodnej zabezpieczający przed wydostawaniem się pary wodnej przy otwieraniu drzwi,

- system dozowania środków myjących w proszku,

- sygnalizacja poziomu minimalnego środków chemicznych

- wbudowany system zmiękczania wody o zdolności ciągłej regeneracji podczas mycia,

- wskaźnik przebiegu programu, czasu, temperatury i zakończenia mycia,

- szerokość/wysokość/głębokość urządzenia 600/850/600 mm (+-5mm),

- wydajność mycia na cykl: co najmniej 1600 probówek lub co najmniej 115 pipet

- maksymalny pobór mocy nie większy niż 10 kW,

- zasilanie elektryczne 400 V 50 Hz,

- trzy oddzielne przyłącza do: wody zimnej, do wody ciepłej i do wody demineralizowanej,

- higieniczny system mycia – zmiana wody po zakończeniu każdego, kolejnego etapu mycia,

- efektywny system filtrowania wody wewnątrz komory mycia (minimum 4 sita)

- optyczna i akustyczna sygnalizacja zakończenia programu,

- Wyposażenie (dla każdego z 6 urządzeń):

- kosz dolny / laweta (baza do umieszczania wkładów oraz do samodzielnego wykorzystania),

- kosz górny / laweta (baza do umieszczania wkładów oraz do samodzielnego wykorzystania),

- wkład na dowolne naczynia o szerokich szyjkach wyposażony w pokrywki zajmujący pół lawety górnej lub dolnej,

- wkład z co najmniej 25 hakami (o zróżnicowanej długości) przeznaczonymi do mycia kolb Erlenmeyera, cylindrów oraz innych naczyń wąskoszyjnych, zajmujący pół lawety dolnej,

- wkład z pokrywą na co najmniej 200 probówek o wysokości do 110 mm, podzielony na min. 5 powierzchni, zajmujący ¼ lawety dolnej,

- wkład z pokrywą na co najmniej 200 probówek o wysokości do 165 mm, podzielony na min. 5 powierzchni zajmujący ¼ lawety dolnej,

- wkład na co najmniej 20 zlewek o pojemności 250ml, zajmujący pół lawety dolnej,

- wkład na co najmniej 8 zlewek o pojemności w zakresie od 600 ml do 1000 ml, zajmujący pół lawety dolnej,

- wkład na co najmniej 50 szalek Petriego o średnicy 100mm z możliwością umieszczania w koszu dolnym,

- wózek iniekcyjny z co najmniej 30 dyszami wtryskowymi (o zróżnicowanej średnicy i długości) oraz uchwytami przytrzymującymi (mocowanie) przeznaczony do mycia szkła wąskoszyjnego,

- urządzenie dozujące środki myjące w płynie.

- Wymagania dodatkowe

- sprzęt musi posiadać oznakowanie „CE” umieszczone na tabliczkach znamionowych lub bezpośrednio na sprzęcie, zgodnie z wymogami określonymi w  ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. 2010 r. nr 138 poz. 935 z późn. zmianami)instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim

- gwarancja: minimum 12 miesięcy

- gwarancja będzie świadczona przez producenta, autoryzowanego partnera serwisowego producenta lub inny podmiot pod warunkiem, że nie spowoduje to dla Zamawiającego utraty bądź ograniczenia uprawnień z gwarancji – na koszt Wykonawcy w miejscu użytkowania urządzeń, a jeżeli jest to technicznie niemożliwe to wszelkie działania organizacyjne i koszty z tym związane ponosi Wykonawca.

- instalacja i uruchomienie sprzętu u użytkownika

- przeszkolenie 6 osób w zakresie obsługi sprzętu

- do każdego urządzenia pakiet startowy środków myjących (do zmywarki oraz do urządzenia dozującego środki w płynie, sól zmiękczająca), wystarczający na co najmniej 10 cykli.

______________________________________________________________________________

Oświadczam, że oferowany przeze mnie sprzęt spełnia wszystkie powyższe wymagania.

………………… dnia…………..2014 r.

...……………………………………………………..

podpis Wykonawcy