OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Fermentor

Fermentor  do prowadzenia hodowli bakterii,  drożdży z możliwością regulacji parametrów wpływających na wzrost. Bioreaktor przeznaczony jest do przygotowania dużych ilości masy bakteryjnej i drożdżowej w trybie okresowym, okresowym z dokarmianiem i ciągłym w warunkach zarówno tlenowych jak i beztlenowych. Możliwości kontroli parametrów hodowli takich jak pH/pO2 mieszanie pozwala uzyskać  znacznie większą masę materiału potrzebną do badań prowadzonych. System musi być systemem kompletnym nie wymagającym zewnętrznych dodatkowych urządzeń do pracy.

| Parametr | Specyfikacja |
| --- | --- |
| Naczynie hodowlane | - wykonane ze stali nierdzewnej - Objętość robocza w zakresie co najmniej 4,0-10 litrów w jednym zbiorniku , obj. całkowita 15l. -Materiały konstrukcyjne: -po stronie kontaktu z produktem, steel stal nierdzewna ,EPDM, szkłoborokrzemowe -Wymiar H:D- 3:1 -Podwójne ściany zbiornika ze sferycznym dnem -Wizjer szklany zamontowany w bocznej ścianie zbiornika wykonany ze szkła borokrzemowego z podświetleniem - port do chłodnicy gazów wylotowych i wlot gazu -port/adapter do podłączenia mieszadła -port do zaworu bezpieczeństwa z zaworem bezpieczeństwa (1-3 bar) -port do zaworu spustowego i port do poboru prób -port do czujnika temperatury -port do czujnika pO2 |
| Sterylizacja | -temperaturowa zbiornika ustawiana poprzez płaszcz zbiornika parą wodną -sterylizacja zbiornika wraz z sterylizacją napowietrzania i gazów wylotowych -pełna sterylizacja zbiornika z sekwencjami -ustawienie czasu sterylizacji i temperatury -ustawienie temperatury procesu po ochłodzeniu zbiornika -monitoring temperatury sterylizacji -restart w przypadku błędu -ręczna lub automatyczna sterylizacja zaworu poboru próbek oraz zaworu spustowego -wytwornica pary wbudowana lub zewnętrzna |
| Dodatkowe elementy do naczynia hodowlanego | -obudowa filtra ze stali nierdzewnej wraz z filtrem membranowym 0,2um -linia kondensatu -system napowietrzania z ring sparger -chłodnica gazów wylotowych -manualny system kontroli ciśnienia -zdejmowane łamacze fal umożliwiające lepsze mieszanie w zbiorniku -1-drożny zawór 19mm do inokulacji -zawór sterylny port 25mm -septyczny port 19mm -1(jedno) oraz 3( trzy) –drożny zawór dozujący do zbiornika -zawór spustowy |
| Czujniki | -czujnik temperatury -czujnik pO2 -czujnik poziomu piany -czujnik poziomu wysokiej piany zainstalowany przed filtrem wylotowym -czujnik pH w zakresie 2-12 |
| Jednostka kontrolująco-sterująca | -obudowa ze stali nierdzewnej - główny włącznik usytuowany w łatwo dostępnym miejscu dla użytkownika - Ekran dotykowy minimum 10”umożliwiający sterowanie jednostką i procesem - możliwość instalacji co najmniej 4 pomp perystatycznych |
| Wbudowane systemy do pomiarów | -temperatura w zakresie nie mniejsza niż 8⁰C powyżej wody chłodzącej, do 90⁰ -temperatura sterylizacji nie gorsza niż 130⁰C -pO2 czujnik pracujący w co najmniej 3 stopniowej kaskadzie -pH |
| Sterowanie elementami do regulacji pO2 | -szybkość mieszania, -przepływ gazów -mieszanie gazów |
| Dostarczanie gazów napowietrzających | - kompresor , jeżeli jest wymagany |
| Dozowanie substratu | -pompa substratu |
| Moduł pomp | -pompa kwasu -pompa zasady -pompa antypieniacza-pompa substratu |
| Moduł kontrolujący gazy | -system napowietrzania z mieszaniem powietrz i O2 (tlenu) -minimum 1 (jeden) zintegrowany elektrozawór - gazy dozowane do zbiornika przez tzw. sparger - rotametr o zakresie 2.0-20 Ipm ( l/min ). |
| Jednostka sterująca | - zabudowana w systemie otwartym umożliwiająca dostęp do systemów sterowania - kompletne orurowanie do systemu dozowania pary i chłodzenia -zamknięty system grzania z pompą recyrkulacyjną -kontrola temperatury w zakresie od 8⁰C powyżej temp.wody chłodzącej do 90⁰C przygotowany pod grzanie elektryczne lub parą -temperatura sterylizacji 130⁰C -system chłodzenia poprzez wodę -linia napowietrzania -linia chłodzenia gazów wylotowych |
| Moduł kontrolujący temperaturę | -grzanie elektryczne (wbudowane w system) -czujnik temperatury - opcja chłodzenia wodą |
| System mieszania | -silnik zamocowany w zbiorniku w zakresie co najmniej 20-1500 rpm |
| Butelki | Minimum 4 butelki autoklawowalne do płynów korekcyjnych o poj. 1 l |
| Sterowanie i zbieranie danych | Sterowanie urządzenia poprzez centralny zintegrowany sterownik z oprogramowaniem do aplikacji mikrobiologicznych -menu główne –podgląd dla wszystkich krytycznych parametrów systemu i możliwość podglądu sterowania parametrami procesu - możliwość kalibracji czujników pH, pO2, pomp -pomiar i kontrola wraz z ustawieniami zakresów :temperatury, prędkości mieszania, pH, oraz innych czujników -Alarm wizualny i dźwiękowy dla parametrów krytycznych procesu |
| zasilanie | Zgodnie z Polskimi Normami 230 i/lub 400V bezpośrednio- bez zewnętrznych elementów dostosowujących napięcie |
| kompletność | System musi być system kompletnym – nie wymagającym dodatkowych urządzeń zewnętrznych do prawidłowego działania |

……......................, dnia …………..................... r.

..................................................

(pieczątka i podpis Wykonawcy)