OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa zestawu do analizy kwasów nukleinowych DNA, RNA i białek dla Katedry

Biologii Molekularnej Uniwersytetu Gdańskiego”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zestaw do analizy kwasów nukleinowych DNA, RNA i białek do pracy z materiałem zakaźnym

1. Urządzenie do rozdziału kwasów nukleinowych i białek.

Podać, czy zamawiany aparat spełnia*) następujące warunki

| Lp. | Opis wymaganego parametru: | Spełnienie parametru** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie służące do określania ilości i jakości DNA, RNA i białek. | TAK/NIE |
| 2 | Analiza materiału na jednorazowych płytkach z mikrokanałami. | TAK/NIE |
| 3 | Automatyczne określenie ilości i jakości materiału. | TAK/NIE |
| 4 | Analiza materiału poprzez pomiar fluorescencji wzbudzonej laserem. | TAK/NIE |
| 5 | Oprogramowanie służące do sterowania urządzeniem umożliwia: | TAK/NIE |
|  | przedstawienie wyników w postaci klasycznego żelu jak i wykresu i zestawienia w tabeli; | TAK/NIE |
|  | podgląd elektroforegramów pojedynczych próbek jak i porównanie wyników z kilku próbek na jednym wykresie (do 48 próbek jednocześnie); | TAK/NIE |
|  | automatyczne określenie stopnia integralności RNA; | TAK/NIE |
|  | możliwość dostosowania formy wydruku wyników do potrzeb użytkownika; | TAK/NIE |
|  | możliwość dostosowania rodzaju wyświetlanych danych do potrzeb użytkownika. | TAK/NIE |
| 6 | Otrzymane wyniki zapisywane są w formie plików cyfrowych, które mogą być poddane dalszej obróbce jak również wysłane pocztą elektroniczną. | TAK/NIE |
| 7 | Budowa urządzenia umożliwiająca samodzielne przeprowadzenie przez użytkownika czyszczenia i konserwacji urządzenia (łatwo demontowalna przystawka elektroforetyczna). | TAK/NIE |
| 8 | Poszczególne płytki pozwalają na jednoczesną analizę: 12 próbek DNA; 12 lub 11 próbek RNA, 10 prób białek. | TAK/NIE |
| 9 | Analizowanie fragmentów RNA o długości od 6 do 150 nukleotydów, za pomocą specjalnie dedykowanych zestawów odczynników. | TAK/NIE |
| 10 | Wymagana możliwość rozdziału fragmentów DNA z czułością od 5pg/µl. | TAK/NIE |
| 11 | Wymagana możliwość rozdziału białek w zakresie 10-250kDa, o czułości porównywalnej do metody srebrowej, od 1pg/µl. | TAK/NIE |
| 12 | W skład wyposażenia urządzenia wchodzą: przystawka do analiz elektroforetycznych, stacja do napełniania płytek, vortex, dwie jednostki sterujące | TAK/NIE |

*) Niespełnienie któregokolwiek warunku skutkuje odrzuceniem oferty.

**) Skreślić nieodpowiednie. Wypełnia Wykonawca.

2. Strefa bezpieczeństwa biologicznego.

| Lp. | Opis wymaganego parametru: | Spełnienie parametru** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Komora zapewniająca bezpieczeństwo biologiczne | TAK/NIE |
| 2 | Ochrona materiału, pracownika i otoczenia zgodna z klasą bezpieczeństwa II A2 i zgodnie z ISO9001, ISO14001, ISO13485, CE | TAK/NIE |
| 3 | Sterowanie zdalne | TAK/NIE |
| 4 | 2 filtry HEPA H14, 99.999% efektywność (0.3 microna) | TAK/NIE |
| 5 | Wymiary zewnętrzne nie większe niż szer.*gł.*wys. (700*700*1300 mm) Wysokość przestrzeni roboczej nie mniej niż 700mm | TAK/NIE |
| 6 | Wyposażenie: Lampa UV (co najmniej 18W), dwie lampy fluorescencyjne (co najmniej ≥800Lux), dwa gniazda zasilające (łącznie do 500W), zawór podłączenia gazów technicznych z kranem | TAK/NIE |
| 7 | Budowa urządzenia umożliwiająca łatwą dezynfekcję powierzchni, strefa robocza wykonana ze stali kwasoodpornej, obudowa z powłoką chemoodporną | TAK/NIE |
| 8 | Podstawa przesuwna z możliwością regulacji wysokości | TAK/NIE |
| 9 | Głośność nie większa niż EN12469 ≤ 70 dB | TAK/NIE |
| 10 | Sterowanie mikroprocesorowe, wyświetlacz LCD, stan zużycia filtra, monitoring przepływu powietrza, wyłącznik bepieczeństwa | TAK/NIE |
| 11 | Strefa robocza zapewnia podciśnienie | TAK/NIE |

*) Niespełnienie któregokolwiek warunku skutkuje odrzuceniem oferty.

**) Skreślić nieodpowiednie. Wypełnia Wykonawca.

...……………………………………………………..

podpis Wykonawcy