## …………………………………..

## (pieczątka Wykonawcy)

Po modyfikacji z 19.02.2015 roku

## FORMULARZ CENOWO-PRZEDMIOTOWY

A. Zamrażarka niskotemperaturowa – 8 sztuk (TABELA 1):

Zamrażarki niskotemperaturowe będą wykorzystywane do długoterminowego i bezpiecznego przechowywania próbek 
w temp. poniżej -80 ºC. Powinny charakteryzować się niezawodnością, funkcjonalnością (duża pojemność, łatwy dostęp do próbek) oraz posiadać niezawodny system alarmowy informujący o wszelkich zakłóceniach w działaniu urządzenia.

TABELA 1

| Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego(opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- |
| 1 | Sprzęt musi umożliwiać długoterminowe, bezpiecznie przechowywanie próbek w temp. -80 ºC lub niższej | Należy podać dla sprzętu: Producent ………………………………………... Model………………………………………………… Gwarancja……………………………...miesięcy (nie krótsza niż 24 miesiące) Gwarancja na kompresory zamrażarki niskotemperaturowej ………………miesięcy (nie krótsza niż 48 miesięcy) minimalna temperatura wnętrza zamrażarki…………………………..…….. Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* panel sterowania z wyświetlaczem LCD lub LED………………………………………….. Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| 2 | Komora zamrażarki musi być podzielona na 5 części |  |
| 3 | Każda komora musi być zamykana oddzielnymi drzwiami. |  |
| 4 | Wnętrze sprzętu musi być ze stali nierdzewnej, grubość warstwy izolacyjnej nie może przekraczać 130 mm. |  |
| 5 | Sprzęt musi posiadać dobrze widoczny, czytelny panel sterowania i panel kontrolny. |  |
| 6 | Sprzęt musi mieć interfejs umożliwiający podłączenie do zewnętrznego systemu alarmowego. |  |
| 7 | Sprzęt musi mieć możliwość łatwego dostępu do filtra powietrza (w celu czyszczenia lub wymiany). |  |
| 8 | Sprzęt musi być zaopatrzony w wyposażenie wewnętrzne zapewniające 80% zapełnienia urządzenia według schematu: 60% mają stanowić racki/szuflady na pudełka 2”, 20% mają stanowić racki/szuflady na pudełka 3”; pozostałe 20% - przestrzeń wolna |  |
| 9 | Sprzęt musi mieć minimalną pojemność 360 l lub większą. |  |
| 10 | Wymiary zewnętrzne zamrażarki: szerokość zewnętrzna nie większa niż 85 cm, głębokość mniejsza niż 91 cm, wysokość poniżej 200 cm |  |
| 11 | Zasilanie zgodne z polskimi normami 230 V, bezpośrednio bez zewnętrznych układów dostosowujących napięcie. |  |

B.   Szafa chłodnicza – 1 sztuka (TABELA 2):

Szafa chłodnicza przeznaczona będzie do prowadzenia rozdziałów chromatograficznych. Powinna charakteryzować się możliwością instalacji oraz łatwym dostępem do aparatury chromatograficznej. Przeszklone drzwi powinny dać możliwość obserwacji rozdziału chromatograficznego. Mały gradient temperatury wewnątrz szafy chłodniczej jest niezbędny do prawidłowego przeprowadzenia eksperymentów. Wszelkie zakłócenia w pracy urządzenia winny natychmiast uruchamiać dźwiękowy i wizualny sygnał alarmowy.

TABELA 2

| Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego(opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- |
| 1 | Sprzęt musi umożliwiać wstawienie zestawu chromatograficznego z podwójnymi drzwiami otwieranymi lub rozsuwanymi umożliwiającymi łatwy dostęp.. | Należy podać dla sprzętu: Producent ………………………………………... Model………………………………………………… Gwarancja …………..…miesięcy (nie krótsza niż 24 miesiące) gradient temperatury wewnątrz sprzętu…………………………………………….. stabilność temperatury……………………. Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| 2 | Szafa chłodnicza musi posiadać pionową kabinę z przeszklonymi drzwiami. |  |
| 3 | Sprzęt musi posiadać oświetlenie wewnętrzne. |  |
| 4 | Sprzęt musi utrzymywać temperaturę pracy w minimalnym zakresie od +2° C do +15° C |  |
| 5 | Wewnątrz szafy chłodniczej gradient temperatury nie powinien być większy niż 3°C. |  |
| 6 | Sprzęt musi posiadać stabilność temperatury nie gorszą niż 2°C |  |
| 7 | Sprzęt musi posiadać elektroniczne sterowanie z wyświetlaczem cyfrowym. |  |
| 8 | Sprzęt musi mieć wyświetlacz temperatury z dokładnością do 0,1°C. |  |
| 9 | Sprzęt musi posiadać alarm dźwiękowy i wizualny wzrostu / spadku temperatury lub otwartych drzwi. |  |
| 10 | Sprzęt musi mieć pamięć min. / max. temperatury |  |
| 11 | Sprzęt musi posiadać pojemność min. 920 l. |  |
| 12 | Sprzęt musi posiadać min. 6. półek |  |
| 13 | Zasilanie zgodne z polskimi nomami 230V, bezpośrednio bez zewnętrznych układów dostosowujących napięcie. |  |

C.  Lodówko-zamrażarki – 15 sztuk (TABELA 3):

Lodówko-zamrażarki będą przeznaczone do przechowywania odczynników, enzymów, które zgodnie z zaleceniem producenta mają być przechowywane w niskiej temperaturze. Przechowywanie ich w innej temperaturze powoduje spadek aktywności 
i nieprzydatność w prowadzonych badaniach.

TABELA 3

| Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego(opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- |
| 1 | Sprzęt musi posiadać zamrażalnik na dole. | Należy podać dla sprzętu: Producent ………………………………………... Model………………………………………………… Gwarancja …………..…miesięcy (nie krótsza niż 24 miesiące) Zewnętrzny wyświetlacz temperatury oddzielny dla chłodziarki i zamrażarki………………………………… Zewnętrzny wyświetlacz temperatury wspólny dla chłodziarki i zamrażarki………………………………… Zewnętrzny wyświetlacz temperatury jedynie dla chłodziarki lub jedynie dla zamrażarki………………………………… Pojemność użytkowa chłodziarki………………………………….. Pojemność użytkowa zamrażarki………………………………….. Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| 2 | Sprzęt musi posiadać czytelny zewnętrzny wyświetlacz temperatury oddzielny dla chłodziarki i zamrażarki. |  |
| 3 | Lodówko-zamrażarka musi mieć możliwość utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania przez min. 20 godzin. |  |
| 4 | Sprzęt musi być klasy energetycznej min. A++. |  |
| 5 | Poziom hałasu sprzętu nie może przekraczać 40 dB. |  |
| 6 | Pojemność użytkowa chłodziarki musi wynosić min. 210 litrów. |  |
| 7 | Pojemność użytkowa zamrażarki musi wynosić min. 90 litrów. |  |
| 8 | Szerokość zewnętrzna sprzętu nie może przekraczać 61 cm. |  |
| 9 | Zasilanie zgodne z polskimi normami 230V, bezpośrednio bez zewnętrznych układów dostosowujących napięcie. |  |

D. Wytwornica lodu – 4 sztuki (TABELA 4):

Wytwornica lodu musi mieć dużą wydajność produkcji płatków lodu, możliwość ciągłego ich przechowywania oraz zatrzymania produkcji po wypełnieniu pojemnika.

TABELA 4

| Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego(opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- |
| 1 | Wytwornica lodu musi produkować min. 90kg lodu /24h. | Należy podać dla sprzętu: Producent ………………………………………... Model………………………………………………… Gwarancja …………..…miesięcy (nie krótsza niż 24 miesiące) Wydajność produkcji lodu………………………………………………. Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| 2 | Sprzęt musi produkować lód w formie płatków. |  |
| 3 | Sprzęt musi posiadać pojemność przechowywania min. 30kg lodu. |  |
| 4 | Sprzęt musi posiadać funkcję automatycznego zatrzymania wytwarzania lodu, kiedy pojemnik jest pełny. |  |
| 5 | Maksymalne wymiary (szerokość/głębokość/wysokość): 60/70/105 cm |  |
| 6 | Zasilanie zgodnie z polskimi normami 230V, bezpośrednio bez zewnętrznych układów dostosowujących napięcie. |  |

*UWAGA:

W kolumnie „Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)” w miejscach wykropkowanych należy wpisać (skonkretyzować) parametry oferowanego sprzętu, natomiast w pozycjach spełnia/nie spełnia należy zaznaczyć jedną z podanych odpowiedzi (niepotrzebne  skreślić).

Wszystkie pozycje w kolumnie „Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia)” określają parametry wymagane przez Zamawiającego, więc zaznaczenie odpowiedzi „nie spełnia”, brak jakiegokolwiek zaznaczenia lub nieuzupełnienie wykropkowanych miejsc będzie skutkowało uznaniem, że oferta nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego i treści SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp).

TABELA 5

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość brutto/bez VAT** w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Zamrażarka niskotemperaturowa zgodnie z opisem w tabeli nr 1 | 8 |  |  |  |  |
| B | Szafa chłodnicza zgodnie z opisem w tabeli nr 2 | 1 |  |  |  |  |
| C | Lodówko-zamrażarka zgodnie z opisem w tabeli nr 3 | 15 |  |  |  |  |
| D | Wytwornica lodu zgodnie z opisem w tabeli nr 4 | 4 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Zsumowaną wartość brutto lub bez VAT należy przenieść odpowiednio do formularza ofertowego – załącznika  nr 1 do SIWZ.

** dotyczy: Wykonawcy, który nie podlega opodatkowaniu na  terenie  Polski (zgodnie z zapisami  w rozdziale
           XI SIWZ)

miejscowość, dnia                                                                  		  podpis Wykonawcy i pieczątka imienna

lub czytelny podpis z imieniem i nazwiskiem

...............................................	                                                  ……………………………………………………………………………………………………..