## …………………………………..

## (pieczątka Wykonawcy)

## FORMULARZ CENOWO-PRZEDMIOTOWY

Zestaw do chromatografii wysokociśnieniowej (TABELA 1):

po modyfikacji z dnia 26.02.2015r. (w tabeli zapisanej czerwoną czcionką)

TABELA 1

| Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego(opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- |
| Pompa: | Należy podać: Producent…………………………………………… Model………………………………………………… Gwarancja……………………………...miesięcy (nie krótsza niż 24 miesiące) Należy zaznaczyć: (poz. 1, ppkt 1-12, poz. 2, ppkt 1-10, poz. 3 ppkt 1- 13, poz. 4 ppkt 1-4, poz. 5 ppkt 1-5, poz. 6 ppkt 1-10, poz. 7 ppkt 1-7) spełnia/nie spełnia* Należy podać: Oferowane maksymalne ciśnienie robocze chromatografu……………………………. ……………………………………………… |
| 1) | Pompa umożliwiająca tworzenie czteroskładnikowego gradientu po stronie niskiego ciśnienia niskociśnieniowego z odgazowaniem bez konieczności dołączenia dodatkowego sterownika lub systemu zaworów. |  |
| 2) | Wbudowany system zaworów sekwencyjnych oraz co najmniej czterokanałowy degazer. |  |
| 3) | Zakres przepływu dla pompy: przynajmniej od 10 μl/min do 9,9 ml/min. |  |
| 4) | Dokładność przepływu: przynajmniej ±1% dla zakresu 1-5ml. |  |
| 5) | Powtarzalność przepływu: przynajmniej 0.1% RSD dla przepływu 4ml/min. |  |
| 6) | Maksymalne ciśnienie: minimum 40MPa dla przepływu 4ml/min. |  |
| 7) | Powtarzalność kompozycji eluentów nie gorsza niż ±0,3% w zakresie kompozycji 15-80%. |  |
| 8) | Powtarzalność liniowego gradientu nie gorsza niż ±1,5% w zakresie kompozycji 15-80%. |  |
| 9) | Powtarzalność czasu retencji przynajmniej <0.3% RSD. |  |
| 10) | Klawiatura membranowa i wewnętrzna pamięć umożliwiająca bezpośrednie programowanie pracy pompy. |  |
| 11) | Możliwość zapisania w wewnętrznej pamięci pomp przynajmniej 5 programów czasowych, z których każdy musi mieć możliwość zdefiniowania przynajmniej 19 kroków. |  |
| 12) | Zawory sekwencyjne umożliwiające tworzenie 4 składnikowego gradientu niskociśnieniowego. |  |
| Wielokanałowy detektor zakresu UV/VIS z matrycą diodową: |  |
| 1) | Zakres pomiarowy: przynajmniej: od 195 do 700 nm. |  |
| 2) | Wymagana ilość diód: nie mniej niż 512. |  |
| 3) | Źródło promieniowania: lampy deuterowa oraz halogenowa. |  |
| 4) | Szerokość szczeliny spektralnej: programowalna w zakresie 1-8 nm. |  |
| 5) | Poziom szumów nie gorszy niż ±0.7x10-5 AU. |  |
| 6) | Dokładność długości fali nie gorsza niż: ±1nm. |  |
| 7) | Powtarzalność długości fali nie gorsza niż: ±0,1nm. |  |
| 8) | Cela przepływowa o długości drogi optycznej 10 mm. |  |
| 9) | Łatwa wymiana celi pomiarowej umieszczonej z przodu detektora. |  |
| 10) | Przynajmniej 2 analogowe wyjścia sygnałowe. |  |
| Detektor fluorescencyjny: |  |
| 1) | Zakres pomiarowy: przynajmniej od 230 do 650nm po stronie wzbudzenia i emisji. |  |
| 2) | Dwa monochromatory (dla wzbudzenia i emisji). |  |
| 3) | Dwa detektory, w tym fotopowielacz po stronie emisji. |  |
| 4) | Szczelina spektralna po stronie emisji ustawiana lub stała nie większa niż 20nm. |  |
| 5) | Dokładność długości fali nie gorsza niż: ±2nm. |  |
| 6) | Powtarzalność długości fali nie gorsza niż: ±0,4nm. |  |
| 7) | Czułość: nie gorsza niż 350:1 dla piku Ramana wody. |  |
| 8) | Funkcja szybkiego skanowania umożliwiająca skanowanie po stronie wzbudzenia i emisji bez zakłócania przepływu. |  |
| 9) | Kompensacja temperatury. |  |
| 10) | Analogowe wyjście sygnałowe. |  |
| 11) | Program umożliwiający przeprowadzenie autodiagnostyki detektora. |  |
| 12) | Klawiatura membranowa i wewnętrzna pamięć umożliwiające bezpośrednie programowanie pracy detektora. |  |
| 13) | Możliwość zapisania w wewnętrznej pamięci detektora przynajmniej 5 programów czasowych, z których każdy musi mieć możliwość zdefiniowania przynajmniej 19 kroków. |  |
| Detektor światła rozproszonego na oparach (ELSD): |  |
| 1) | Detektor: fotopowielacz. |  |
| 2) | Praca w zakresie temperatur: odparowywacz od temp. otoczenia do minimum 80oC, nebulizer od temp. otoczenia do minimum 80o C. |  |
| 3) | Szybkość przepływu fazy ruchomej w zakresie od 0,3 do minimum 2,5 ml/ min. |  |
| 4) | Układ przystosowany do stosowania azotu jako gazu do nebulizera. |  |
| Termostat kolumnowy: |  |
| 1) | Zakres kontroli temperatury: przynajmniej od -15oC poniżej temperatury otoczenia do 70oC. |  |
| 2) | Powtarzalność temperatury dla 40oC: nie gorzej niż ±0,1 oC. |  |
| 3) | Klawiatura membranowa i wewnętrzna pamięć umożliwiające bezpośrednie programowanie pracy termostatu. |  |
| 4) | Możliwość umieszczenia przy najmniej trzech kolumn analitycznych o długości przynajmniej 25 cm. |  |
| 5) | Pełne sterowanie termostatu z poziomu oprogramowania. |  |
| Autosampler: |  |
| 1) | Ilość powtórzonych nastrzyków z jednej fiolki od 1 do 30. |  |
| 2) | Precyzja lepsza niż 0.5% RSD. |  |
| 3) | Liniowość lepsza niż 0.999. |  |
| 4) | Regulacja temperatury przechowywania próbek w zakresie przynamniej 5 oC – 20 oC. |  |
| 5) | Minimalna ilość pobieranej próbki przynajmniej 1 μL z 8 μL objętości całkowitej. |  |
| 6) | Błąd przeniesienia „carryover” mniejszy niż 0.02%. |  |
| 7) | Pojemność tacy z próbkami co najmniej 100 fiolek o pojemności 1.8-2.0 mL lub 384 dołków w przypadku mikropłytki. |  |
| 8) | Możliwość dozowania z fiolek i mikropłytek. |  |
| 9) | Wysokociśnieniowy zawór dozujący , którego konstrukcja ogranicza skok ciśnienia przy nastrzyku. |  |
| 10) | Autosampler z wbudowanym panelem sterującym oraz wyświetlaczem z możliwością sterowania z poziomu oprogramowania pracującego w środowisku kompatybilnym z oferowanymi komputerami i systemem operacyjnym. |  |
| Zestaw komputerowy i oprogramowanie chromatograficzne z następującymi możliwościami: |  |
| 1) | Zestaw komputerowy z zainstalowanym systemem operacyjnym umożliwiający podłączenie i obsługę oferowanego systemu HPLC. |  |
| 2) | System operacyjny musi spełniać następujące cechy: posiadać polską wersję językową, umożliwiać dokonywania bieżących aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek, posiadać zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników, musi obsługiwać całą dostępną pamięć RAM oferowanego komputera nie mniej niż 4 GB. |  |
| 3) | Pełna kontrola modułów wchodzących w skład zestawu HPLC. |  |
| 4) | Akwizycja sygnałów z różnych typów detektorów (UV/VIS, fluorescencyjny, RI, diodowy, itd.). |  |
| 5) | Obróbka danych chromatograficznych. |  |
| 6) | Możliwość skanowania spektralnego z detektorów DAD i FP wchodzących w skład zestawu oraz wbudowany moduł do spektroskopii umożliwiający bezpośrednią obróbkę tych widm (m.in. wyszukiwanie plików, liczenie pochodnych, korekcja linii bazowej itp.). |  |
| 7) | Możliwość sterowania, akwizycji i obróbki danych z dwóch niezależnych systemów HPLC z przynajmniej trzema detektorami każdy. |  |
| Sprzęt musi posiadać oznakowanie „CE” umieszczone na tabliczkach znamionowych lub bezpośrednio na sprzęcie. |  |

*UWAGA:

W kolumnie „Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)” w miejscach wykropkowanych należy wpisać (skonkretyzować) parametry oferowanego sprzętu, natomiast w pozycjach spełnia/nie spełnia należy zaznaczyć jedną z podanych odpowiedzi (niepotrzebne  skreślić).

Wszystkie pozycje w kolumnie „Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia)” określają parametry wymagane przez Zamawiającego, więc zaznaczenie odpowiedzi „nie spełnia”, brak jakiegokolwiek zaznaczenia lub nieuzupełnienie wykropkowanych miejsc będzie skutkowało uznaniem, że oferta nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego i treści SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp).

Spektrofotomter   UV – VIS (TABELA 2):  po modyfikacji z dnia

po modyfikacji z dnia 26.02.2015r. (w tabeli zapisanej czerwoną czcionką)

TABELA 2

| Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego(opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- |
| 1. Źródło światła: | Należy podać: Producent…………………………………………. Model………………………………………………… Gwarancja……………………………...miesięcy (nie krótsza niż 24 miesiące) Należy zaznaczyć (poz. 1-11): spełnia/nie spełnia* |
| 1) | dwie lampy (deuterowa i wolframowa) automatycznie przełączane. Możliwość zmiany długości fali przełączenia oraz wyłączenia jednej z lamp w zakresie od 330 do 350 nm. (z dokładnością do 1 nm.). |  |
| 2. Zakres długości fali: |  |
| 1) | co najmniej 190-1050 nm. |  |
| 3. Dokładność długości fali:0 |  |
| 1) | nie gorsza niż 0,3 nm. przy 656,1 nm. |  |
| 4. Powtarzalność długości fali: |  |
| 1) | nie gorsza niż 0,1 nm. przy 656,1 nm. |  |
| 5. Dokładność absorbancji: |  |
| 1) | nie gorsza niż 0,004 A przy 1 A, filtr NIST 930D. |  |
| 6. Powtarzalność absorbancji: |  |
| 1) | nie gorsza niż 0,0015 A dla 10 pomiarów przy 1 A, dla filtrów NIST SRM 930D, NIST 930D. |  |
| 7. Stabilność fotometryczna: |  |
| 1) | nie gorsza niż 0,0004 A/h przy 0 A, 500nm, lub 250 nm 2 sekundy |  |
| 8. Szum fotometryczny: |  |
| 1) | nie większy niż 0,00008 A przy 0 A, szczelina 1 nm. |  |
| 9. Światło rozproszone: |  |
| 1) | nie większy niż 0,02% T przy 340 nm. i 370 nm. |  |
| 10. Szczelina stała: |  |
| 1) | nie większa niż 1,0 nm. |  |
| 11. Sterowanie: |  |
| 1) | Wbudowany panel sterujący z wyświetlaczem oraz interface RS-232 C lub USB do połączenia z komputerem plus oprogramowanie pracujące pod systemem operacyjnym Windows 7. Zestaw komputerowy z zainstalowanym systemem operacyjnym umożliwiający podłączenie i obsługę oferowanego spektrofotometru. |  |
| 2) | System operacyjny musi spełniać następujące cechy: posiadać polską wersję językową umożliwiać dokonywania bieżących aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek, posiadać zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników, musi obsługiwać całą dostępną pamięć ram oferowanego komputera nie mniej niż 4 GB. |  |
| Sprzęt musi posiadać oznakowanie „CE” mieszczone na tabliczkach znamionowych lub bezpośrednio na sprzęcie. |  |

*UWAGA:

W kolumnie „Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)” w miejscach wykropkowanych należy wpisać (skonkretyzować) parametry oferowanego sprzętu, natomiast w pozycjach spełnia/nie spełnia należy zaznaczyć jedną z podanych odpowiedzi (niepotrzebne  skreślić).

Wszystkie pozycje w kolumnie „Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia)” określają parametry wymagane przez Zamawiającego, więc zaznaczenie odpowiedzi „nie spełnia”, brak jakiegokolwiek zaznaczenia lub nieuzupełnienie wykropkowanych miejsc będzie skutkowało uznaniem, że oferta nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego i treści SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp).

TABELA 3

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość brutto/bez VAT** w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do chromatografii wysokociśnieniowej ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem zgodnie z opisem w tabeli nr 1 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Spektrofotometr ze sprzętem komputerowym z oprogramowaniem do każdego ze spektrofotometrów zgodnie z opisem w tabeli nr 2 | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚCI: |  |  |  |

Zsumowane wartości brutto, netto  i VAT należy przenieść odpowiednio do formularza ofertowego – załącznika  nr 1 do SIWZ.

** dotyczy: Wykonawcy, który nie podlega opodatkowaniu na  terenie  Polski (zgodnie z zapisami  w rozdziale XI

SIWZ)

miejscowość, dnia                                                  podpis Wykonawcy i pieczątka imienna

lub czytelny podpis z imieniem i nazwiskiem

...............................................	                                        ………………………………………………………………………………………