OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
(o parametrach nie gorszych niż podane poniżej)

| przedmiot zamówienia | dostawa (nie dłuższa niż…) | gwarancja (nie krótsza niż…) | reakcja serwisu nie dłuższa niż… (dni robocze | maksymalny czas naprawy (dni robocze) | instalacja/ szkolenie (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zestaw do chromatografii cieczowej UHPLC z formowaniem gradientu po stronie wysokiego ciśnienia dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego | 4 tygodnie | 12 miesięcy | 7 | 14 | T/T |

| Lp. | Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| I. | Zastosowanie |
| I.1 | Do oczyszczania, badania czystości oraz identyfikacji związków chemicznych. Chromatograf cieczowy musi być kompletny, fabrycznie nowy, gotowy do pracy, składający się z modułów, kontrolowany przez komputer i dedykowane oprogramowanie. | Należy podać: Producent……………………………… Model……………………………………… |
| II. | Dwutłokowa pompa (2 sztuki) wYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE |
| II.1 | - krok ustawienia przepływu co najwyżej 0,01 ml/min | Parametr punktowany Należy podać Krok ustawienia przepływu: ………………………………… |
| II.2 | - ciśnienie pracy co najmniej 100 MPa przy 3,0000 ml/min | Parametr punktowany Należy podać Maksymalne ciśnienie pracy: …………………………………………. |
| II.3 | - tłoki w układzie równoległym | spełnia |
| II.4 | - dokładność przepływu co najwyżej +/- 1% | spełnia |
| II.5 | - precyzja przepływu co najwyżej 0,061% RSD | spełnia |
| II.6 | - maksymalna objętość skoku tłoka co najwyżej 11 µl | spełnia |
| II.7 | - system do przemywania tłoków: automatyczny wbudowany | spełnia |
| II.8 | - wbudowany czujnik wycieku w pompie z sygnalizacją wycieku wizualną i dźwiękową | spełnia |
| III. | Mieszalniki do gradientu |
| III.1 | - pojemność mieszania co najwyżej 100 µl | spełnia |
| IV. | DEGAZER |  |
| IV.1 | - minimum 5 kanałów | spełnia |
| IV.2 | - na każdy kanał przepływ do co najmniej 10 ml/min | spełnia |
| IV.3 | objętość martwa na każdy kanał co najwyżej 1000 µl | Parametr punktowany Należy podać Objętość martwa degazera: …………………………………… |
| V. | TACA NA ROZPUSZCZALNIKI |  |
| V.1 | Zintegrowana rozmiarami z innymi modułami systemu taca na rozpuszczalniki + 4 butelki 1l | spełnia |
| VI. | DETEKTOR DIODOWY |
| VI.1 | źródło światła: lampa deuterowa i wolframowa | spełnia |
| VI.2 | co najmniej 512 elementów światłoczułych | spełnia |
| VI.3 | zakres co najmniej 190-800 nm | spełnia |
| VI.4 | szerokość szczeliny regulowana co najmniej w krokach 1,2 i 8 nm | spełnia |
| VI.5 | dokładność długości fali co najmniej 1 nm | spełnia |
| VI.6 | szum co najwyżej (3x10-6 AU | spełnia |
| VI.7 | dryft co najwyżej 5x10-4 AU/h | spełnia |
| VI.8 | liniowość co najmniej 2,0 AU | spełnia |
| VI.9 | celka detektora termostatowana co najmniej w zakresie 5(C powyżej temperatury pokojowej do 50(C, 10 mm droga optyczna, pojemność celi co najwyżej 10 µl, zakres pracy do ciśnienia co najmniej 12 MPa | spełnia |
| VI.10 | wbudowane funkcje walidacyjne | spełnia |
| VII. | DETEKTOR ELSD |
| VII.1 | detektor z technologią odparowywania w niskiej temperaturze, pozwalający na analizę związków termicznie labilnych z bardzo wysoką czułością | spełnia |
| VII.2 | zakres przepływu: od 0,2 do 2,5 ml/min, | spełnia |
| VII.3 | zakres temperatur: od temp. pokojowej do 80˚C | spełnia |
| VII.4 | źródło światła-dioda LED: 470 nm, | spełnia |
| VII.5 | detekcja: fotopowielacz, | spełnia |
| VII.6 | gaz nebulizujący azot lub powietrze | spełnia |
| VII.7 | wyjście analogowe 0-1 V | spełnia |
| VII.8 | częstotliwość zbierania sygnału: co najmniej 100 Hz, | spełnia |
| VII.9 | czułość co najmniej S/N=3:1 dla butyl-parabenu 10 ng, dla metyl-parabenu 40 ng, | spełnia |
| VII.10 | zawór zabezpieczający przed cofaniem się fazy ruchomej | spełnia |
| VII.11 | auto zero, programowalne automatyczne wyłączanie gazu i diody , wbudowane funkcje autodiagnostyki: ciśnienie gazu, żywotność lampy, stabilność temperatury | spełnia |
| VIII. | Autosampler z termostatowaniem |
| VIII.1 | zakres pracy co najmniej pH 1-9 | spełnia |
| VIII.2 | pojemność co najmniej 105 fiolek po 1,5 ml | spełnia |
| VIII.3 | objętość nastrzyku co najmniej 0,1 µl do 50 µl | spełnia |
| VIII.4 | powtarzalność nastrzyku co najwyżej 0,25% RSD | spełnia |
| VIII.5 | współczynnik przeniesienia co najwyżej 0,01% | Parametr punktowany Należy podać Współczynnik przeniesienia: ………………………………………… |
| VIII.6 | wbudowane funkcje walidacyjne | spełnia |
| VIII.7 | możliwość automatycznego rozcieńczania próbek w autosamplerze, dodatek wzorca wewnętrznego | spełnia |
| IX. | TERMOSTAT DO KOLUMN |  |
| IX.1 | praca w zakresie co najmniej od 100C poniżej temperatury otoczenia do 850C | spełnia |
| IX.2 | możliwość zainstalowania co najmniej 6 kolumn 30 cm jednocześnie | spełnia |
| IX.3 | wymuszony obieg powietrza jako system grzania | spełnia |
| X. | OPrOGRAMOWANIE |  |
| X.1 | Oprogramowanie sterujące całym zestawem, gromadzące dane. Oprogramowanie musi umożliwiać eksport danych do systemów informatycznych będących w posiadaniu zamawiającego pracujących w systemie operacyjnym Windows 7/64bit w celu ich dalszej obróbki, analizy etc. | spełnia |
| X.2 | funkcja umożliwiająca pełne rozdzielenie nakładających się plików z wykorzystaniem pierwszej pochodnej widma UV-VIS | Parametr punktowany Należy podać: spełnia/nie spełnia*. |
| XI. | Zestaw komputerowy |  |
| XI.1 | Komputer stacjonarny z procesorem osiągającym w teście PassMark uśredniony wynik CPU minimum 7000 punktów, z pamięcią operacyjną minimum 8 GB, dyskiem twardym o pojemności nie mniejszej niż 1TB osiągający w teście Passmark Drive Rating uśredniony wynik minimum 4000 punktów | Należy podać: Producent……………………………………….. Model……………………………………………... |
| XI.2 | monitor LCD 24” o rozdzielczości fizycznej 1920 pikseli dla dłuższego boku ekranu | Należy podać: Producent……………………………………….. Model……………………………………………... |
| XI.2 | drukarka laserowa kolorowa z nominalną prędkością druku mono i kolor nie gorsza niż 18 str./min; rozdzielczość w pionie mono i kolor nie gorsza niż 600 dpi, rozdzielczość w poziomie mono i kolor nie gorsza niż 600 dpi; min. gramatura papieru 60g/m2; pojemność podajnika papieru na minimum 250 szt; maksymalny rozmiar nośnika A4; zainstalowana pamięć min. 32 GB | Należy podać: Producent……………………………………….. Model……………………………………………... |
| XII. | GWARANCJA |  |
| XII.1 | Gwarancja nie krótsza niż 12 miesięcy | Parametr punktowany Należy podać Długość gwarancji ……………………………….. |

*zaznaczyć właściwe

……………………

Miejscowość i data

…………………………..

Podpis Wykonawcy