**Załącznik nr 2 – formularz przedmiotowy**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry wymagane** | **Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę** |
| **1.** | Urządzenie do mieszania i termostatowania próbek | Należy podać:**Producent** …………………………………..**Model** ………………………………… |
| **2.** | Nastawny zakres temperatury nie gorszy niż od 1°C do 100°C | **spełnia/nie spełnia\*** |
| **3.**  | Zakres termostatowania nie gorszy niż od temperatury 15°C poniżej temperatury pokojowej do 100°C | **spełnia/nie spełnia\*** |
| **4.** | Zakres nastawności szybkości mieszania nie gorszy niż 300 -3000 1/min | **spełnia/nie spełnia\*** |
| **5.** | Dokładność utrzymywania temperatury max. ±1°C  | **spełnia/nie spełnia\*** |
| **6.** | Prędkość ogrzewania nie gorsza niż 7°C/min | **spełnia/nie spełnia\*** |
| **7.** | Prędkość schładzania nie gorsza niż 2,5 °C/min. między 99°C a temperaturą pokojową, oraz nie gorsza niż 1°C/min. między temperaturą pokojową a 15°C poniżej temperatury pokojowej | **spełnia/nie spełnia\*** |
| **8.** | Programowalny interwał czasowy nie gorszy niż od 15 s do 99:30 godziny, nieskończenie | **spełnia/nie spełnia\*** |
| **9.** | Ciekłokrystaliczny wyświetlacz parametrów nastawionych | **spełnia/nie spełnia\*** |
| **10.** | Możliwość zaprogramowania minimum 20 programów z regulacją temperatury oraz mieszania | **spełnia/nie spełnia\*** |
| **11.** | Minimum 5 programowalnych przycisków ułatwiających dostęp do najczęściej używanych programów | **spełnia/nie spełnia\*** |
| **12.** | Suw mieszania max. 3 mm | **spełnia/nie spełnia\*** |
| **13.** | Możliwość mieszania z przerwami | **spełnia/nie spełnia\*** |
| **14.** | Przycisk do krótkiego mieszania | **spełnia/nie spełnia\*** |
| **15.** | Szybka i łatwa wymiana bloku przy pomocy dźwigni | **spełnia/nie spełnia\*** |
| **16.** | Blok wymienny na min. 24x mikroprobówki 1,5ml; max. temperatura 100°C; Max. liczba obrotów/min. 2000. | **spełnia/nie spełnia\*** |
| **17.** | Dodatkowa zdejmowana pokrywa grzejna chroniąca próbki przed odparowywaniem | **spełnia/nie spełnia\*** |
| **18.** | Gwarancja nie krótsza niż 12 miesięcy | **…………………. miesięcy** |

\* niepotrzebne skreślić

W kolumnie „Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę” w miejscach wykropkowanych należy wpisać (skonkretyzować) parametry oferowanego sprzętu, natomiast w pozycjach spełnia/nie spełnia należy zaznaczyć jedną z podanych odpowiedzi (skreślić niepotrzebne).

Wszystkie pozycje w kolumnie „Parametry wymagane” określają parametry wymagane przez Zamawiającego, więc zaznaczenie odpowiedzi „nie spełnia” lub nieuzupełnienie wykropkowanych miejsc będzie skutkowało uznaniem, że oferta nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego i treści SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp).

Dane z pozycji 18 (gwarancja) należy przenieść odpowiednio do pkt. 2 załącznika nr 1 do SIWZ formularz ofertowy.

……………………………, dnia ……………. 2015 rok ……….……………………..……

(podpis i pieczątka Wykonawcy)