OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
(o parametrach nie gorszych niż podane poniżej)

| przedmiot zamówienia | dostawa (nie dłuższa niż…) | gwarancja (nie krótsza niż…) | reakcja serwisu nie dłuższa niż… (dni robocze | maksymalny czas naprawy (dni robocze) | instalacja/ szkolenie (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| System do homogenizacji próbek | 5tygodni | 12 miesięcy | 5 | 10 | T/T |
| wartości oferowane |  |  |  |  |  |

| SYSTEM DO HOMOGENIZACJI PRÓBEK - | Opis oferowanego sprzętu |
| --- | --- |
| Spełnia wszystkie wymagane parametry | Producent/model……………………… |

| Parametr | Opis wymagań parametru |
| --- | --- |
| Maksymalna ilość jednocześnie homogenizowanych próbek | 24 próbki |
| Objętość homogenizowana | min. 2 ml |
| Sposób homogenizacji | - mechaniczny, z użyciem materiału dezintegracyjnego (kuleczki), praca urządzenia po linii „∞”(po linii położonej ósemki) |
| Możliwość wyboru specyficznie wyselekcjonowanego złoża dedykowanego odpowiedniemu typowi próbki, gwarantującego optymalny proces dezintegracji próbek przy zachowaniu wysokiej jakości ekstrahowanego materiału | - piasek granatu i ¼ cala kulka ceramiczna dedykowana do dezintegracji wszelkiego rodzaju próbek roślinnych i zwierzęcych w celu późniejszej izolacji DNA - kulki krzemionkowe o średnicy 0.1 mm do dezintegracji bakterii - kulki krzemionkowe o średnicy 1 mm do dezintegracji drożdży i grzybów - kulki ceramiczne o średnicy 1.4 mm do dezintegracji materiału zwierzęcego lub roślinnego w celu późniejszej izolacji RNA - kompozycja kulek ceramicznych o średnicy 1.4 mm, kulek krzemionkowych o średnicy 0.1 mm i kulek szklanych o średnicy 4 mm do dezintegracji wszelkiego rodzaju próbek pobranych ze środowiska oraz inne |
| Możliwość rozbudowy | o adaptery umożliwiające: - jednoczesną dezintegrację max 48 próbek, - dezintegrację próbek umieszczonych w 4,5 ml, 15 ml lub 50 ml probówkach - dezintegrację próbek o bardzo małej wielkości, w tym skrawków endoskopowych - prowadzenie procesu dezintegracji w bloku chłodzącym dla objętości 2 ml, 15 ml i 50 ml |
| Parametry techniczne urządzenia | - wyświetlacz LED - możliwość programowania prędkości w zakresie 4.0–6.5 m/sekundę z przyrostem co 0.5 m/sekundę, przyspieszenie < 2 sekundy do maksymalnej prędkości, opóźnienie < 2 sekundy do momentu zatrzymania - możliwość programowania czasu cyklu pracy w zakresie 1–60 sekund z przyrostem co 1 sekunda - możliwość programowania używanego rodzaju adaptera na próbki |
| Zakres temperatury pracy urządzenia | 15oC do 35oC |
| Przycisk bezpieczeństwa | - natychmiastowe zatrzymanie pracy silnika w razie jakiegokolwiek niebezpieczeństwa |
| Możliwość wyjmowania elementów urządzania w celu ich dekontaminacji | na wypadek pracy z materiałem niebezpiecznym dla życia lub zdrowia |
| Stosowane odczynniki | - odczynniki i probówki zawierające złoża przeznaczone do prowadzenia procesu dezintegracji oraz perspektywicznie ekstrakcji kwasów nukleinowych lub białek z wszelkiego rodzaju próbek |
| Poziom hałasu | - <70db |

……………………

Miejscowość i data

…………………………..

Podpis Wykonawcy