Vibrosonda – 1 sztuka będzie użytkowana na specjalistycznym statku mającym charakter statku badawczego rybołówstwa morskiego w warunkach morskich. System oraz jego podzespoły muszą zachowywać swoje parametry eksploatacyjne w dowolnej porze doby i roku.

Zestaw vibrosondy – 1 komplet musi składać się z:

- 1 x konstrukcja vibrosondy przystosowana do poboru rdzeni o długości 3 m i 6 m,

- 1 x napędowa jednostka wibracyjna  wyposażona w złącze podwodne ,

- 1 x kabel elektryczny 250 m w rolce kablowej ,

- jednostka sterująca z pokładu głównego z kablem zasilającym,

- 1 x zestaw narzędzi, wszystkie niezbędne klucze i narzędzia przygotowane do zestawu,

- materiały eksploatacyjne i części zamienne umożliwiające korzystanie ze sprzętu

- 3x tuba rdzenia 6 m zakończona obrotową głowicą i gwintem, wykonana ze stali nierdzewnej,

- 3x tuba rdzenia 3 m zakończona obrotową głowicą i gwintem, wykonana ze stali nierdzewnej,

- 2x  trzpień/mocowanie rury osłonowej,

- 15x chwytacz rdzenia,

- 15x stopka tnąca,

- 3x zawór przeciw zwrotny,

- 150x gilz PCV,

- 500x zatyczki do gilz.

7.      szkolenie - 3 dni szkolenia teoretycznego i praktycznego - wyjście statku w morze zabezpiecza Zamawiający dla minimum 6 osób z obsługi i eksploatacji vibrosondy w terenie w terminie ustalonym z Zamawiającym (rok 2016),

8.      opakowanie do transportu i przechowywania  - kontener uniwersalny 20ft / 20 stóp

Vibrosonda musi spełniać parametry pozwalające na obsługę bramownicą o udźwigu 7 ton i wysokości 
od pokładu do zaczepu krążka, który będzie mocowany do vibrosondy nie mniejszej niż 9 m.

A. Parametry techniczne vibrosondy i wyposażenia:

| Dane techniczne | 3 m | 6 m |
| --- | --- | --- |
| Wysokość (nie więcej niż) | 4,6 m | 7,5 m |
| Średnica podstawy (nie więcej niż) | 3,3 m | 4,7 m |
| Waga w powietrzu bez rdzenia (nie więcej niż) | 1 200 kg |
| Waga w wodzie bez rdzenia (nie więcej niż) | 1 050 kg |
| Tuba rdzenia | stal nierdzewna, bez łączenia |
| Długość rdzenia | 3 m | 6 m |
| Silnik wibracyjny | podwójny napęd elektryczny (5,5 kVA) |
| Zasilanie (prąd przemienny, układ trójfazowy) Częstotliwość | 400 V, 4 kVA 380 V AC, 3-fazowe moc początkowa 16 A moc robocza 2A do 6 A 50 Hz |
| Siła wibracji | 30 kN |
| Częstotliwość wibracji | 28 Hz |
| Prąd rozruchu/pracy ciągłej | 16 A |
| Przewód zasilający | zamontowany na stali nierdzewnej ze zintegrowanym złączem długość co najmniej 250 m 12 przewodów 1 mm2 do zasilania i sterowania Kevlar wzmocniony, zaizolowany PU średnica zewnętrzna 16 mm wysokiej jakości złącza podwodne |
| bęben stalowy do przewody zasilającego | rama stalowa na kółkach |
| Maksymalna głębokość pracy | 150 m |
| pozostałe elementy wyposażenia |
| Zabezpieczenie przed korozją | stalowe elementy konstrukcyjne ocynkowane ogniowo |
| Chwytacz rdzenia | stal nierdzewna |
| Stopka tnąca | stal węglowa |
| Gilza | PCV |

B. Jednostka sterowania elektrycznego

Centrala elektryczna w wodoodpornej obudowie z przyciskami na start i stop (zielona dioda LED 
    do   pracy, czerwona dioda LED do zatrzymania) oraz amperomierzem do monitorowania pracy sprzętu.

C. Pakowanie.

Kontener  20 ft/ 20 stóp

Wszystkie elementy muszą być zapakowane w sposób umożliwiający ich bezpieczny transport.

D. Dokumentacja.

Z vibrosondą należy dostarczyć dokumentację użytkowania (DU) oraz dokumentację zabezpieczenia 
    (DZ) (w j. polskim i angielskim) zawierające:

DU:

- Instrukcja Użytkowania (IU) zawierająca:

  - opis techniczny,

  - przygotowanie do uruchomienia oraz uruchomienie sprzętu,

  - opis kontroli funkcjonowania realizowany przez obsługę,

  - uwarunkowania techniczne użycia sprzętu,

  - zakres kompetencji w zakresie napraw i obsług prewencyjnych,

  - wykaz narzędzi i części zamiennych będących na wyposażeniu.

- Instrukcja Obsługiwania Technicznego (IOT) zawierająca:

  - opis sposobu wykonania obsługi technicznej, ich czasookresu i zakresu,

  - wykaz materiałów i środków niezbędnych w procesie utrzymania sprzętu oraz ich zamienników,

  - zasady bhp w procesie obsługiwania technicznego,

- Książka Urządzenia (KU) zawierająca niezbędne informacje dotyczące:

  - identyfikacji wyrobu,

  - ukompletowania,

  - czynności związanych z utrzymaniem sprzętu w sprawności technicznej (obsługiwanie, naprawy , konserwacje).

DZ:

- Instrukcja Naprawy (IN)

- wykaz typowych sposobów i warunków lokalizacji i usuwania uszkodzeń,

- kompetencja obsługi w zakresie napraw.

……………………………………..                                                   ……………………………………………………………………….

miejscowość, dnia                                                                 podpis Wykonawcy i pieczątka imienna

lub czytelny podpis z imieniem i nazwiskiem