## …………………………………..

## (pieczątka Wykonawcy)

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WIELOFUNKCYJNA KOMORA GRZEWCZA Z WYMUSZONYM OBIEGIEM POWIETRZA

| L.p. | Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego(opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- | --- |
| I. | ZASTOSOWANIE |
| I. 1 | Praca w laboratoriach – do sterylizacji, suszenia oraz kontrolowanego przechowywania próbek w różnych temperaturach | Należy podać: Producent ………………………………………. Model…………………………………………….. |
| II. | WYMAGANE PARAMERY TECHNICZNE |
| II.1 | Równomierny obieg powietrza oraz jednorodne warunki termiczne dla wszystkich próbek | Należy podać: Spełnia/nie spełnia |
| II.2 | Komora robocza wykonana ze stali nierdzewnej | Należy podać: Spełnia/nie spełnia |
| II.3 | Półki zabezpieczone przed przechylaniem | Należy podać: Spełnia/nie spełnia |
| II.4 | Pojemność nie mniejsza niż 50 litrów i nie większa niż 65 litrów | Należy podać: Pojemność:………………………………… |
| II. 5 | Zakres temp. [°C] nie gorszy niż 5°C powyżej temperatury otoczenia do 300 °C | Należy podać: Zakres temp. ……………………………… |
| II. 6 | Czas nagrzewania do temp. 150°C nie dłuższy niż 30 minut | Należy podać: Spełnia/nie spełnia |
| II. 7 | Czas nagrzewania do temp. 250°C nie dłuższy niż 50 minut | Należy podać: Spełnia/nie spełnia |
| II. 8 | Czas nagrzewania do temp. 300°C nie dłuższy niż 60 minut | Należy podać: Spełnia/nie spełnia |
| II. 9 | Moc[W] nie mniejsza niż 1200W | Należy podać: Spełnia/nie spełnia |
| II. 10 | Czas powrotu do zadanych parametrów po otwarciu drzwi na 30 sek: - przy 150°C maksymalnie 5 minut - przy 300°C maksymalnie10 minut | Należy podać: Spełnia/nie spełnia |
| II. 11 | Wentylator sterowany cyfrowo | Należy podać: Spełnia/nie spełnia |
| II. 12 | Zintegrowany timer do 99 godzin | Należy podać: Spełnia/nie spełnia |
| II. 13 | Cyfrowa regulacja temperatury z dokładnością do jednego stopnia C, oraz regulowany system bezpieczeństwa temperatury | Należy podać: Spełnia/nie spełnia |
| II. 14 | Alarm ostrzegający przed przegrzaniem komory | Należy podać: Spełnia/nie spełnia |
| II. 15 | Złącze do komunikacji z oprogramowaniem komunikacyjnym | Należy podać: Spełnia/nie spełnia |
| III. | Inne wymagania |
| III. 1 | Instrukcja w języku polskim dołączona do dostawy i oferty przetargowej | Należy podać: Spełnia/nie spełnia |
| III. 2 | Instalacja, montaż oraz przeszkolenie użytkownika z obsługi | Należy podać: Spełnia/nie spełnia |
| III. 3 | Gwarancja nie krótsza niż 12 miesięcy | Należy podać: Okres gwarancji………………………….. |
| Sprzęt musi posiadać oznakowanie „CE” umieszczone na tabliczkach znamionowych lub bezpośrednio na sprzęcie. |

*UWAGA:

W kolumnie „Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)” w miejscach wykropkowanych należy wpisać (skonkretyzować) parametry oferowanego sprzętu, natomiast w pozycjach spełnia/nie spełnia należy zaznaczyć jedną z podanych odpowiedzi (niepotrzebne  skreślić).

Wszystkie pozycje w kolumnie „parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia)” określają parametry wymagane przez Zamawiającego, więc zaznaczenie odpowiedzi „nie spełnia”, brak jakiegokolwiek zaznaczenia lub nieuzupełnienie wykropkowanych miejsc będzie skutkowało uznaniem, że oferta nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego i treści SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp).

…………………………………..dnia………………….

(miejscowość)

…………..................................................                                                                                                       
                                                                                                            podpis i pieczątka Wykonawcy