SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

do postępowania o zamówienie publiczne na:

dostawę zamrażarki niskotemperaturowej, wraz z instalacją  i uruchomieniem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia.

Ilość: jedna zamrażarka niskotemperaturowa. Zastosowanie: Praca w laboratoriach – do utrzymania właściwości strukturalnych i enzymatycznych proteasomu 20S. Wymagane parametry techniczne: Pojemność zamrażarki nie mniejsza niż 400I i nie większa niż 520I Zakres temperatury pracy od -50°C/-60°C do -86°C, nastawianie temperatury z dokładnością co 1°C Parametr punktowany: Zakres temp. -60°C do -86°C – 1 pkt, Zakres temp. -50°C do -86°C – 5 pkt; Drzwi zewnętrzne zamykane na klucz; Wnętrze podzielone na co najmniej 4 oddzielne części, każda z nich wyposażona w indywidualne drzwi wewnętrzne; Komora i półki wykonane ze stali nierdzewnej; Możliwość regulacji wysokości półek; Warstwa izolacyjna komory o grubości co najmniej 120 mm; Co najmniej dwa, kaskadowe kompresory o cichej pracy; Hermetycznie zamknięty system chłodzenia gwarantujący bezawaryjną pracę zamrażarki przy temperaturze otoczenia do co najmniej +30°C; Czas schładzania od temperatury pokojowej do -80°C nie dłuższy niż 5,5 godz.; Alarm akustyczny i wizualny w przypadku przekroczenia zadanych wartości granicznych lub w przypadku błędnego funkcjonowania systemu chłodzenia; Główny włącznik/wyłącznik zasilania zamykany na klucz (zabezpieczenie przed przypadkowym/niepowołanym odcięciem zasilania); Podgrzewany powietrzem wentyl umożliwiający wyrównanie ciśnień między wnętrzem komory a otoczeniem, co umożliwia łatwe otwieranie drzwi; Wyświetlacz temperatury i alarmów typu LED umieszczony na drzwiach frontowych; Oprogramowania pozwalające na identyfikację usterek w pracy zamrażarki; Kółka z systemem blokady zainstalowane w podstawie zamrażarki; Indywidualne drzwi wewnętrze 2-4 szt. Parametr punktowany: Dwoje drzwi wew. – 1 pkt, Czworo drzwi wew. – 5 pkt; Stelaż na pudełka o wysokości 5 cm na nie mniej niż 16 pudełek Pudełka kartonowe (96 szt.) o wysokości 5 cm do przechowywania prób w zamrażarce z organizerem na 100 probówek (-max 11,8 mm).

Parametr punktowany: Gwarancja: co najmniej 12 miesięcy.