SIWZ postępowanie A120-211-187/15/JC - załącznik nr 2  - opis przedmiotu zamówienia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
(o parametrach nie gorszych niż podane poniżej)

| przedmiot zamówienia | Dostawa (nie dłuższa niż) | gwarancja ogólna (nie krótsza niż…) | reakcja serwisu nie dłuższa niż… (dni robocze | maksymalny czas naprawy (dni robocze) | instalacja/ szkolenie (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wirówka stołowej z chłodzeniem wyposażonej w dwa rodzaje wirnika (stałokątowy i wychylny) na próbówki typu Falcon 15/50 ml | 30 dni | 36 miesięcy | 5 | 30 | T/T |

| Lp. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
|  | Siła wirowania rcf nie mniejsza niż 20913 x g (14000 rpm) |
|  | Możliwość regulacji prędkości rpm w zakresie nie mnieszym niż 200-14000, ze skokiem nie więszym niż 10 rpm |
|  | Wysokość dostępu wynosząca nie więcej niż 29 cm |
|  | Możliwość ustawienia promienia dla każdego stosowanego adaptera |
|  | Pobór mocy maksymalnie 1650W |
|  | Automatyczne powiadamianie w przypadku źle wyważonego rotora |
|  | Możliwość wprowadzenia co najmniej 10 prędkości rozpędzania i hamowania rotora, by chronić bardziej wrażliwe próby |
|  | Funkcja uruchamiania zegara po osiągnięciu ustawionej prędkości |
|  | Możliwość instalacji conajmniej 12 rotorów |
|  | Maksymalna pojemność: nie mniejsza niż 4 probówki po 250ml |
|  | Awaryjne otwieranie pokrywy w przypadku braku zasilania |
|  | Możliwość ustawienia czasu w zakresie nie mnieszym niż 1 - 99 min, funkcja pracy ciągłej |
|  | Waga urządznia nie większa niz 80 kg |
|  | Możliwość regulacji temperatury co najmniej od -9 oC do +40 oC |
|  | Wysokość wirówki z otwartą pokrywą nie większa niż 74 cm |
|  | Wymiary zewnętrzne (szer x głęb x wys) nie większe niż 64 x 55 x 34 cm |
|  | Oddzielny przycisk funkcji szybkiego wirowania z możliwością ustawienia szybkości wirowania |
|  | Możliwość wprowadzenia i zapamiętania conajmniej 35 programów wirowania |
|  | Wirówka musi posiadać certyfikaty CE oraz IVD |
|  | Gwarancja conajmniej 236miesięcy |
|  | Nie wymaga podłączenia do innych mediów oprócz zasilania 230V/50-60Hz |
|  | Wirówka wyposarzona w przycisk szybkiego schładzania komory |
|  | Możliwośc ustawiania zarówno wartości rpm jak i rcf |
|  | Możlwość wirowania bez ograniczenia czasowego |
|  | Funcja automatycznego wyłączenia po conajmniej 8 godzinnach bezczynności |
|  | Dren odprowadzający wilgoć oraz skropliny z komory |
|  | Funkcja automatycznego rozpoznawania zainstalowanego rotora, oraz ograniczania predkości wirowania dla zachowania maksymalnego bezpieczeństwa |
|  | Wirówka wyposażona w : Wirnik stałokątowyz pokrywą nie przepuszczającą aerozoli, mieszczący co najmniej 6 probówek stożkowych typu Falcon o pojemności 50 ml. Maksymalna prędkość wirowania nie mniejsza niż: - 16 639 x g (11 000rpm) Rotor wraz z adapterami oraz pokrywą można sterylizować w autoklawie. Wirnik wychylnyz czterema okrągłymi pojemnikami o pojemności 250ml, w których mieści się conajmniej 16 probówek typu Falcon o pojemnosci 50ml. Posiadający możliwość zastosowania adapterów na probówki o pojemności od 0,2ml do 250ml. Maksymalna prędkość wirowania nie mniejsza niż 3 234 x g (4 200rpm).Kosze oraz adaptery można sterylizować w autoklawie (120C, 20min). |