FORMULARZ   CENOWO - PRZEDMIOTOWY

Dostawa i instalacja systemu do wysokoprzepustowego sekwencjonowania równoległego z wyposażeniem 
i szkoleniem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.

Przedmiotem zamówienia  jest  dostawa  i instalacja systemu do wysokoprzepustowego sekwencjonowania równoległego z wyposażeniem i szkoleniem składającego się z sekwnetaora, termocyklera oraz drobnego sprzętu 
i akcesoriów przygotowawczych.

Dostarczony system musi  być  sprzętem  fabrycznie  nowym,  kompletnym,  gotowym  do  użytkowania  bez  dodatkowych  zakupów  i  inwestycji.  System musi być dostarczony wraz z niezbędnym do pracy osprzętem i oprogramowaniem umożliwiającym analizę zbieranych danych.

Przedmiot  Zamówienia  obejmuje  dostawę,  instalację  oraz  uruchomienie  w  siedzibie  Zamawiającego,  a  także  przeszkolenie użytkowników w zakresie jego obsługi i eksploatacji.

Wykonawca w ramach realizacji umowy będzie zobowiązany w szczególności do:

a)  dostarczenia aparatury wraz z oprogramowaniem,

b)  transportu wraz z ubezpieczeniem do wskazanego miejsca dostawy,

c)  montażu, instalacji, uruchomienia sprzętu wraz z oprogramowaniem,

d)  przeprowadzenie bezpłatnego instruktażu,

e)  zapewnienia  gwarancji oraz usługi  serwisowej zgodnie z  warunkami  określonymi  przez Zamawiającego

g)  poniesienia wszystkich kosztów i opłat jak niżej:

•  kosztów opakowania,

•  wniesienia, rozładowania,

•  koszty przeszkolenia personelu użytkownika.

OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY I FUNKCJE

I. Sekwenator do wysokoprzepustowego sekwencjonowania równoległego

- Musi umożliwiać zastosowanie min. 3 rodzajów nośników o różnej  przepustowości: 10 Mb – 100 Mb - 1Gb 
i więcej:

- należy wpisać rodzaj i przepustowość nośników: ……………………………………………………………………….

- Wykonywanie analiz w gęstości: 400000-500000 odczytów, 2000000-3000000 odczytów i 4000000-5500000 odczytów.

- Musi zawierać moduł do przygotowywania emulsyjnego PCR.

- Musi zawierać moduł do kwantyfikacji bibliotek w oparciu o RT-PCR.

- Długość odczytu sekwencji min. 200 bp w jednej reakcji z możliwością odczytu 400bp.

- Dokładność odczytu sekwencji nie mniejsza niż 99.5%.

- Możliwość równoległego sekwencjonowania różnych próbek DNA lub RNA, dzięki zastosowaniu etykiet sekwencyjnych przyłączanych do bibliotek, umożliwiających identyfikację próbek.

- Zastosowanie nie mniej niż 384 etykiet sekwencyjnych w jednej reakcji sekwencjonowania.

- Sekwencjonowanie genomów mikrobiologicznych de novo.

- Resekwencjonowanie fragmentów genomów.

- Analiza małych RNA.

- Sekwencjonowanie przez genotypowanie.

- Moduł z blokiem termicznym umożliwiający przygotowanie kompletnego emulsyjnego PCR dla nośników z pozycji 3 i przeprowadzenie reakcji emulsyjnego PCR pozwalającej na sekwencjonowanie DNA o długości odczytu nie mniejszej niż 400 zasad.

- Zintegrowana z modułem wirówka do przygotowania emulsyjnego PCR.

- Przystawka UV o zakresie długości fal nie mniejszym niż 200-850nm, wyposażona w detector typu macierz diodowa z pulsującą lampą ksenonową i objętością mierzonych próbek w zakresie 1 do 5µl, dokładnością fali +/- 1 nm z wbudowanym sterownikiem komputerowym z ciekłokrystalicznym wyświetlaczem dotykowym.

- Moduł UV do wzbudzania fluoroscencji żeli i innych obiektów transparentnych światłem UV, umożliwiającym pracę z barwinkami fulorescencyjnymi: EtBr, SybrGreen, SybrGold, SybrSafe, Sypro Orange, Sypro Ruby, GelStar. O powierzchni filtra 21x26cm i długości fali wzbudzenia 312nm, o mocy 6x8W, intensywność oświetlenia 9,000 µW/cm2, pracujący w trybie pracy analityczny/preparatywny.

- Moduł do kwantyfikacji bibliotek oparty na ogniwach Peltiera, pracujący w bloku 48 dołkowym, pozwalającym na wykorzystanie płytek (0,1ml, probówek w paskach 0,1 ml, oraz pojedynczych probówek o objętości 0,1ml), umożliwiający pracę w trybie fast i standard, w zakresie temperatur  nie gorszym niż 4°C–100°C, wyposażonym w system optyczny pojedynczego wzbudzenia, filtry emisji, fotodiodę.

- Program bioinformatyczny do analizy uzyskanych wyników z sekwencjonowania DNA, RNA-seq, Chip-SEq. Generowania zaawansowanych statystyk i obliczeń, generujące wyniki w formatach  FASTAQ, SFF lub BAM, oraz umożliwiające wizualizację danych w darmowych przeglądarkach.

- Akcesoria i urządzenia peryferyjne niezbędne do uruchomienia i prawidłowej pracy zestawu:

- separator magnetyczny umożliwiający przygotowywanie próbek z użyciem metod magnetycznych wyposażony w statyw magnetyczny przeznaczony dla 16 probówek o objętości 1,5 - 2ml, dwuczęściową podstawkę na probówki (statyw + magnes) z możliwością funkcjonowania magnesu bez statywu.

- moduł do ultraczułych pomiarów DNA i RNA na zasadzie fluorescencyjnej wraz z materiałami zużywalnymi, niezbędnymi do jego funkcjonowania, umożliwiający pomiar w czasie 5 sekund (bez uwzględnienia czasu inkubacji próby z barwnikiem fluorescencyjnym na etapie przygotowania próby (czasy inkubacji: nie gorszy niż 2 minuty w przypadku DNA/RNA, oraz nie gorszy niż 15 minut w przypadku białek). Objętość próby potrzebnej do przeprowadzenia pomiaru: od 1 µl do 20 µl.  Zestaw startowy odczynników umożliwiających przeprowadzenie:

- 100 oznaczeń dsDNA w zakresie czułości od 2 ng do 1000 ng,

- 100 oznaczeń dsDNA w zakresie czułości od 0,2 ng do 100 ng,

- 100 oznaczeń RNA w zakresie czułości od 5 ng do 100 ng,

- 100 oznaczeń białek w zakresie czułości od 0,25 µg do 5 µg.

c)  Butle z azotem wyposażone w reduktor dwustopniowy do gazów o wysokiej czystości  niezbędne do prawidłowej pracy zestawu, należy wpisać:

- producent……………………………………………………………………………………………….……

- model…………………………………………………………………………………………………….…….

- liczbę butli…………………………………………………………………………………………………...

- Zestaw odczynników do walidacji systemu.

- Oznakowanie CE.

PARAMETRY PUNKTOWANE dla sekwenatora do wysokoprzepustowego sekwencjonowania równoległego

1. Sekwencjonowanie DNA w oparciu o półprzewodnikową technologię pomiaru zmiany pH, bez użycia optyki:

- parametr punktowany: należy wpisać technologię pomiaru: …………………………………………….(należy wpisać)

a) posiada	- 10 pkt.

2.  Sekwencjonowania DNA bez użycia modyfikowanych nukleotydów:

- parametr punktowany: należy wpisać …………………………………………………..

a) posiada	- 10 pkt.

II. Termocykler:

- System wyposażony w blok grzejno-chłodzący oparty o element Peltier’a.

- Blok grzejny na 96 próbek 0.2 ml umożliwiający prowadzenie reakcji w wysokoprofilowych i bez bocznych ramek mikropłytkach, probówkach oraz paskach.

- Zakres temperatury bloku co najmniej 4 - 100°C.

- Szybkość grzania i chłodzenia co najmniej 4 °C.

- Ogrzewana pokrywa w zakresie temperatur co najmniej 40 - 100°C.

- Dokładność temperatury co najmniej 0,5°C.

- Gradient termiczny w zakresie temperatury co najmniej od 30 do 100 °C umożliwiającego jednoczesną optymalizację warunków reakcji dla co najmniej 12 zestawów odczynnikowych.

- Zakres programowania różnicy temperatur gradientu co najmniej od 1 do 25 °C.

- System gradientu termicznego musi zapewniać jednakowe czasy inkubacji dla wszystkich optymalizowanych temperatur gradientu – tzw. gradient dynamiczny.

- Rozpiętość zakresu gradientu termicznego maksymalnie 1 °C.

- Sterowanie i programowanie z kolorowego wyświetlacza dotykowego minimum 5,0”.

- Programowanie graficzne metody PCR.

- Pamięć RAM do zapisu minimum 500 programów amplifikacji DNA.

- Termocykler musi posiadać co najmniej dwa tryby określania momentu kiedy próbka osiąga zadaną temperaturę:

- tryb obliczeniowy – termocykler oblicza kiedy próbka osiąga daną temperaturę kiedy wprowadzona objętości próbki mieści się w zakresie od 1 μl do maksymalnie 100 μl,

- tryb blokowy – kiedy objętość próbki wprowadzona jest jako zero (0) termocykler przyjmuje, 
że temperatura próbki jest identyczna z temperaturą bloku reakcyjnego.

- Moduł do prowadzenia reakcji łańcuchowej polimerazy z detekcją sygnału fluorescencyjnego w czasie rzeczywistym.

- Układ optyczny bazujący na pryzmacie.

- Zakres widma odczytu nie mniejszy niż w zakresie 510-750 nm.

- Źródło światła w postaci wysokowydajnej diody LED.

- Blok pozwalający na prowadzenie reakcji dla nie mniej niż 32 probówek.

- Jednorodność temperatury bloku nie gorsza  dla odchylenia standardowego niż 0,05oC przy dokładności ustawienia temperatury 0,25°C.

- Mobilna stacja sterująca pracą sprzętu.

- Gwarancja nie krótsza niż 12 miesięcy.

III.  Dodatkowe wyposażenie i akcesoria biochemiczne

- Palnik laboratoryjny Gasprofi 1 microschool edition lub równoważny - 1 szt.

- Uchwyt do wylewania żeli transparentny dla promieniowania UV do aparatu do elektroforezy Sub-Gel GT Mini

- Uchwyt do mikropłytek do wytrząsarki Innova 43 - 2 szt.

- Aparat do elektroforezy horyzontalnej z zasilaczem.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość brutto/bez VAT** w PLN | Producent/ model*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Sekwenator do wysoko-przepustowego sekwencjonowania równoległego zgodnie z opisem powyżej w pkt. I | 1 |  |  |  |  |  |
| II | Termocykler zgodnie z opisem powyżej w pkt. II | 1 |  |  |  |  |  |
| III | Dodatkowe wyposażenie i akcesoria biochemiczne zgodnie z opisem powyżej w pkt. III | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM za komplet |  |  |

Zsumowaną wartość brutto lub bez VAT należy przenieść odpowiednio do formularza ofertowego – załącznika  nr 1 do SIWZ.

** dotyczy: Wykonawcy, który nie podlega opodatkowaniu na  terenie  Polski (zgodnie z zapisami  
w rozdziale  XI SIWZ)

*** należy wpisać

………………………………………..                                                                          ………………………………………………………………………

miejscowość, dnia                                                                                               podpis Wykonawcy i pieczątka imienna

lub czytelny podpis z imieniem i nazwiskiem