FORMULARZ  PRZEDMIOTOWY

(opis przedmiotu zamówienia)

Opis  minimalnych parametrów zamrażarek niskotemperaturowych- 2 sztuk dla Wydziału Chemii UG.

- Zamrażarka szafowa o pojemności nie mniejszej niż 100 litrów

- Wymiary zewnętrzne: szerokość 90 cm; głębokość 56.6 cm; wysokość 83 cm

Uzasadnienie: Zamawiający wymaga aby zaoferowany sprzęt posiadał ww. wymiary ze względu na fakt ograniczonego miejsca w laboratorium, co skutkuje koniecznością umieszczenia urządzeń jedno na drugim na już posiadanym przez  Zamawiającego urządzeniu.

- Czas schładzania do temperatury -85°C nie dłuży niż 4 godziny

- Zużycie energii przy ustawieniu na -80oC nie większe niż 10 kWh na dobę

- Podwójny system izolacji ścian wykonany z  paneli próżniowych oraz pianki poliuretanowej o łącznej grubości 80cm +/- 5%

- Zakres temperatur co najmniej od -50oC do -86oC

- Możliwość regulacji temperatury co 1oC

- Alarm akustyczny i wizualny w przypadku przekroczenia zadanych wartości granicznych lub w przypadku błędnego funkcjonowania systemu chłodzenia wyposażony w niezależne zasilanie

- Panel sterowania zabezpieczony hasłem, drzwi wyposażone w zamek na klucz

- Główny włącznik/wyłącznik zasilania zamykany na klucz (zabezpieczenie przed przypadkowym/niepowołanym odcięciem zasilania)

- Wskaźnik informujący o konieczności wyczyszczenia filtra

- Automatyczne, ponowne włączenie zamrażarki po awarii zasilania

- Poziom hałasu nie większy niż 60dB

- Wnętrze podzielone na 2 oddzielne części, każda z nich wyposażona w indywidualne drzwi wewnętrzne

- Hermetycznie zamknięty, kaskadowy system chłodzenia z dwoma kompresorami gwarantujący bezawaryjną pracę zamrażarki przy temperaturze górnej otoczenia minimum  +25°C

Parametr punktowany:

- górna temperatura otoczenia od +25°C do 30°C	- 1 pkt.

- górna temperatura otoczenia powyżej 30°C	- 10 pkt.

- Półki wykonane ze stali nierdzewnej

- Oprogramowanie diagnostyczne pozwalające na identyfikację usterek w pracy zamrażarki

- Gwarancja co najmniej 24 miesiące

- Gwarancja na system chłodzenia nie krótsza niż 36 miesięcy

- Gwarancja na panel próżniowy nie krótsza niż 60 miesięcy