OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
(o parametrach nie gorszych niż podane poniżej)

| przedmiot zamówienia | Dostawa (nie dłuższa niż) | gwarancja (nie krótsza niż…) | reakcja serwisu nie dłuższa niż… (dni robocze | maksymalny czas naprawy (dni robocze) | instalacja/ szkolenie (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dostawa preparatywnego systemu HPLC | 8 tygodni | 12 miesięcy | 7 | 14 | T/T |

# Dostawa preparatywnego systemu HPLC:

1. Pompa dwutłokowa:

- zakres przepływu co najmniej w zakresie od 0,01 do 150,0 ml/min

- zakres ciśnień co najmniej 42 MPa do 100 ml/min

- system tłoków równoległych o niskich pulsacjach

- precyzja przepływu co najwyżej 0,1% RSD

- dokładność przepływu co najwyżej +/- 1%

- maksymalna objętość skoku tłoka pompy 250 µl

- sterowanie z poziomu oprogramowania

- zawór do tworzenia 4-składnikowego gradient (zakres przepływu do 50 ml/min)

2. Pompa dwutłokowa:

- zakres przepływu co najmniej w zakresie co najmniej 0,001 do 10,000 ml/min

- system tłoków szeregowych o niskich pulsacjach co najwyżej 0,08 MPa

- precyzja przepływu co najwyżej 0,06% RSD

- dokładność przepływu co najwyżej +/- 2%

- precyzja stężenia w gradiencie co najwyżej 0,1% RSD

- wbudowane funkcje walidacyjne

- wbudowany czujnik wycieku w pompie, z sygnalizacją wycieku zarówno dźwiękową jak i wizualną

- zawór do tworzenia 4-składnikowego gradient, zawór montowany we wnętrzu pompy

3. Mieszalniki gradientu:

- pojemności mieszania co najmniej 0,5; 1,7 i 2,6 ml

- mieszalnik preparatywny

4. Degazer co najmniej 5-kanałowy

- przepływ do co najmniej 10 ml/min na każdy kanał

- objętość na każdym kanale co najwyżej 400 µl

5. Taca na rozpuszczalniki, zintegrowana rozmiarami z innymi modułami systemu – 2 szt.

6. Termostat do kolumn z chłodzeniem

- zakres pracy od -10(C poniżej temp. otocz do 85(C

- pojemność do 6 kolumn 30 cm

- system grzania z wymuszonym obiegiem powietrza (Peltier)

7. Uchwyt do kolumn preparatywnych

8. Detektor diodowy:

- źródło światła: deuterowa i wolframowa lampa

- co najmniej 512 elementów światłoczułych

- zakres co najmniej 190-800 nm

- szerokość szczeliny regulowana co najmniej wartości: 1,2 nm i 8 nm

- dokładność długości fali co najwyżej: 1 nm

- szum co najwyżej: 6x10–6 AU

- stabilność linni bazowej co najwyżej: 5x10–4 AU/h

- liniowość co najmniej: 2,0 AU

- funkcja dekonwolucji nierozdzielonych pików w oprogramowaniu

- funkcja rozszerzonego zakresu liniowego umożliwiająca uzyskanie liniowej odpowiedzi detektora co najmniej do 20,0 AU

- cela preparatywna o długości drogi optycznej regulowanej co najmniej w trzech krokach: 0,5; 0,2 i 0,1 mm

9. Autosampler

- zakres pracy pH 1-10

- pojemność na co najmniej 80 fiolek po 4 ml oraz na 100 fiolek po 1,5 ml

- objętość nastrzyku 1 µl do 2000 µl, nastrzyk strzykawkowy

- powtarzalność nastrzyku: co najwyzej 1% RSD

- wbudowane funkcje walidacyjne

- możliwość preparatyki w autosamplerze np. automatycznego rozcieńczania próbek

10. Kolektor frakcji:

- maksymalny przepływ do 150 ml/min

- opcjonalna możliwość zastosowania chłodzenia próbek

- taca na probówki 3,5 ml

- 350 szt. probówek 3,5ml

- tryby zbierania frakcji: czasowy, objętość, sygnał zewnętrzny z detektora

- głowica do kolektora frakcji z zaworem bocznikowym

11. Zestaw komputerowy z oprogramowaniem kontrolno-pomiarowym w najnowszej dostępnej wersji wraz 
z nośnikami instalacyjnymi, umożliwiające sterowanie systemem, wizualizację, zbieranie, integrację i obróbkę wyników  działające w posiadanym przez Zamawiającego środowisku Windows 7 64 bity, z monitorem 
o przekątnej nie mniejszej niż 24” zapewniającym przegląd wykresów i analiz w rozdzielczości full hd, 
co umożliwi precyzyjny odczyt, możliwość umieszczenia komentarzy oraz interpretacji wyników badań, drukarkę atramentową, zapewniającą druk wyników w kolorze w rozdzielczości nie mniejszej niż 600 DPI, 
w formacie A4.