……………………………………..………….

pieczęć Wykonawcy

OFERTA

(formularz przedmiotowy)

do postępowania o zamówienie publiczne na:

DOSTAWĘ TRANSMISYJNEGO MIKROSKOPU ELEKTRONOWEGO PRZEZNACZONEGO DO BADAŃ PREPARATÓW BIOLOGICZNYCH W TEMPERATURZE POKOJOWEJ ORAZ W REŻIMIE KRIOGENICZNYM DLA WYDZIAŁU BIOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Należy podać:

Marka mikroskopu …………………………….………………

Model mikroskopu ……………………………………………

| Wymagania szczegółowe dotyczące mikroskopu: |  |
| --- | --- |
| Mikroskop powinien być instrumentem najnowszej generacji, sterowanym całkowicie cyfrowo poprzez oprogramowanie (graficzny interfejs użytkownika) | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Mikroskop musi być wyposażony w działo elektronowe z emisją elektronów z katody wolframowej lub katody LaB6. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Mikroskop musi umożliwiać pracę w zakresie napięć przyspieszających od co najwyżej 20 kV do co najmniej 120 kV (wymagana możliwość przełączania napięcia przyspieszającego z poziomu głównego oprogramowania sterującego, w trakcie pracy urządzenia - bez konieczności wyłączania mikroskopu). Wymagana możliwość regulacji napięcia przyspieszającego z minimalnym krokiem nie większym niż 10V – z poziomu głównego oprogramowania sterującego pracą mikroskopu TEM (graficznego interfejsu użytkownika). | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Mikroskop musi być wyposażony w wysokokontrastową soczewkę obiektywu, umożliwiającą odwzorowanie wewnętrznej budowy próbek biologicznych bez potrzeby wstępnego kontrastowania. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Mikroskop musi charakteryzować się punktową zdolnością rozdzielczą ≤ 0,50 nm (gwarantowane w miejscu instalacji). | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Mikroskop musi charakteryzować się liniową zdolnością rozdzielczą ≤ 0,35 nm (gwarantowane w miejscu instalacji). | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Mikroskop musi umożliwiać uzyskiwanie obrazów w powiększeniach z zakresu od co najwyżej 25x do co najmniej 300 000x (w odniesieniu referencyjnej płaszczyźnie kamery fotograficznej; w standardowym trybie pracy, bez konieczności użycia oprogramowania do indywidualnej kontroli poszczególnych soczewek). | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Wymagana odległość pomiędzy nabiegunnikami soczewki obiektywu nie mniejsza niż 20 mm | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Przemieszczenia mechanicznego goniometru próbki we wszystkich pięciu osiach (przesuwy liniowe X, Y i Z oraz pochyły kątowe α i β), powinny być zmotoryzowane i sterowane z głównego interfejsu graficznego użytkownika. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Wymagana możliwość zapisu nieskończonej liczby położeń (X, Y, Z, α, β) wraz z bieżącymi nastawami optyki elektronowej (powiększenie, skupienie wiązki, wielkość plamki) dla każdego z tych położeń oraz możliwość automatycznego precyzyjnego powrotu do zapamiętanych współrzędnych z przywołaniem powiązanych nastaw optycznych. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Szybkość przesuwu zmotoryzowanego powinna być automatycznie dostosowywana do wartości ustawionego powiększenia. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Zakresy przesuwu próbki w kierunkach X i Y nie powinny być mniejsze od ± 1.0 mm. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Zakres przesuwu próbki w kierunku pionowym Z nie powinien być mniejszy od ± 0.35 mm | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Mikroskop powinien posiadać co najmniej dwa dodatkowe panele manualnego sterowania pozwalające na regulację podstawowych parametrów (np. nastawy ostrości, powiększenia) z wbudowanymymi: joystick’iem lub w TrackBall’em (np. do sterowania przesuwami próbki, przesuwem wiązki (ang. beam shift) | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Mikroskop musi być wyposażony w uchwyt preparatu umożliwiający pochył próbki o średnicy 3mm w zakresie kątowym większym niż ± 75 stopni wokół osi głównej uchwytu | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Powinna istnieć możliwość wymiany preparatu bez konieczności wyłączania wysokiego napięcia i żarzenia katody w czasie krótszym niż 30 sekund. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Mikroskop musi być wyposażony w zintegrowaną kamerę CCD o rozdzielczości co najmniej 4 megapikseli do cyfrowej rejestracji obrazów mikroskopowych, montowaną w porcie bocznym ponad komorą projekcyjną mikroskopu, z układem stabilizacji temperatury matrycy. Wymagana możliwość sterowania pracą kamery z poziomu głównego oprogramowania sterującego pracą mikroskopu. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Mikroskop musi być wyposażony w zintegrowaną kamerę CCD o rozdzielczości co najmniej 11 megapikseli do cyfrowej rejestracji obrazów mikroskopowych, montowaną w porcie podkolumnowym mikroskopu. Wymagany minimalny rozmiar pojedynczego piksela to: 9x9um. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Mikroskop musi być wyposażony w co najmniej dwa kolorowe monitory LCD o przekątnej min. 20 cali. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| System mikroskopu musi być wyposażony w stację roboczą oraz niezbędne oprzyrządowanie służące do przygotowania próbek zawiesin i przenoszenia ich w stanie zamrożonym (do temperatur poniżej -170 stopni Celsjusza) do kolumny mikroskopu, bez efektu osadzania się kryształków lodu na powierzchniach preparatu: Wymagane jest wyposażenie mikroskopu w dodatkowe urządzenie do automatycznej witryfikacji (zamrażania) próbek zawiesin. Proces musi przebiegać w komorze środowiskowej przy zapewnionej kontroli takich parametrów jak: - temperatura – w minimalnym zakresie od 5 do 60 stopni Celsjusza - wilgotność - w zakresie do 100% Wymagana możliwość zamrażania preparatu w ciekłym etanie lub propanie. Kontrola oraz wprowadzanie parametrów procesu powinna odbywać się z wykorzystaniem ciekłokrystalicznego panelu dotykowego wbudowanego w urządzenie główne. Wymagane parametry urządzenia: - możliwość automatycznego, jednoczesnego dwustronnego osuszania siatek z zawiesiną (usuwanie nadmiaru materiału zawiesinowego z dedykowanej siatki TEM) – wraz z możliwością regulacji czasu jego trwania - możliwość co najmniej 16-krotnego powtórzenia procesu jednoczesnego, dwustronnego osuszania pojedynczej siatki TEM z zawiesiną – w ramach jednego cyklu zamrażania próbki TEM Wymagany co najmniej jeden uchwyt preparatu z oprzyrządowaniem do transferu zamrożonych próbek, pozwalający na pochył próbki o średnicy 3mm w zakresie kątowym do ± 700 wokół osi głównej uchwytu. Wymagane mrożeniowe urządzenie antykontaminacyjne wbudowane w obszarze obiektywu TEM Dodatkowy monitor o przekątnej maks. 5”, służący do wyświetlania podstawowych parametrów pracy mikroskopu oraz pozwalający na wyłączenie głównych monitorów systemu TEM | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| System mikroskopu musi być wyposażony w technikę pracy z "niskimi dawkami" wiązki elektronowej do mikroskopowych obserwacji próbek narażonych na zniszczenia radiacyjne w trakcie naświetlania elektronami. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Wymagana możliwość przyszłej rozbudowy mikroskopu o tryb pracy STEM - skanowania wiązką elektronową. Przy czym mikroskop pracujący w trybie STEM (z detektorem obrazowym HAADF) powinien charakteryzować się zdolnością rozdzielczą ≤ 5,00 nm. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Wymagana możliwość przyszłej rozbudowy mikroskopu o następujące moduły: - układ EDS (spektrometr energodyspersyjny) - przy zapewnieniu kąta bryłowego odbioru dla detektora co najmniej 0,35 srad lub: - mikroskop świetlny/fluorescencyjny wbudowany w kolumnę TEM – pozwalający na badanie próbek w trybie mikroskopii korelacyjnej. Przy czym wymagana jest możliwość obrazowania próbki z wykorzystaniem mikroskopu TEM oraz mikroskopu fluorescencyjnego – bez konieczności jej wyjmowania z kolumny mikroskopu. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Technika tomografii TEM: - zapewniona zautomatyzowana akwizycja obrazów elektronowych w trybie TEM, a następnie wykonania trójwymiarowej rekonstrukcji i wizualizacji obrazu mikroskopowego - zapewnione przeprowadzanie rekonstrukcji 3D i wizualizacji z wykorzystaniem uprzednio zebranych obrazów elektronowych na zewnętrznym komputerze – co najmniej jedna licencja „offline” | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Wymagane oprogramowanie: - zapewniające możliwość kalibracji powiększeń - do mapowania (obrazowania) powierzchni siatek TEM – z uwzględnieniem typu siatek (np. podział heksagonalny, kwadratowy) - łączenia obrazów zarejestrowanych cyfrowo (fotomontaż) - „off-line” do obróbki wyników pracy mikroskopu (co najmniej 10 niezależnych stanowisk). | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Działanie wszystkich elementów optycznych, układu goniometru, układu próżniowego, montowanej w porcie bocznym kamery CCD do cyfrowej rejestracji obrazów oraz sterowanie wszystkimi trybami pracy TEM oraz opcjonalnymi: STEM i EDS, powinny być kontrolowane z jednego wspólnego interfejsu graficznego użytkownika w głównym oprogramowaniu sterującym mikroskopu. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Układ próżniowy mikroskopu musi być sterowany całkowicie automatycznie. Wymagany układ bazujący na pompie rotacyjnej próżni wstępnej, pompie olejowo-dyfuzyjnej oraz pompie jonowej. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Przestrzeń działa elektronowego oraz kolumny, powinny być pompowane do poziomu próżni roboczej przy pomocy pompy jonowej. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| System mikroskopu musi być wyposażony w układ chłodzenia wodą w obiegu zamkniętym, zasilacz UPS - umożliwiający pracę urządzenia przez 120 minut oraz co najmniej dwa stanowiska do pracy siedzącej dla operatorów mikroskopu. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Wymagane urządzenie do czyszczenia uchwytów TEM niskoenergetyczną plazmą wraz ze stacją pompującą kompatybilną z posiadanym uchwytem kriogenicznym. Wymagany instrument pracujący z mieszaniną gazów: tlenu i argonu. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Wymagana możliwość zdalnej diagnostyki systemu przez sieć komputerową. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Wymagane co najmniej dwa emitery LaB6. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |

| II. Wymagane szkolenia: |  |
| --- | --- |
| co najmniej 10 dniowe z zakresu zaawansowanej obsługi systemu TEM – dla operatorów, w miejscu o którym mowa w rozdziale II pkt. 4 SIWZ, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, co najmniej 4 dniowe zaawansowane, aplikacyjne z zakresu obsługi technik kriogenicznych w TEM – dla 2 osób, w ośrodku aplikacyjnym producenta (bez kosztów dojazdu oraz zakwaterowania), w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |

| III. Wymagania dodatkowe: |  |
| --- | --- |
| Dokumentacja techniczna (w języku polskim lub angielskim). | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Rysunki techniczne mikroskopu. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Wsparcie techniczne w zakresie implementacji mikroskopu w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego w przeciągu 30 dni od daty zawarcia umowy. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Instrukcja obsługi. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszystkie niezbędne instrukcje obsługi (w języku polskim lub angielskim). | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Gwarancja. Mikroskop musi być objęty gwarancją na okres wskazany w formularzu ofertowym – załączniku nr 1 do SIWZ, na okres co najmniej 24 miesięcy. Szczegółowe uregulowania dotyczące gwarancji zawarte są w § 6 projektu umowy – załącznik nr 5 do SIWZ; W okresie trwania gwarancji pod koniec każdego roku użytkowania mikroskopu Wykonawca dokona bezpłatnego przeglądu mikroskopu; Wymagany czas reakcji serwisu nie dłuższy niż 3 dni. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Wymagana adaptacja pomieszczenia polegająca na dopasowaniu istniejących instalacji: elektrycznej, wentylacyjnej oraz klimatyzacji do wymogów proponowanego mikroskopu | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |

.........................., dnia ...................2016r.

…………....................................................

(podpis i pieczątka Wykonawcy)