OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
(o parametrach nie gorszych niż podane poniżej)

## Kapilarny nastołowy (ang. bench-top) cytometr przepływowy umożliwiający detekcję 4 kolorów fluorescencji oraz detekcję światła rozproszonego w celu uzyskania informacji o względnej wielkości komórek oraz wielkości i gęstości ziarnistości w cytoplazmie

- System optyczny umożliwiający detekcję 4 kolorów fluorescencji oraz detekcję światła rozproszonego (FSC i SSC –przedni i boczny detektor światła rozproszonego) w celu uzyskania informacji odpowiednio o względnej wielkości komórek (FSC) oraz wielkości i gęstości ziarnistości w cytoplazmie (SSC).

System wyposażony w 2 lasery:

- laser niebieski: 488 nm (moc min. 50 mW)

- laser czerwony: 642 nm (moc … mW)*

* moc lasera czerwonego stanowi jedno z kryteriów oceny ofert – rozdział XII SIWZ

Wiązki światła laserów muszą pokrywać całą powierzchnię przekroju komory pomiarowej, aby zapewnić detekcję wszystkich obiektów niezależnie od orientacji strumienia komórek.

Kanały detekcji o parametrach nie gorszych niż:

- dla niebieskiego lasera:

- Zielony 525/30 nm;

- Żółty: 583/26 nm;

- Czerwony 1: 695/50 nm;

- dla czerwonego lasera:

- Czerwony 2: 661/15 nm;

- Cytometr musi umożliwiać płynną, manualną zmianę napięcia na detektorach podczas pobierania próbki, w celu optymalnego ustawienia siły sygnału;

- Czułość: <125 MESF (FITC), <50 MESF (PE), <150 MESF (PE-Cy5), <50 MESF (APC);

- Precyzja: <4% CV for CEN;

- Mikrokapilarny system przepływu umożliwiający zmniejszenie ilości badanej próby z możliwością wymiany kapilary wraz z komorą pomiarową samodzielnie przez użytkownika, bez potrzeby późniejszej kalibracji urządzenia przez serwis;

- System pracujący z małymi ilościami prób użytkownika, maksymalna objętość martwa próby pozostająca w probówce  (… µl) *

* maksymalna objętość martwa próby pozostająca w próbówce (µl) stanowi jedno 
z kryteriów oceny ofert – rozdział XII SIWZ;

- Cytometr umożliwiający bezkosztowe, bezpośrednie i niewymagające dodatkowych odczynników liczenie całkowitej liczby komórek z dowolnych objętości próby;

- Ogniskowanie komórek w kapilarze bez użycia płynów osłonowych (Sheath Fluid);

- System generujący < 60 ml odpadów biologicznych, przy założeniu: 8 godzin ciągłej pracy przy maksymalnej szybkości przepływu;

- Sposób dostarczania próbek: Podajnik karuzelowy dwumiejscowy kompatybilny ze standardowymi probówkami o pojemności 1,5 ml;

- Inne parametry:

- Minimalna gęstość komórek do analizy –  10 komórek/µl;

- Możliwość analizy komórek w zakresie wielkości 0,4 -60 µm;

- Szybkość akwizycji: 10- 1000 komórek/sec;

- Szybkość przepływu próby: 7 µl/min do 70 µl/min;

- Zakres dynamiczny – minimum 5 dekad;

- Komputery sterujące urządzeniem – 2 szt:

Zamawiający wymaga zaoferowanie cytometru ze stacją roboczą przenośną (niezintegrowany z urządzeniem laptop) i stacjonarną (niezintegrowany komputer stacjonarny) umożliwiającymi akwizycję i obróbkę danych przez przynajmniej dwóch użytkowników + dodatkowa licencja na oprogramowanie do zainstalowania na komputerze użytkownika.

Wymagania minimalne do stacji przenośnej:

- powierzchnia ekranu: minimum 15";

- pamięć ram: 4GB;

- pamięć masowa: minimum 320 GB;

- ilość portów USB: minimum 2 sztuki;

- waga: nie przekraczają 4 kg;

- procesor dedykowany do pracy w komputerach przenośnych. Komputer powinien osiągać w teście wydajności PassMark - CPU Mark uśredniony wynik minimum 3700 punktów. Wynik testu wydajności dla zaproponowanego procesora musi pochodzić ze strony www.cpubenchmark.net z okresu od 01.02.2016 r. do dnia złożenia oferty;

- system operacyjny: preinstalowany, kompatybilny z oprogramowaniem z pozycji nr 13;

- gwarancja producenta na okres minimum 12 miesięcy;

Wymagania minimalne stanowiska stacjonarnego:

- pamięć ram: 4GB;

- pamięć masowa: minimum 1TB;

- procesor dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych. Komputer powinien osiągać w teście wydajności PassMark - CPU Mark uśredniony wynik minimum 7000 punktów. Wynik testu wydajności dla zaproponowanego procesora musi pochodzić ze strony www.cpubenchmark.net z okresu od 01.02.2016 r. do dnia złożenia oferty;

- monitor: proporcje ekranu: 16:9 lub 16:10, powierzchnia minimalna: 21,5", rozdzielczość minimalna: 1920 pikseli dla dłuższego boku ekranu;

- wyposażenie: mysz i klawiatura.

- system operacyjny: preinstalowany, kompatybilny z oprogramowaniem z pozycji nr 13

- gwarancja producenta na okres minimum 12 miesięcy;

- Specjalistyczne oprogramowanie sterujące cytometrem spełniające poniższe funkcje:

- akwizycja i analiza danych za pomocą jednego lub więcej niż jednego oprogramowania*

* parametr ten stanowi jedno z kryteriów oceny ofert – rozdział XII SIWZ;

- możliwość jednoczesnej obróbki danych z tej samej analizy na min. 3 komputerach bez użycia klucza sprzętowego (dongle);

- sterujące automatycznie włączaniem i wyłączaniem systemu;

- umożliwiające monitorowanie parametrów pracy systemu;

- umożliwiające przenoszenie plików z danymi do programów do analizy posiadanych przez Zamawiającego: Excel, CellQuest, ModFit, MultiCycle i WinMDI;

- umożliwiające generowanie krzywych IC50/EC50 z wykorzystaniem przygotowanego do tego celu modułu oprogramowania;

- umożliwiające „heat-map” do 6 parametrów jednocześnie z wykorzystaniem przygotowanego do tego celu modułu oprogramowania;

- umożliwiające przenoszenie wykresów w postaci wektorowej i skalowanie ich bez uszczerbku na jakości;

- umożliwiające przeprowadzenie kompensacji post akwizycyjnej;

- Dodatkowe komponenty systemu:

- zestaw odczynników do płukania urządzenia (min.100 ml) i weryfikacji poprawności pracy urządzenia;

- 2 wymienne kompatybilne mikrokapilary

- Urządzenie bez laptopa powinno mieć wagę nie większą niż 16 kg;