Modyfikacja w związku z odpowiedziami z dnia 28.04.2016 na pytania

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
(o parametrach nie gorszych niż podane poniżej)

| przedmiot zamówienia | Dostawa (nie dłuższa niż) | gwarancja (nie krótsza niż…) | reakcja serwisu nie dłuższa niż… (dni robocze | maksymalny czas naprawy (dni robocze) | instalacja/ szkolenie (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dostawa stacji izolacji białek z wyposażeniem | 6 tygodni | 12 m-cy | 7 | 14 | T/T |

- Stacja dedykowana do analizy, rozdziału i oczyszczania białek.

- System modułowy, zawierający: pompa - dwa moduły, zawór do podawania próbek, pompa do podawania próbek, detektor UV i konduktometryczny, celkę pH oraz monitor kontrolny, oprogramowanie i stację do sterowania i analizy wyników.

- Dwa moduły pomp tłokowych wykonane z materiałów biokompatybilnych.

- Zakres natężenia przepływu od 0,01 do 10 ml/min z regulacją, co 0,01 ml/min.

- Było: Maksymalne ciśnienie pompy, co najmniej 3 650 psi (25,2 MPa).

Jest: Maksymalne ciśnienie pompy, co najmniej 2900 psi

- Było: Wyświetlacz parametrów na panelu przednim modułów pompy.

Jest: Wyświetlacz parametrów na panelu przednim modułów pompy lub na monitorze komputera w czasie rzeczywistym

- Było: Wysokociśnieniowy dynamiczny mikser gradientu o objętości 263 µl lub 750  µl.

Jest: Wysokociśnieniowy dynamiczny mikser gradientu o objętości 263 µl lub 750  µl bądź 600 µl lub 1,4 ml

- Było: Dokładność tworzenia gradientu nie gorszy niż  ±0,5%.

Jest: Dokładność tworzenia gradientu nie gorszy niż  ±0,6%.

- Było: Możliwość zainstalowania dwóch modułów, z zaworem umożliwiającym podłączenie, co najmniej 8 różnych eluentów do pompy głównej.

Jest: Możliwość zainstalowania dwóch modułów, z zaworem umożliwiającym podłączenie, co najmniej 7 różnych eluentów do pompy głównej

- System musi posiadać automatyczny zawór do nastrzyku próbki sterowany z oprogramowania.

- Zawór do nastrzyku próbki musi posiadać możliwość podawania próbki strzykawką oraz podłączenia opcjonalnego autosamplera lub pompy do automatycznego podawania próbek.

- Zainstalowana pompa podająca próby. Pompa z minimalnym przepływem 100 ml/min przy 1,450 psi.

- System musi posiadać moduł detektora UV i detektora konduktometrycznego.

- Było: Detektor UV/VIS o zmiennej długości fali w zakresie 190-800 nm z jednoczesnym pomiarem przy 4 długościach fali.

Jest: Detektor UV/VIS o zmiennej długości fali w zakresie 190-700 nm z jednoczesnym pomiarem przy 4 długościach fali

- Było: Detektor konduktometryczny musi umożliwiać pomiar przewodnictwa w zakresie 1uS/cm–999 mS/cm. W skład systemu wchodzi również moduł z celką pH w zakresie pomiaru 1-14, Celka pH montowana wymiennie z pompa do podawania prób. Możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe piętro, do konfiguracji pozwalającej na jednoczesna zainstalowanie modułu z celką pH i pompy do podawania prób.

Jest: Detektor konduktometryczny musi umożliwiać pomiar przewodnictwa w zakresie 1uS/cm–999 mS/cm. W skład systemu wchodzi również moduł z celką pH w zakresie pomiaru 1-14, Celka pH b.

- Było: Możliwość mocowania kolumn z przodu jak i z prawej i lewej strony aparatu.

Jest: Możliwość  mocowania kolumn z przodu jaki  zprawej i lewej strony aparatu, bądź z przodu jak i z lewej strony aparatu

- Możliwość opcjonalnej rozbudowy o niskociśnieniowy moduł mieszania 4 składników fazy ruchomej zwiększającego maksymalną szybkość przepływu do 20 ml/min.

- Było: Możliwość opcjonalnej rozbudowy o 3 moduły z zaworami do podłączenia i zmiany kolumn. Pojedynczy zawór musi umożliwiać podłączenie i zmianę minimalnie do 5 kolumn. Zawór musi posiadać opcję by-pass.

Jest: Możliwość opcjonalnej rozbudowy o minimum 2 moduły z zaworami do podłączenia i zmiany kolumn. Pojedynczy zawór musi umożliwiać podłączenie i zmianę minimalnie do 5 kolumn. Zawór musi posiadać opcję by-pass.

- Zestaw startowy zawierający uchwyty kolumn, połączenia, przewody, przejściówki.

- System musi być wyposażony w panel kontrolny umożliwiający konfigurację urządzenia, sterowanie aparatem, podgląd chromatogramu, interaktywny schemat połączeń hydraulicznych oraz w statyw zewnętrzny i pętlę o objętości 2ml.

- Wspomaganie instalacji przez wskazywanie podświetlaniem odpowiednich połączeń układu hydraulicznego.

- Było: Konstrukcja modułowa, piętrowa, możliwość rozbudowy o min. 2 dodatkowe piętra.

Jest: Konstrukcja modułowa piętrowa

- Poszczególne moduły muszą być automatycznie rozpoznawalne przez system.

- Zestaw komputerowy z oprogramowaniem działającym w posiadanym prze Zamawiającego środowisku Windows 7 64 bity, sterującym całym zestawem, zapewniającym akwizycję danych oraz analizę wyników, tworzenie metod na podstawie powszechnie używanych szablonów dla chromatografii powinowactwa, jonowymiennej, interakcji hydrofobowych, odziaływań mieszanych, filtracji żelowej, chromoogniskowania. Program musi zawierać bibliotekę parametrów kolumn różnych producentów. Musi umożliwiać nakładanie wielu chromatogramów umożliwiające porównanie eksperymentów prowadzonych w różnych warunkach pH, poziomu przepływu, gradientu buforów itp. , identyfikację frakcji w kolektorze frakcji, integrację powierzchni pików, 
z monitorem o przekątnej nie mniejszej niż 24” zapewniającym przegląd wykresów i analiz 
w rozdzielczości full hd, co umożliwi precyzyjny odczyt, umieszczenia komentarzy i możliwość interpretacji wyników badań.

- Było: System musi być wyposażony w kolektor frakcji, który musi posiadać dwa statywy każdy na 90 probówek o średnicy 13 mm oraz 4 statywy każdy na 42 probówki 1,5 ml z możliwością zbierania frakcji w czasie od 0,02 min – 99 999 min, zbieranie od 1-99 999 kropli lub zbieranie frakcji o objętości 0,02-99 999 ml, z maksymalnym natężeniem przepływu nie gorszym niż 100ml/min. Musi pracować w trybach: czas, krople, okna czasowe (do 20), wykrywanie pików oraz przystawkę umożliwiającą analizę białek metodą transferu półsuchego.

Jest: System musi być wyposażony w kolektor frakcji, który musi posiadać dwa statywy każdy na 90 probówek o średnicy 13 mm oraz 4 statywy każdy na 42 probówki 1,5 ml z możliwością zbierania frakcji w czasie od 0,02 min – 99 999 min, zbieranie od 1-99 999 kropli lub zbieranie frakcji o objętości 0,02-99 999 ml, z maksymalnym natężeniem przepływu nie gorszym niż 100ml/min. Musi pracować w trybach: czas, krople, okna czasowe (do 20), lub w trybie objętości,  wykrywanie pików oraz przystawkę umożliwiającą analizę białek metodą transferu półsuchego.

- Było: Zestaw kolumn i złóż niezbędnych do pracy systemu :

Bio-Scale Mini Affi-Gel Blue Cartridge, 1 x 5ml (1 szt.);  Bio-Scale Mini Bio-Gel P-6 Cartridges, 5 x 5ml (1 szt.); NUVIA Q, 100ml (3 szt.); NUVIA S, 100ml (3 szt.); Bio-Scale MT20 (2 szt.)                                                Bio-Scale MT5 (2 szt.);  UNO M6 Fittings Kit, 2 nuts and 4 ferrules.

Jest: Zestaw kolumn i złóż niezbędnych do pracy systemu o parametrach nie gorszych niż :

Bio-Scale Mini Affi-Gel Blue Cartridge, 1 x 5ml (1 szt.);  Bio-Scale Mini Bio-Gel P-6 Cartridges, 5 x 5ml (1 szt.); NUVIA Q, 100ml (3 szt.); NUVIA S, 100ml (3 szt.); Bio-Scale MT20 (2 szt.)                                                Bio-Scale MT5 (2 szt.);  UNO M6 Fittings Kit, 2 nuts and 4 ferrules. , bądź równoważne