**Opis przedmiotu zamówienia**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego**  **(opis przedmiotu zamówienia)** |
| 1. 1. | Autoklaw do zastosowań laboratoryjnych, takich jak sterylizacja płynów, instrumentów i materiałów stałych |
| 1. 2. | Element grzejny umieszczony pod podstawą komory a nie w komorze; element grzejny nie może mieć kontaktu z wodą zasilającą |
|  | Element grzejny chroniony przed przegrzaniem za pomocą czujnika temperatury |
|  | Autoklaw o pojemności komory użytkowej 75-80 L, pionowy |
|  | Komora autoklawu wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej |
|  | Mikroprocesorowe sterowanie oraz w pełni automatyczny kontroler do samodzielnego ustawiania i nazywania programów przez użytkownika |
|  | Zakres temperatury sterylizacji 98-138 °C |
|  | Menu w języku polskim i/lub angielskim |
|  | Nie wymaga podłączenia do instalacji wodno-kanalizacyjnej |
|  | Posiada zintegrowany filtr sterylny do odpowietrzania komory sterylizacyjnej |
|  | 1 kosz druciany w zestawie |
|  | Musi posiadać znak CE i instrukcję obsługi |
|  | Wymagana gwarancja nie krótsza niż 24 miesiące |