OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
(o parametrach nie gorszych niż podane poniżej)

| przedmiot zamówienia | Dostawa (nie dłuższa niż) | gwarancja (nie krótsza niż…) | reakcja serwisu nie dłuższa niż… (dni robocze | maksymalny czas naprawy (dni robocze) | instalacja/ szkolenie (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dostawa inkubatora z chłodzeniem | 30 dni | 12 m-cy | 7 | 14 | T/T |

Przedmiotem zamówienia jest dostawa inkubatora z chłodzeniem. Dostarczony sprzęt musi być urządzeniem fabrycznie nowym, kompletnym, gotowym do użytkowania bez dodatkowych zakupów i inwestycji.

Wykonawca w ramach realizacji umowy będzie zobowiązany w szczególności do:

- dostarczenia urządzenia,

- transportu do wskazanego miejsca dostawy,

- zapewnienia gwarancji oraz usługi serwisowej zgodnie warunkami określonymi przez Zamawiającego w projekcie umowy.

- Pojemność komory roboczej nie mniejsza niż 105 litrów

- Zakres temperatury pracy nie gorszy niż 0….+70°C

- Regulacja temperatury co 0,1

- Stabilność temperatury, w geometrycznym środku komory 3 [°C] :

- w 0°C +/- 0,5

- w 5oC +/- 0,4

- w 40°C  +/- 0,1

- Jednorodność temperatury 4 [°C]

- w 0°C +/- 0,7

- w 5oC +/- 0,6

- w 40°C  +/- 1,0

- Minimalny czas osiągania zadanej temperatury od 22°C:

- 0oC     - 30min

- 5°C     - 20min

- 40oC  - 40min

- Obieg powietrza – wymuszony

- Materiał komory wykonany ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej

- Materiał obudowy wykonany z blachy malowanej proszkowo

- Pełne drzwi zewnętrzne

- Mikroprocesorowy sterownik PID z wyświetlaczem

- Nie mniej niż dwie półki ze stali nierdzewnej

- Możliwość cyklicznego powtarzania nastawionego programu

- Możliwość zapamiętania minimum trzech dowolnych programów użytkownika

- Nastawianie opóźnienia startu pracy urządzenia (1 min...99:59 h)

- Ustawianie czasu osiągania zadanej temperatury

- Możliwość podglądu zadanych i bieżących parametrów podczas pracy urządzenia

- Możliwość kalibracji temperatury przez użytkownika

- Sygnalizacja wizualna i dźwiękowa przekroczenia zadanej temperatury

- Sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury

- Zegar czasu rzeczywistego

- Pamięć wyników pomiarowych (min 1000)

- Gwarancja minimum 12 miesięcy