OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
(o parametrach nie gorszych niż podane poniżej)

| przedmiot zamówienia | Dostawa (nie dłuższa niż) | gwarancja (nie krótsza niż…) | reakcja serwisu nie dłuższa niż… (dni robocze | maksymalny czas naprawy (dni robocze) | instalacja/ szkolenie (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dostawa: Mieszadło magnetyczne – 2 szt. Łaźnia z termostatem cyrkulacyjnym – 1 szt. pH-metr z wyposażeniem – 1 szt. | 30 dni | 12 m-cy | 7 | 14 | N/N |

Przedmiotem zamówienia  jest  dostawa  sprzętu laboratoryjnego (mieszadło magnetyczne – 2 szt; łaźnia z termostatem cyrkulacyjnym, pH-metr z wyposażeniem . Dostarczony sprzęt musi  być urządzeniami fabrycznie nowymi, kompletnymi,  gotowymi  do  użytkowania  bez  dodatkowych  zakupów  i  inwestycji.

Wykonawca w ramach realizacji umowy będzie zobowiązany w szczególności do:

a)  dostarczenia urządzeń,

b)  transportu do wskazanego miejsca dostawy,

c)  zapewnienia  gwarancji oraz usługi  serwisowej zgodnie z  warunkami  określonymi  przez Zamawiającego

WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJE

- Mieszadło magnetyczne – 2 szt. :

- Minimalna ilość stanowisk	- 15

- Napęd – nie mechaniczny, indukcyjny

- Możliwość mieszania np. 6 kolb o poj. 1 l , 15 zlewek o poj. 250ml

- Wbudowany kontroler

- Cyfrowy wyświetlacz prędkości

- Zakres temp. pracy od -10°C do +50°C

- Obudowa ze stali nierdzewnej

- Prędkość obrotowa nie gorsza niż w zakresie 120 – 1200

- Łaźnia z termostatem cyrkulacyjnym – 1 szt.

1.	Pojemność nie mniejsza niż 20 litrów

2.	Zakres temperatur:    - 30°C ÷ +200°C

3.	Moc grzewcza nie mniejsza niż 2000W

4.	Zbiornik ze stali nierdzewnej z pokrywą i zaworem spustowym

5.	Wyświetlacz LCD nie mniejszy niż 3.75" o rozdzielczości 0.01°C

6.	Ochrona przed przegrzaniem

7.	Sygnalizacja zbyt niskiego poziomu płynu

8.	Blat termostatu o wysokiej odporności chemicznej

9.	Wyjścia przynajmniej jedno z następujących: RS232/RS485, USB, Ethernet

10.	Stabilność temperatury nie gorsza niż [ºC] ±0,02

11.	Obrotowe mocowanie głowicy kontrolera

12.	Pompa z regulowaną prędkością

13.	Wydajność tłoczenia [l/min] nie gorsza niż 16l/min

14.	Wydajność ssania [l/min] nie gorsza niż 11l/min

- pH-metr z wyposażeniem  - 1 szt.

- Zakres pomiarowy (pH)			- 0,00–14,00

- Rozdzielczość/dokładność (pH)		- 0,01/±0,01

- Punkty kalibracji				- min. 5

- Predefiniowane grupy buforów		- 4

- Zakres temperatur (°C)			- 0–100

- Rozdzielczość pomiaru temperatury (°C)	- 0,1/±0,5

- Interfejs RS323 i USB

- Przechowywanie danych min 200 pomiarów i bieżąca kalibracja

- Elektroda Do próbek wodnych, włącznie z emulsjami i zawiesinami. Z zintegrowanym czujnikiem temperatury (NTC 30 kΩ), zakres pH 0-14, zastosowanie w temperaturze od 0°C do +80°C, diafragma nylonowa, trzonek z tworzywa sztucznego, długość/⌀ trzonka 120/12 mm, wypełnienie żelowe

- uchwyt elektrody, saszetki z buforami do kalibracji (pH 4,01, 7,00 i 9,21) oraz zasilacz sieciowy 12 V.