Dostawa tensjometru dla Uniwersytetu Gdańskiego

OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY I FUNKCJE

- Sterowany przez oprogramowanie system dozujący na 4 ciecze + 1 strzykawka manualna. Pojemność szklanej strzykawki 450 µl. Rozdzielczość dozowania 0,1 µl. Prędkość dozowania 10-1400 µl/min.

- Źródło światła – LED

- Sterowanie poprzez oprogramowanie umożliwiające pomiar napięcia powierzchniowego wiszącej kropli 
oraz napięcia międzyfazowego metodą odwróconej kropli, kątów zwilżania, menisku oraz swobodnej energii powierzchniowej

- Sterowany przez oprogramowanie stolik pomiarowy z możliwością przesuwu w osiach x=100 mm, y=100 mm oraz z=38 mm. Rozdzielczość ruchu 10 µm

- Poruszanie dyspensera w pionie oraz w ograniczonym zakresie w poziomie zautomatyzowane, umożliwiające kładzenie kropli na powierzchni próbki.

- System optyczny ze zmotoryzowanym zoomem (7 x) i focus’em; pole widzenia 3.9 x 3.9 … 24.7 x 24.7 mm

Moduł szybkiej kamery USB 3.0 o wysokiej rozdzielczości składający się z:

- sensor 11.0 mm x 7.0 mm / 1/1.2” CMOS

- filtr IR-CUT do redukcji zakłóceń optycznych

- od 200 fps - rozdzielczość 1200x800 px do 2000 fps - rozdzielczość 90x60 px

Możliwość rozbudowy o kamerę 3400 fps - rozdzielczość 640x50 px

- Stolik do obracania aparatu do pomiarów dynamicznego kąta zwilżania. Umożliwiająca obrócenie zdalne całego goniometru w zakresie 0-90˚ w celu pomiaru dynamicznego kąta zwilżania z równoczesnym pomiarem kąta przechyłu

- Urządzenie ma mieć możliwość wymiany elementów sterowanych komputerowo (ruch stolika, dyspenser pipetowy, ruch dyspensera) na wersje manualne.

- Możliwość zastosowania dyspensera na 8 cieczy

- Automatyczne wyznaczanie linii bazowej, możliwość pomiaru kąta zwilżania na powierzchniach zakrzywionych (wycinki okręgu)

- Możliwość nagrywania sekwencji video

- Możliwość reedycji wyników zapisanych pomiarów, np. sprawdzenia położenia linii bazowej dla pomiarów 
z archiwum

- Zakres pomiarowy (°, mN/m) nie gorsze niż0...180˚, 0.01...2000

- Dokładność (°, mN/m) nie gorszy niż ± 0.1, ± 0.01

- Maksymalny rozmiar próbki (przy zamontowanym stoliku 320 mm × ∞ × 275 mm (W × D × H) 
i waga do 10 kg