SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

do postępowania o zamówienie publiczne na:

dostawę wysokosprawnego chromatografu cieczowego z detektorem UV dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Przedmiotem zamówienia  jest  dostawa  i instalacja zestawu HPLC z formowaniem 4-składnikowego gradientu po stronie niskiego ciśnienia.

Dostarczony zestaw musi  być  urządzeniem fabrycznie  nowym,  kompletnym,  gotowym  do  użytkowania  bez  dodatkowych  zakupów  i  inwestycji.  Zestaw HPLC musi być dostarczony wraz z niezbędnym do pracy osprzętem i oprogramowaniem umożliwiającym analizę zbieranych danych.

Przedmiot  Zamówienia  obejmuje  dostawę,  instalację  oraz  uruchomienie  zestawu HPLC  w  siedzibie  Zamawiającego,  a  także  przeszkolenie użytkowników w zakresie jego obsługi i eksploatacji.

Wykonawca w ramach realizacji umowy będzie zobowiązany w szczególności do:

a)  dostarczenia aparatury wraz z oprogramowaniem,

b)  transportu do wskazanego miejsca dostawy,

c)  montażu, instalacji, uruchomienia sprzętu wraz z oprogramowaniem

d)  przeprowadzenie bezpłatnego instruktażu,

e)  zapewnienia  gwarancji oraz usługi  serwisowej zgodnie z  warunkami  określonymi  przez Zamawiającego

OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) MINIMALNE PARAMETRY I FUNKCJE

Chromatograf cieczowy o modułowej budowie, sterowanie poprzez komputer i oprogramowanie,

- Pompa dwutłokowa (2 sztuki)

  - zakres przepływu co najmniej 0,0001 do 5,0000 ml/min

  - system tłoków równoległych

  - pulsacje co najwyżej 0,05 MPa

  - dokładność tworzenia gradientu co najwyżej 0,15% RSD

  - maksymalne ciśnienie pracy do co najmniej 66 MPa

  - dokładność przepływu co najwyżej +/- 1%

  - precyzja przepływu co najmniej 0,06% RSD

  - objętość skoku tłoka co najwyżej 10 µl

  - wbudowany automatyczny system do przemywania tłoków

  - wbudowany czujnik wycieku w pompie z sygnalizacją wycieku zarówno dźwiękową
i wizualną

- Mieszalniki do gradientu

  - o pojemności mieszania co najwyżej 0,18 ml, maksymalne ciśnienie pracy do co najmniej 130 MPa

- Degazer co najmniej 3 kanałowy

  - objętość martwa co najwyżej 400 µl

  - przepływ do co najmniej 10 ml/min na każdy kanał

- Taca na rozpuszczalniki zintegrowana rozmiarami z innymi modułami systemu + co najmniej 4 butelki 1l

5.	Detektor z matrycą diodową

  - źródło światła: lampa deuterowa i wolframowa

  - co najmniej 512 elementów światłoczułych

  - zakres co najmniej 190-800 nm

  - szerokość szczeliny regulowana co najmniej w krokach 1,2 i 8 nm

  - dokładność długości fali co najmniej 1 nm

  - szum co najwyżej (10x10-6 AU (parametr punktowany)

  - dryft co najwyżej 10x10-4 AU/h (parametr punktowany)

  - liniowość co najmniej 2,0 AU

  - celka detektora termostatowana co najmniej w zakresie 5(C powyżej temperatury pokojowej do 50(C, 10 mm droga optyczna, pojemność celi co najwyżej 15 µl, zakres pracy do ciśnienia co najmniej 12 MPa

  - wbudowane funkcje walidacyjne

  - funkcja dekonwolucji nierozdzielonych pików w oprogramowaniu

  - funkcja rozszerzonego zakresu liniowego umożliwiająca uzyskanie liniowej odpowiedzi detektora co najmniej do 20,0 AU

  - szybkość zbierania danych nie gorsza niż 80Hz

- Autosampler

  - zakres pracy co najmniej pH 1-14

  - pojemność na co najmniej 70 fiolek po 1,5 ml  z termostatowaniem co najmniej od 4 do 40ºC, wraz z funkcją usuwania wilgoci z komory prób

  - objętość nastrzyku co najmniej 0,1 µl do 50 µl

  - szybkość nastrzyku wraz z przemyciem igły co najwyżej 10 s

  - powtarzalność nastrzyku  co najwyżej 0,3% RSD

  - ciśnienie pracy do co najmniej 66 MPa

  - pomiar nastrzykiwanej objętości na tłoku pompy

  - współczynnik przeniesienia co najwyżej 0,005%

  - wbudowane funkcje walidacyjne

  - możliwość zainstalowania dodatkowego przemywania igły dwoma dodatkowymi rozpuszczalnikami

- Termostat do kolumn

  - zakres temp. co najmniej od 15ºC poniżej temperatury otoczenia do 80ºC

  - pojemność na co najmniej 2 kolumn 30 cm

  - system grzania blokowy ze wstępnym ogrzewaniem fazy ruchomej

- Komputery z drukarką i oprogramowaniem do zastosowania:

Komputer stacjonarny z oprogramowaniem kontrolno-pomiarowym w najnowszej dostępnej wersji wraz z nośnikami instalacyjnymi.

Oprogramowanie umożliwiające sterowanie systemem, wizualizację, zbieranie  i obróbkę wyników. Oferowane oprogramowanie musi działać w posiadanym przez Zamawiającego środowisku Windows 7 64 bity.

Monitor zapewniający przegląd wykresów i analiz w  rozdzielczości full hd, co umożliwi precyzyjny odczyt, możliwość umieszczenia komentarzy oraz interpretacji wyników badań.

Minimalne parametry monitora:

- przekątna ekranu nie mniejsza niż 24 w rozdzielczości full hd.

Drukarkę atramentową, zapewniającą druk wyników w kolorze w rozdzielczości nie mniejszej niż 600 DPI, w formacie A4..

- Kolumna typu core shell z wypełnieniem typu C18 150 x 3,0 mm, ziarno 5(m  – 1 szt.

- Zestaw startowy w postaci 500 fiolek 2 ml wraz z korkami i septami + 2,5 l metanolu do HPLC + 2,5 l acetonitrylu do HPLC

- Dwudniowe szkolenie z obsługi i z oprogramowania oraz 1-dniowe szkolenie aplikacyjne, 
12-miesięczny okres gwarancji