Opis przedmiotu zamówienia

do postępowania o zamówienie publiczne na:

Dostawa wysokorozdzielczego skaningowego mikroskopu elektronowego z emisją polową dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa i instalacja wysokorozdzielczego skaningowego mikroskopu elektronowego z działem polowym (SEM) pracujący w trybie wysokiej i zmiennej próżni wraz z oprogramowaniem, umożliwiającym sterowanie mikroskopem oraz zbieranie, zapisywanie i analizę obrazów dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, montaż, instalację i uruchomienie sprzętu w miejscu wskazanym w pkt 5 oraz montaż w miejscu wskazanym w pkt 5 klimatyzacji o parametrach zapewniających utrzymanie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu oraz poprawną i bezawaryjną pracę sprzętu, a także przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi i eksploatacji sprzętu.

Sprzęt musi być dostarczony wraz z niezbędnym do pracy osprzętem i oprogramowaniem umożliwiającym analizę zbieranych danych.

Wymagane minimalne parametry techniczne:

| Lp. | WYMAGANY PARAMETR / WARUNEK |
| --- | --- |
| I. | Wymagania szczegółowe dotyczące mikroskopu SEM: |
| 1. | Mikroskop powinien być instrumentem najnowszej generacji, sterowanym całkowicie cyfrowo poprzez oprogramowanie (graficzny interfejs użytkownika). |
| 2. | Mikroskop powinien być wyposażony w polowe działo elektronowe z emiterem Schottky (termiczna emisja polowa). |
| 3. | Zdolność rozdzielcza mikroskopu dla obrazów SE (detekcja elektronów wtórnych): nie gorsza niż 1,0 nm przy 15 kV, nie gorsza niż 1,3 nm przy 1 kV. |
| 4. | Powiększenie obrazów mikroskopowych (dla próbki umieszczonej w eucentrycznej odległości roboczej i w odniesieniu do formatu wyświetlania nie większego niż A6): minimalne powiększenie: co najwyżej 25 x, maksymalne powiększenie: co najmniej 1 000 000 x |
| 5. | Minimalny zakres energii elektronów przy powierzchni próbki: 100 eV ÷ 30 keV. |
| 6. | Przysłona soczewki obiektywu z co najmniej 4-ema wielkościami otworu do wyboru, obsługiwana z zewnątrz kolumny mikroskopu. |
| 7. | Maksymalny gwarantowany prąd wiązki elektronowej, mierzony na powierzchni próbki (przy wprowadzonej przysłonie obiektywowej): nie mniejszy niż 90 nA przy napięciu przyspieszającym 5 kV, nie mniejszy niż 400 nA przy napięciu przyspieszającym 30 kV. |
| 8. | Mikroskop powinien być wyposażony w filtr energii elektronów wewnątrz soczewki obiektywu. |
| 9. | Mikroskop powinien być wyposażony w układ detekcji elektronów wtórnych SE wewnątrz soczewki obiektywu oraz pozasoczewkowy detektor SE Everhardta-Thornleya. |
| 10. | Mikroskop powinien być wyposażony w układ detekcji elektronów wstecznie rozproszonych BSE wewnątrz soczewki obiektywu. |
| 11. | Stolik próbek z eucentrycznym pochyłem dla wszystkich odległości roboczych (WD), zmotoryzowany w 5-ciu osiach (X, Y, Z, R, T). |
| 12. | Zakresy zmotoryzowanych przesuwów stolika: X: co najmniej 50 mm, Y: co najmniej 50 mm, Z: co najmniej 35 mm; obrót 360° bez ograniczeń, pochył: minimalny zakres od -50 do +70°. |
| 13. | Komora preparatowa mikroskopu powinna umożliwiać montowanie próbek o średnicy co najmniej: a)150-180 mm, lub b) powyżej 180 mm Uwaga: parametr punktowany w ramach kryterium oceny ofert „Parametry techniczne”, zgodnie z opisem zawartym w rozdz. XIV SIWZ. |
| 14. | Mikroskop powinien być wyposażony w zintegrowaną śluzą próżniową do szybkiego wprowadzania próbek z możliwością wprowadzania próbek o średnicy co najmniej 100 mm i wysokości co najmniej 40mm. Stan otwarcia/zamknięcia śluzy powinien być monitorowany w graficznym interfejsie użytkownika mikroskopu. |
| 15. | Automatyczny układ pompowania mikroskopu, wyposażony w miernik próżni Penninga, zapewniający czystą próżnię nie gorszą niż 5x10-4 Pa (w komorze próbki). |
| 16. | Komputer stacjonarny z oprogramowaniem kontrolno-pomiarowym w najnowszej dostępnej wersji wraz z nośnikami instalacyjnymi. Dołączone oprogramowanie umożliwiające sterowanie mikroskopem, obserwację obrazów mikroskopowych, ich obróbkę, zapisywanie (wraz z zestawem parametrów) w formatach TIFF, BMP i JPEG z rozdzielczością nie mniejszą niż 18 megapikseli i w skali szarości co najmniej 16 bitów oraz ich przechowywanie. Oferowane oprogramowanie musi prawidłowo współpracować w posiadanym przez Zamawiającego środowisku Windows 7 Pro 64 bity. Monitor zapewniający przegląd wykresów i analiz w rozdzielczości minimum 1920 pikseli dla dłuższego boku ekranu. Możliwość umieszczania komentarzy oraz interpretacji wyników badań i przedstawienie ich w formie graficznej z możliwością wyświetlania na monitorze. Minimalne parametry monitora: - przekątna ekranu nie mniejsza niż 24” - rozdzielczość minimum 1920 pikseli dla dłuższego boku |
| 17. | System sterowania mikroskopem powinien umożliwiać wykonywanie następujących funkcji w trybie automatycznym: ustawiania jasności i kontrastu, ustawiania ostrości, usuwania astygmatyzmu. |
| 18. | Możliwość jednoczesnego wyświetlania na ekranie jednego monitora do 4 różnych obrazów żywych. |
| 19. | Możliwość wyświetlania w czasie rzeczywistym obrazu, pochodzącego z bieżącego miksowanych do 4-rech różnych rodzajów żywych sygnałów obrazowych. |
| 20. | Mikroskop powinien być wyposażony w panel do manualnego sterowania podstawowymi funkcjami mikroskopu. |
| 21. | System mikroskopu powinien być wyposażony w zintegrowany układ tłumienia drgań. |
| 22. | Mikroskop powinien być wyposażony w układ chłodzenia wodą w obiegu zamkniętym. |
| 23. | Mikroskop powinien być wyposażony w zasilacz awaryjny (UPS), podtrzymujący napięcie całego systemu przez okres zapewniający bezpieczne wyłączenia mikroskopu w przypadku braku zasilania elektrycznego, pracujący w trybie online. |
| 24. | Możliwość rozbudowy mikroskopu o układ rentgenowskiego spektrometru z dyspersją energii (EDS). spełnia, lub nie spełnia Uwaga: parametr punktowany w ramach kryterium oceny ofert „Parametry techniczne”, zgodnie z opisem zawartym w rozdz. XIV SIWZ |
| II. | Wymagane szkolenia: |
| 1. | Wymagane dwuetapowe szkolenie w obsłudze wszystkich elementów systemu SEM dla co najmniej 2 osób w laboratorium Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym: Pierwszy etap: co najmniej 3 dniowe szkolenie z zakresu podstawowej obsługi systemu SEM, po zakończeniu instalacji, Drugi etap: co najmniej 5 dniowe szkolenie aplikacyjne z zakresu zaawansowanych technik obrazowania SEM. Szkolenia muszą być zakończone wystawieniem certyfikatu potwierdzającego ich ukończenie. |
| III. | Wymagania dodatkowe: |
| 1. | Cały system SEM powinien być automatycznie zabezpieczony na wypadek awarii zasilania elektrycznego lub wody. |
| 2. | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca sprawdził pomieszczenie (tzn. dokonał pomiarów pola elektromagnetycznego i drgań) w pomieszczeniu przeznaczonym pod instalację systemu SEM (przed złożeniem oferty) – zgodnie z zapisem w pkt 11 rozdz. III SIWZ. |
| 3. | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeprowadził w laboratorium prace adaptacyjne, polegające na instalacji układu klimatyzacji, zapewniającego właściwe warunki pracy mikroskopu SEM. |
| 4. | Zamawiający wymaga gwarancja na dostarczony mikroskop SEM wynoszącej minimum 12 miesięcy od daty instalacji i uruchomienia sprzętu i podpisaniu przez obie strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru. |
| 5. | Gwarantowany czas życia emitera Schottky’ego: a) od 24 do 30 miesięcy, lub b) powyżej 30 miesięcy Uwaga: parametr punktowany w ramach kryterium oceny ofert „Gwarantowany czas życia emitera Schottky’ego”, zgodnie z opisem zawartym w rozdz. XIV SIWZ. |
| 6. | Zamawiający wymaga, aby system SEM został dostarczony wraz z instrukcją obsługi w języku polskim lub angielskim. |