SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

do postępowania o zamówienie publiczne na:

dostawę termomixera - urządzenia do mieszania i termostatowania próbek dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

| Lp. | Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) |  |
| --- | --- | --- |
| I. | Zastosowanie |
| I.1 | Do mieszania i termostatowania próbek z możliwością wymiany bloków grzejnych, dostosowane do probówek 0,5/1,5/2 ml |  |
| II. | wYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE |
| II.1 | Pokrywa antykondensacyjna zapewniająca homogenny rozkład temperatury, chroniącej próbki przed parowaniem oraz osadzaniem się skroplonej pary wodnej na pokrywce i ściance probówki. |  |
| II.2 | Wymienne bloki grzejne na nie mniej niż 24 probówki 1,5ml i 2 ml, oraz wymienne bloki grzejne na nie mniej niż 8 probówek 15ml i 4 probówki 50ml, o maksymalnej temp. pracy nie mniejszej niż 100°C przy nie mniej niż 2000 obr./min, możliwość pracy z pokrywą antykondensacyjną |  |
| II.3 | Wymienne bloki grzejne do probówek stożkowych na nie mniej niż 8 probówek 15ml o maksymalnej temp. pracy nie mniejszej niż 100°C przy nie mniej niż 1000 obr./min, oraz do probówek stożkowych na nie mniej niż 4 probówki 50ml o maksymalnej temp. pracy nie mniejszej niż 100°C przy nie mniej niż 1000 obr./min |  |
| II.4 | Wymienny blok grzejny do płytek MTP oraz głębokodołkowych o maksymalnej temp. pracy nie mniejszej niż 100°C przy nie mniej niż 3000 obr./min, możliwość pracy z pokrywą antykondensacyjną |  |
| II.5 | Automatyczne rozpoznanie bloku i wyświetlanie maksymalnej liczby obrotów |  |
| II.6 | Regulacja temperatury pracy w zakresie nie gorszym niż od 1°C do 100°C |  |
| II.7 | Zakres termostatowania nie gorszy niż od 15°C poniżej temperatury pomieszczenia do temp. maksymalnej 100°C |  |
| II.8 | Zakres szybkości mieszania 300 – 3000 rpm (w zależności od użytych bloków grzejnych) |  |
| II.9 | Dokładność utrzymywania temperatury nie gorsza niż ±0,5°C między 20°C a 45°C, oraz ±1°C <20°C i >45°C |  |
| II.10 | Prędkość ogrzewania nie mniejsza jak 6°C/min |  |
| II.11 | Prędkość schładzania nie mniejsza jak 2,5°C/min między 100°C a temp. pomieszczenia |  |
| II.12 | Programowalny interwał czasowy minimalnie od 15 sek. do 99h, możliwość pracy ciągłej |  |
| II.13 | Możliwość mieszania z przerwami |  |
| II.14 | Oddzielny przycisk „Short” do krótkiego mieszania |  |
| II.15 | Orbita mieszania min 3 mm |  |
| III.16 | Możliwość zaprogramowania nie mniej niż 20 programów z regulacją temperatury oraz mieszania |  |
| III.17 | 5 przycisków wyboru wcześniej zdefiniowanych programów |  |
| III.18 | Wymiana bloku poprzez naciśnięcie dźwigni |  |

.........................., dnia .................... r.

…………....................................................

(podpis i pieczątka Wykonawcy)

Uniwersytet Gdański Dział Zamówień Publicznych, ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk