FORMULARZ  PRZEDMIOTOWY

Dostawa homogenizatora do rozdrabniania tkanek roślinnych dla Katedry Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Gdańskiego

Młyn kulowy do wysokowydajnego rozdrabniania i homogenizacji małych prób tkanek roślinnych  na sucho i mokro 
w probówkach reakcyjnych PP o pojemności 2,0 ml na cele ekstrakcji DNA/RNA:

- Rozdrabniacz eliptyczno-cylindryczny.

- Ruch cylindrów po obwodzie elipsy.

- Klawiatura odporna na zachlapanie i zalanie.

- Parametry rozdrabniania wprowadzane cyfrowo.

- Mikroprocesorowa kontrola parametrów mielenia niezależna od obciążenia oraz wahań częstotliwości w sieci zasilającej.

- Zabezpieczenie przed przeciążeniem.

- Regulowana częstotliwość drgań minimalnie do 30 Hz (1800obrotów/min).

- Czas homogenizacji regulowany od 10 sekund do 99 minut.

- Pamięć parametrów nie mniej niż 8 kombinacji.

- Możliwość rozbijania komórek w probówkach reakcyjnych PP o pojemności 2ml.

- Hamulec silnika o czasie zadziałania < 1s.

- Wymagana możliwość głębokiego zamrażania próbek (do -80°C) razem z adapterem.

- Adaptery – 4 sztuki  : Materiał PTFE, na nie mniej niż 10 próbówek reakcyjnych PP o pojemności 2ml. 
Wykonawca może zaoferować większą ilość miejsc na probówki 2ml w adapterze, z uwzględnieniem zapisów w rozdziale XIV SIWZ – ilość miejsc na probówki 2ml w adapterze stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

Wraz z urządzeniem należy dostarczyć zestaw:

Probówki wirówkowe, PP o pojemności 2ml * - nie mniej niż 5000 szt

Kule mielące 2mm, nie mniej niż 500 g. wykonane ze stali nierdzewnej

Kule mielące 5mm, nie mniej niż 200 szt. wykonane ze stali nierdzewnej

Kule mielące 4mm, nie mniej niż 400 szt. wykonane ze stali nierdzewnej

Kule mielące 3mm, nie mniej niż 200 szt. wykonane z węgliku wolframu

Kule mielące 0,75-1,00 mm, nie mniej niż 500g wykonane ze szkła

*niesterylne, przezroczyste, okrągłodenne, ze zintegrowaną szczelną pokrywą, posiadającą zabezpieczenie przed  przypadkowym otwarciem. Odporne na niskie  temperatury do -80oC, autoklawowalne (sterylizacja: temp.: 121°C (250°F), czas: 20 min lub mniej), odporne chemicznie, wytrzymałe na wirowanie w prędkościach do 20 000 x g (dla rotora kątowego), wyposażone w podziałkę, wolne od DNaz, RNaz i apirogenne.

Potwierdzam, że zaoferowana aparatura spełnia wymienione powyżej parametry.

………………………………………                                                              ………………………………………

miejscowość, dnia                                                                        podpis Wykonawcy i pieczątka imienna

lub czytelny podpis  z imieniem i nazwiskiem